## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：脑电监测设备
采购编号：0024-W000124335 预算总价： 1200000 元
预算单价：300000元/台 采购数量：4 台
所属医疗设备类别：¨第一类 n第二类 ¨第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 n否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于患者的视频脑电监测及多导睡眠监测
二、主要技术参数
2.1 | 脑电放大器通道数≥32，导联最多≥64导联显示，放大器至少同时具备USB和网线两种脑电数据传输方式，主放大器同时具备≥7通道双极通道插孔和TP标准单极脑电插孔通道，便于选择不同导联设置方案及导联数调整。 |  | 4 | 是
2.2 | 过度换气诱发试验具备同步汉语语音提示，通过语音播报指导患者进行过度换气诱发试验。 |  | 4 | 是
2.3 | 脑电采样率至少包含100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、5000Hz、10000Hz可选；耐极化电压≥±750mV；具备≥4通道DC直流输入独立接口。 |  | 4 | 是
2.4 | 双阻抗检测：软件界面具备阻抗显示；放大器上具备阻抗显示，并具备阻抗档位切换开关物理按键和阻抗检测开关物理按键各一个。 |  | 4 | 是
2.5 | 具备独立的延长接线盒，方便拔插，脑电监测过程中患者需离开设备主机时，无需摘电极，携带头盒即可。接线盒同放大器同时具备≥7通道双极通道插孔和TP标准单极脑电插孔通道。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 高清视频音频组件：可通过软件控制摄像头360°旋转，调节焦距，缩放局部画面；视频帧率≥10frames/s；分辨率≥1920×1080，信噪比≥75dB、可360°全向拾音。 |  | 1 | 否
3.1.2 | 闪光刺激器 ：具有滤光片插槽，可方便更换不同的滤光片提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等。 |  | 1 | 否
3.1.3 | 采样分辨率及精度≥24bit。 |  | 0.5 | 否
3.1.4 | 放大器输入阻抗≥100MΩ。 |  | 0.5 | 否
3.1.5 | 共模抑制比≥115dB。 |  | 1 | 是
3.1.6 | 噪声电平≤1.5μV p-p。 |  | 1 | 是
3.1.7 | 波形测量：任意波形局部时间/振幅/频率的自动测量；动态定规尺，自动调节频率和波幅最佳测量范围；时间振幅测量尺，方便测量单个波峰的频率、振幅；波形对比，通过拖曳可叠加两导联进行波形对称性对比。 |  | 0.5 | 否
3.1.8 | 事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转。 |  | 0.2 | 否
3.1.9 | 具有自定义的波段功率分析，幅值分析;功率比分析，包括RBP、ABP、TP，慢快波功率比DTABR（δ+θ/α+β），DAR（δ/α）,峰值频率（PPF）、边值频率（SEF）、振幅整合脑电图（aEEG）、彩色密度频谱分析（cDSA）等指数统计与计算功能。 |  | 0.5 | 否
3.1.10 | 实时回放：在检测记录同时，能实时查看、分析当前病人已采集记录的脑电数据，血氧饱和度和脉率数据。 |  | 0.5 | 否
3.1.11 | 格式数据保存：无需专用回放软件即可播放脑电数据，辅助教学。 |  | 0.2 | 否
3.1.12 | 通过快捷按钮一件切换不同组的趋势图，快速切换不同定量参数，最多可设置≥10组。 |  | 0.2 | 否
3.1.13 | 趋势图右侧显示当前趋势数值。 |  | 0.2 | 否
3.1.14 | 波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻页、自动播放，支持指定时间或事件跳转。 |  | 0.2 | 否
3.1.15 | 配备脑功能监护定量脑电图软件包含：振幅整合脑电图aEEG和彩色密度频谱分析（cDSA），绝对功率趋势 ABP、相对功率趋势 RBP和总功率趋势 TP，峰值频率 PPF和边值频率 SEF等。 |  | 2 | 是
3.1.16 | 脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包括频率地形图与电位地形图，可显示色阶能量值，支持动态播放。 |  | 1 | 是
3.1.17 | 监护栏界面最多可同时显示≥10个趋势图，更适合多定量参数同时监护。 |  | 1 | 否
3.2.1 | 睡眠放大器：通道数≥32，脑电/眼动电/肌电共模抑制比≥ 115dB。 |  | 1 | 是
3.2.2 | 输入阻抗：≥10MΩ，设备具备高清采样精度≥24位，采样存储频率≥500Hz。 |  | 1 | 是
3.2.3 | 热敏传感器检测范围至少包含10次/分钟-40次/分钟，误差范围≤±3次/分钟。 |  | 1 | 是
3.2.4 | 软件系统具备设置子系统功能，包括同时可编辑病例及新病例子系统、编辑多个信息、多趋势图显示的血氧、脉率、呼吸事件、睡眠分期、体位等子系统，睡眠分析报告子系统，通道管理（各通道灵敏度、滤波器及波形颜色）子系统的建立。 |  | 1 | 是
3.2.5 | 睡眠监测系统主要监测脑电（≥10导）、眼动电（≥2导）、下颌肌电（≥3导）、心电（≥2导）、鼾声等参数。 |  | 1 | 否
3.2.6 | 睡眠系统需包含脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、体位、脉率、腿动、鼾声、脉搏血氧饱和度、环境光等重要参数，需具备同步视频记录功能。 |  | 1 | 否
3.2.7 | 配有电极和呼吸动度传感器。胸、腹传感器采用全相位呼吸运动. 感应器，能准确监测胸腹运动的细小变化。 |  | 0.5 | 否
3.2.8 | 硬件模块配备可检测设备所处环境的声音功能，从而录入患者夜间打鼾情况，并通过对原声信号过滤处理，输出鼾声波形及数据至分析软件进行数据分析。 |  | 0.5 | 否
3.2.9 | 设备可电池直流电源供电，实时监测模式下续航时间≥24小时，可重复使用。 |  | 0.5 | 否
3.2.10 | 具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。 |  | 0.5 | 否
3.2.11 | 患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板。 |  | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1，脑电图主机4台。 2，前置放大器4个 3，脑电分析软件、脑功能监护软件、定量脑电图软件各4套 4，接线盒（含支架）4个 5，医用电源4个 6，打印机4个 7，台车4个 8，盘状电极160根。 9，电极帽8个 10、闪光刺激器（含红、黄、蓝滤光片）4套 11、打标器4个 12、耳夹4对 13、大键盘4个 14、血氧模块4套 15、视频睡眠监测系统2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费升级。
4.3 | 安装 | n需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4.5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册
4.6 | 培训 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单
5.3 | 维保内容与价格 | 整机(含探头）原厂质保期≥5年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；在保质期满后，卖方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费用，仅收零配件费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 在质保期内出现故障，所产生的所有维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；在质保期满后，卖方对仪器应提供终身维修，应只收取零件更换费用，出保后零件费用按市场价的70%收取。免收任何人工费用。为保证设备正常运行，卖方应在中国境内有正规完善的维修服务机构，在中国境内具有备件库， 在设备的寿命期内，需保证零配件，易损件供应
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海宜山路600号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。