## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：重症专用超声诊断仪
采购编号：0024-W00036065 预算总价：2400000 元
预算单价：800000 元/台 采购数量： 3 台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨√第二类 ¨√第三类
面向企业分类：¨√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ¨√否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用
二、主要技术参数
2.1 | LED液晶显示器≥21英寸，可以上下左右俯仰调整，≥13英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下左右调整。可同时激活探头接口≥4个 |  | 3 | 是
2.2 | 穿刺针增强显影技术：彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示穿刺针，可用于线阵和凸阵探头；可以在不影响背景图像的前提下独立调节穿刺针增益，有单独的按键来调节；具有可以明确提示发射声束方向的指示线，可调节发射声束角度，≥8档角度可调；具有穿刺针延长线，提示进针方向，灵敏度至少高低两档可调。 |  | 4 | 是
2.3 | 可将前次扫描图像与当前实时扫描图像进行同屏对比，还原前次图像的扫查参数，并具有影像融合技术，可把前次扫描的图像用伪彩颜色叠加显示在当前扫描图像上，前次的测量结果将作为比较参考 |  | 3 | 是
2.4 | 灰阶血流成像：非多普勒原理，非造影技术，无需造影剂直接显示红细胞运动，可不受流速和角度限制、无血流外溢现象、无取样框、不会降低帧频, 且可选择去除组织背景、仅显示血流模式 |  | 5 | 是
2.5 | 相控阵探头扫描角度≥115° |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
3.1 | 彩色多普勒超声诊断仪系统
3.1.1 | 数字化二维灰阶成像单元、数字化M型成像单元、数字化彩色多普勒血流成像单元、数字化脉冲反相谐波成像、数字化能量多普勒，方向性能量图、数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  | 0.3 | 否
3.1.2 | 数字化波束形成器，多倍波束并行处理系统，多级信号处理系统，数字化全程动态聚焦 |  | 0.3 | 否
3.1.3 | 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像 |  | 0.3 | 否
3.1.4 | 声速校正技术，可根据人体组织真实情况，实时匹配至最佳成像声速，并显示≥10个具体声速数值 |  | 0.3 | 否
3.1.5 | 空间复合成像技术：支持梯形成像，具有≥3种模式，每种模式有≥3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验，证明≥9线发射 |  | 1 | 是
3.1.6 | 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥7档调节 |  | 0.3 | 否
3.1.7 | 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，扫查过程中可以实时动态优化灰阶图、彩色多普勒、频谱多普勒图像 |  | 0.3 | 否
3.1.8 | 切换扫查部位无需重复按键，始终保持优化状态, 扫描深度变化的同时，频率、增益、线密度等参数随之改变 |  | 0.3 | 否
3.1.9 | B型图像优化具有不同的图像风格可选，≥3档可调，对实时和冻结图像均可起效 |  | 0.3 | 否
3.1.10 | PW频谱一键优化，对于实时和冻结图像均可起效 |  | 0.3 | 否
3.1.11 | 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头 |  | 2 | 是
3.1.12 | 宽景成像，最长视野≥60cm，可用于包含相控阵在内的所有探头 |  | 0.3 | 否
3.1.13 | 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。具有M型+彩色多普勒模式；曲线解剖M型 |  | 0.3 | 否
3.1.14 | 组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图；具有组织多普勒定量分析曲线，一幅图上可取≥8点心肌运动分析曲线 |  | 0.3 | 否
3.1.15 | 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥7个 |  | 0.3 | 否
3.1.16 | 造影成像功能：双造影计时器、TIC时间强度曲线分析，支持造影剂爆破模式，支持斑点噪声抑制，具备混合对比模式（B型图像与造影剂图像叠加显示） |  | 2 | 是
3.1.17 | 内置快捷操作指导模块：可通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅 |  | 0.3 | 否
3.1.18 | 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量 |  | 0.3 | 否
3.1.19 | 可在屏幕上显示自定义按键个数≥7个，且同时显示自定义按键的功能名称 |  | 0.3 | 否
3.1.20 | 持主机一体化耦合剂加热装置，在低温下加热超声耦合剂，两档可调 |  | 0.3 | 否
3.1.21 | 触摸屏快捷手势键：触摸屏上可自定义四个快捷手势键并赋予相应功能，通过手指上下左右滑动触摸屏即可实现该功能。 |  | 0.3 | 否
3.2 | 探头规格
3.2.1 | 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围至少包含2MHz-18 MHz |  | 0.3 | 否
3.2.2 | 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率 |  | 0.3 | 否
3.2.3 | 扫描频率： 凸阵探头频率范围至少包含：2.0-5.0MHz；相控阵探头频率范围至少包含：2.0-4.0MHz；线阵探头频率范围至少包含：4.0-10.0MHz；线阵探头频率范围至少包含：4-12MHz |  | 0.3 | 否
3.3 | B型成像：
3.3.1 | ≥256灰阶 |  | 0.3 | 否
3.3.2 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥180秒 |  | 0.3 | 否
3.3.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，可自定义建立多个预设条件 |  | 0.3 | 否
3.3.4 | 增益调节：B/M/CF/D可独立调节 |  | 0.3 | 否
3.3.5 | TGC调节≥10段；LGC调节≥8段 |  | 0.3 | 是
3.3.6 | 超声系统最大探查深度≥32 cm |  | 0.3 | 否
3.3.7 | 系统动态范围≥270 dB |  | 0.3 | 否
3.3.8 | 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥45帧；相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥80帧 |  | 0.3 | 否
3.4 | 频谱多普勒
3.4.1 | 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD |  | 0.3 | 否
3.4.2 | 多普勒发射频率可视可调 |  | 0.3 | 否
3.4.3 | 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；最小测量速度：≤1mm/s |  | 0.3 | 否
3.4.4 | 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示 |  | 0.3 | 否
3.4.5 | PW取样容积宽度包含：1mm-15mm |  | 0.3 | 是
3.5 | 彩色多普勒
3.5.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  | 0.3 | 否
3.5.2 | 彩色多普勒频率可视可调 |  | 0.3 | 否
3.5.3 | 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧； 相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧； |  | 0.3 | 否
3.6 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
3.6.1 | 一般测量 |  | 0.3 | 否
3.6.2 | 妇产科测量：对于常见的胎儿发育指标参数（双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等），系统可以自动识别、测量，并计算出结果 |  | 0.3 | 否
3.6.3 | 心功能测量与分析：心内膜自动包络计算功能，在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，一幅图像分三部分显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，可自动得到EF、CO、SV等心功能数据 ，支持成人、小儿及新生儿心脏探头 |  | 0.3 | 否
3.6.4 | 多普勒血流测量与计算 |  | 0.3 | 否
3.6.5 | 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数 |  | 0.3 | 否
3.6.6 | 泌尿系统测量与分析，具有膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积 |  | 0.3 | 否
3.6.7 | 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面、且无需180°旋转切面方向的状态下先后自动测量血管前后壁的内中膜厚度，每次可自动测量≥6种参数值 |  | 0.3 | 否
3.6.8 | 甲状腺、乳腺自动测量：可自动识别结节、肿瘤等占位病变，并自动包络病变轮廓，自动测量计算，可在机进行Ti-RADS\Bi-RADS分级评估 |  | 0.3 | 否
3.7 | 电影回放重现及病案管理单元
3.7.1 | 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像 |  | 0.3 | 否
3.7.2 | USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中 |  | 0.3 | 否
3.7.3 | 内置固态硬盘SSD≥500GB |  | 0.3 | 否
3.8 | 输入、输出接口：VGA、S-Video、RCA、Audio、USB、HDMI等 |  | 0.3 | 否
3.9 | 连通性：DICOM3.0接口部件 |  | 0.3 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.彩色多普勒超声波诊断仪主机*3套 2.凸阵探头（频率范围至少包含：2.0-5.0MHz）*3把 3.心脏探头（频率范围至少包含：2.0-4.0MHz）*3把 4.线阵探头（频率范围至少包含：4-12MHz）*3把 5.线阵探头（频率范围至少包含：4.0-10.0MHz）*2把 6.打印机3台 7.硬盘（≥1T）3个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 终身软件免费升级
4.3 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4.5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册
4.6 | 培训 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机(含探头）原厂质保期≥8年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；在保质期满后，卖方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费用，仅收零配件费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 在质保期内出现故障，所产生的所有维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；在质保期满后，卖方对仪器应提供终身维修，应只收取零件更换费用，出保后零件费用按市场价的70%收取。免收任何人工费用。为保证设备正常运行，卖方应在中国境内有正规完善的维修服务机构，在中国境内具有备件库， 在设备的寿命期内，需保证零配件，易损件供应。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海宜山路600号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后十日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起96个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。