## 数字化X射线透视摄影系统
数字化X射线透视摄影系统采购需求
设备名称：数字化X射线透视摄影系统
预算总价：5000000元 预算单价：5000000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 □第三类
面向企业分类：□ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
√ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品： □是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 可采集正/侧位 X 射线图像、用于骨与关节的轮廓成像、及骨关节运动部位的动态图像，供临床辅助诊断用。
二、主要技术参数
2.1 | 大视野固态高帧率动态数字平板探测器，可实现序列曝光及动态透视功能 |  | 3.5 | 是
2.2 | 具有狭缝扫描功能 |  | 3.5 | 是
2.3 | 立柱式固定设计，可电动控制升降，支持上下左右运动调节 |  | 3.5 | 是
2.4 | 支持单部位成像、全脊柱/下肢成像、全身全长成像、双平面同步成像、动态成像 、静态成像等多种成像模式。 |  | 3.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 14
三、一般技术参数
3.1 | 高速动态数字平板探测器
3.1.1 | 高速动态数字平板探测器数量 ≥ 2块 |  | 0.5 | 否
3.1.2 | 传感器元件总数 ≥ 3000×3000（行×列） |  | 0.5 | 否
3.1.3 | 探测器类型：非晶硅碘化铯固态数字信号采集平板探测器 |  | 0.5 | 否
3.1.4 | 探测器尺寸 ≥ 400mm*400mm |  | 0.5 | 否
3.1.5 | 动态范围及图像灰阶度 ：在最大视野下，单帧摄影的可辨别动态阶模数≥ 16 bit |  | 0.5 | 否
3.1.6 | 有效探测器尺寸/X射线敏感区域 ≥ 3000×3000 像素 / 400mm×400mm |  | 0.5 | 否
3.1.7 | 像素大小 ≤ 140µm×140µm |  | 0.5 | 否
3.1.8 | 探测器作用和拍摄方式：可采用站立功能位的拍摄方式，一次曝光过程中可以同时获得人体运动状态下正、侧位正交的影像。 |  | 0.5 | 否
3.2 | X 射线管
3.2.1 | X 射线管数量 ≥ 2套 |  | 0.5 | 否
3.2.2 | 射线管类型 ：旋转阳极 |  | 0.5 | 否
3.2.3 | 射线管标称电压 ≥ 150kV |  | 0.5 | 否
3.2.4 | 最大阳极散热量 ≥ 120kJ/min |  | 0.5 | 否
3.2.5 | 最大阳极热容量 ≥ 450kJ |  | 0.5 | 否
3.2.6 | 靶面材料：钨铼合金 |  | 0.5 | 否
3.2.7 | 阳极靶角 ≥ 12° |  | 0.5 | 否
3.2.8 | 阳极转速≥10800 rpm |  | 0.5 | 否
3.3 | X 射线管组件
3.3.1 | X 射线管套标称电压 ≥ 150kV |  | 0.5 | 否
3.3.2 | 质量等效过滤 ≥ 1.5 mmAl/75 kV |  | 0.5 | 否
3.3.3 | 附加滤过 ≥ 1mm Al |  | 0.5 | 否
3.3.4 | 球管热容 ≥ 1800000 J |  | 0.5 | 否
3.3.5 | 连续热耗散≥450W |  | 0.5 | 否
3.3.6 | 最大对称辐射野 ≥ @100cm 40cm |  | 0.5 | 否
3.3.7 | 焦点：小焦点≤ 0.6mm， 大焦点 ≥1.0 mm |  | 0.5 | 否
3.4 | 限束器
3.4.1 | 最小射野 ≤ 3cm×3cm @100cm |  | 0.5 | 否
3.4.2 | 最大射野 ≥ 43cm×43cm @90cm |  | 0.5 | 否
3.4.3 | 固有滤过：1.0 mmAl @70kV |  | 0.5 | 否
3.4.4 | 辐射泄漏 < 0.5 mGy/h |  | 0.5 | 否
3.3.5 | 附加滤过：0.1mm、0.2mm、0.3mm Cu |  | 0.5 | 否
3.5 | 高压发生装置
3.5.1 | 管电压范围 ≥ 40kV–150kV |  | 0.5 | 否
3.5.2 | 管电流范围≥ 10mA–1000mA |  | 0.5 | 否
3.5.3 | 加载时间范围≥10ms–5000ms |  | 0.5 | 否
3.5.4 | 电流时间积范围≥0.1mAs–630mAs |  | 0.5 | 否
3.5.5 | 最大管电流下最高管电压 ≥1000mA，80kV |  | 0.5 | 否
3.5.6 | 输出标称电功率≥80kVA |  | 0.5 | 否
3.5.7 | 输出最大电功率≥80kVA |  | 0.5 | 否
3.5.8 | 逆变频率：最大300kHz |  | 0.5 | 否
3.6 | 电离室
3.6.1 | 电离室数量 ≥ 2套 |  | 0.5 | 否
3.6.2 | kV范围 ≥ 40kV-150kV |  | 0.5 | 否
3.7 | 图像采集处理系统
3.7.1 | 患者信息管理：可手工登记，WORKLIST 自动查询，患者的姓名输入和显示。 |  | 0.5 | 否
3.7.2 | 图像信息采集管理：序列影像采集、序列视频保存、序列视频回放、序列视频截取；静态影像采集、图像自动调窗、图像裁剪、图像自动发送、图像标记。 |  | 0.5 | 否
3.7.3 | 图像处理：包括放大/缩小、平移、图像翻转、旋转、反色、缩放。 |  | 0.5 | 否
3.7.4 | 图像拼接：支持全身图像拼接功能。 |  | 0.5 | 否
3.7.5 | 图像观察：查看动态影像，查看静态图像，窗宽窗位调整。 |  | 0.5 | 否
3.7.6 | 胶片打印：支持 DICOM3.0 标准激光相机打印。 |  | 0.5 | 否
3.7.7 | DICOM 传输：可发送图像到任何遵循 DICOM3.0 标准的 PACS 服务器；可发送透视视频到任何遵循 DICOM3.0 标准的 PACS 服务器。 |  | 0.5 | 否
3.7.8 | 器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，可自动设置和显示所用高压曝光参数。 |  | 0.5 | 否
3.7.9 | 限束器自动缩窗或开窗：在软件上选择部位体位后，可自动控制限束器缩窗或开窗到适合。 |  | 0.5 | 否
3.7.10 | 拍摄所选部位的开窗位置。 |  | 0.5 | 否
3.7.11 | 曝光参数记录和显示：检查后的图像上有曝光参数的记录。 |  | 0.5 | 否
3.7.12 | 硬件配置：CPU：Intel 3.0 GHz以上； 内存：≥16G； 硬盘：≥1T 显卡：RTX3080 Ti 液晶显示器：≥27英寸 |  | 0.5 | 否
3.8 | 机架
3.8.1 | 垂直运动行程≥ 1750mm |  | 0.5 | 否
3.8.2 | 源像距≥ 1350mm-1800mm |  | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 26
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 随机配置
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供；功能软件终身免费升级。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
4.4 | 调试 | 中标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由中标人承担）
4.5 | 联机 | 医疗设备必须符合医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，医学影像设备须提供DICOM软硬件接口，数字化医疗设备须提供HL7软硬件接口，并由中标方承担PACS信息系统联机费用。
4.6 | 培训 | 中标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训
4.7 | 验收方案 | 供应商代表、使用部门代表、相关职能部门代表共同验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 开机率：开机率≥95 %（以365天/年计）； 故障紧急叫修时，维修响应时间≤2小时； 专业维修工程师到达现场时间≤24小时，24小时内排除故障或提供应急措施；
5.2 | 服务内容与计划 | 中标人按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由中标人承担。 中标人须确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向中标人提出退换或索赔的要求。 安装、调试、培训、验收合格后，整机免费质保≥4年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。提供原厂服务承诺书。 对该设备进行≥4次/年免费巡检，整机清洁，并提醒招标人该设备存在的问题或隐患。
5.3 | 维保内容与价格 | 在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费用等）均由中标方承担； 保质期满后，中标方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。供应商应提供主要零配件和易损件清单并进行报价，费用不高于市场价的80%。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足。