## Sheet1
上海交通大学医学院附属瑞金医院磁共振成像系统采购需求
设备名称：磁共振成像系统
采购编号：0025-W00019704 预算总价：25000000元
采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 项目概况：需求3.0T磁共振成像系统2套，用于医院门急诊患者全身系统疾病检查，可实现高清快速扫描，为疾病早期筛查、精准诊断提供可靠影像学支撑
二、主要技术参数
磁共振成像系统A：
2.1 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm |  | 3 | 是
2.2 | 独立射频功率放大器个数（非转换器）≥2个 |  | 3 | 是
2.3 | 梯度功率放大器最大电压≥2200V |  | 3 | 是
2.4 | 最大液氦容积≤1850L |  | 3 | 是
2.5 | 原厂头颈联合线圈（非组合）≥21通道 |  | 3 | 是
磁共振成像系统B：
2.6 | 最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值、非等效值、非PEAK值）≥60mT/m |  | 3 | 是
2.7 | 独立射频功率放大器个数（非转换器）≥2个 |  | 3 | 是
2.8 | 原厂脊柱线圈（非组合）≥44通道 |  | 3 | 是
2.9 | 5高斯线范围≤5.2 x 2.8m x 2.8m |  | 3 | 是
2.1 | 无接触式呼吸探测技术：具备，无需呼吸门控等附件即可探测患者呼吸节律，且具备传感器等硬件设置（提供原厂技术白皮书（Datasheet）证明） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
磁共振成像系统A：
3.1 | 磁体系统 | 具备零液氦消耗技术 | 0.5 | 是
3.2 |  | 磁场均匀度（典型值）50 cm DSV≤ 1.8 ppm | 0.5 | 是
3.3 | 梯度系统 | 最大单轴梯度场强度（非有效值）≥45mT/m | 0.5 | 是
3.4 |  | 最大单轴梯度切换率（非有效值）≥200 T/m/s | 0.5 | 是
3.5 | 射频系统 | 射频功率放大器总功率≥36kW | 0.5 | 否
3.6 |  | 原厂脊柱线圈物理长度（不含线缆）≥110cm | 0.5 | 是
3.7 | 检查床系统 | 检查床线圈接口数≥6个 | 0.5 | 否
3.8 |  | 检查床最低床位高度≤52cm | 0.5 | 是
3.9 | 高级临床应用 | 具备深度学习磁共振加速技术 | 0.2 | 否
3.1 |  | 具备多次激发高清弥散成像 | 0.2 | 否
3.11 |  | 具备小视野弥散成像技术 | 0.2 | 否
3.12 |  | 具备脂肪定量成像技术 | 0.2 | 否
3.13 |  | 具备静音扫描软件包，支持FSE、GRE、DWI、TOF等序列 | 0.2 | 否
磁共振成像系统B：
3.14 | 磁体系统 | 患者检查孔径＞60cm | 0.5 | 是
3.15 |  | 高阶匀场通道数≥5 | 0.5 | 是
3.16 | 梯度系统 | 梯度功率放大器电流≥900A | 0.5 | 是
3.17 |  | 最薄二维扫描层厚≤0.1mm | 0.5 | 是
3.18 | 射频系统 | 单个扫描视野不移床最大独立射频接收通道数≥64通道 | 0.5 | 是
3.19 |  | 原厂科研体部线圈（上片）≥18通道 | 0.5 | 是
3.2 | 检查床系统 | 检查床最大承重≥250kg | 0.2 | 否
3.21 |  | 检查床水平运动最大速度≥20cm/s | 0.2 | 否
3.22 | 高级临床应用 | 提供定量图谱技术：单次扫描定量图谱种类≥5种，单次扫描同平面多对比度≥10 种 | 0.2 | 否
3.23 |  | 提供定量磁化率成像技术（QSM） | 0.2 | 否
3.24 |  | 提供化学交换饱和转移技术 | 0.2 | 否
3.25 |  | 提供多层同时激发成像技术 | 0.2 | 否
3.26 |  | 提供心脏智能片层定位技术，一次屏气可自动生成6个标准平面 | 0.2 | 否
3.27 |  | 提供超短/零回波成像技术，可用于关节或肺部成像 | 0.2 | 否
3.28 |  | 提供头部智能检查，具备基于人工智能技术的智能片层定位功能，不可用自动放置定位框替代，如西门子提供Dot、飞利浦提供SmartStart、GE提供AIRx等类似功能 | 0.2 | 否
3.29 |  | 提供膝关节智能检查，具备基于人工智能技术的智能片层定位功能，不可用自动放置定位框替代，如西门子提供Dot、飞利浦提供SmartStart、GE提供AIRx等类似功能 | 0.2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 磁共振成像系统A：至少提供原厂头颈联合线圈、脊柱线圈、体部线圈、大柔线圈、小柔线圈、原厂后处理工作站*1套、数据采集盒*1套、线圈存储柜1套、冷水机*1套、精密空调*1套。 磁共振成像系统B：至少提供原厂头颈联合线圈、脊柱线圈、体部线圈、大柔线圈、小柔线圈、原厂后处理工作站*1套、数据采集盒*1套、线圈存储柜1套、冷水机*1套、精密空调*1套。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机≥12个月免费质保期(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修