## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（一）采购需求（第2包）
设备名称：高清平板C臂X光机
采购编号： 0025-W00009419 预算总价1,600,000.00元
预算单价：800,000.00元/台 采购数量：2台
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 £第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于骨科患者术中移动X射线透视与拍片
二、主要技术参数
2.1 | 整机采用一体化整体设计（C臂和工作站一体化设计）。 |  | 2 | 是
2.2 | 电动垂直升降≥45cm |  | 2 | 是
2.3 | C臂最低水平位投照高度≤102cm |  | 2 | 是
2.4 | 图像采集最大像素矩阵≥1.5k x 1.5k |  | 2 | 是
2.5 | 最大输出功率≥2.5kW |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 高压发生器频率≥40kHz |  | 1 | 是
3.2 | 透视最大KV值≥110kV |  | 1 | 是
3.3 | 透视最小KV值≤40kV |  | 1 | 是
3.4 | 透视最大mA值≥25mA |  | 1 | 是
3.5 | 数字点片最大mA值≥20mA |  | 1 | 是
3.6 | 具备半剂量透视模式 |  | 1 | 是
3.7 | 后处理灰阶≥32bit |  | 1 | 是
3.8 | 最大分辨率≥3.4lp/mm |  | 1 | 是
3.9 | 具备可变三视野功能 |  | 1 | 是
3.1 | 球管热容量≥75KHU |  | 1 | 是
3.11 | 平板探测器像素尺寸≤140um |  | 1 | 是
3.12 | 医用平板显示器≥27英寸 |  | 1 | 是
3.13 | 显示器最高分辨率≥3840 x 2160 |  | 2 | 是
3.14 | 显示器灰阶≥10bit |  | 1 | 是
3.15 | 显示器多轴位万向臂支架≥五轴 |  | 1 | 是
3.16 | 控制界面可旋转摆动≥270° |  | 1 | 是
3.17 | 控制界面最高分辨率≥1280×800 |  | 1 | 是
3.18 | C形臂SID≤100cm |  | 1 | 是
3.19 | C形臂开口≤78cm |  | 1 | 是
3.2 | C形臂弧深≥66cm |  | 1 | 是
3.21 | 具备不插电待机转运功能，待机时间≥5分钟 |  | 1 | 是
3.22 | 图像存储≥150,000幅 |  | 1 | 是
3.23 | 具备电影放大功能、数字笔功能、去除运动噪点与伪影功能、金属修正功能 |  | 4 | 是
3.24 | 图像放大及游走≥400% |  | 1 | 是
3.25 | 具备实时图像边缘增强技术 |  | 1 | 是
3.26 | 具备USB接口，可导出BMP, JPEG, DICOM,MP4格式图像 |  | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
配置清单 | 移动式C形臂X射线机1套、 虹膜限束器1套、 全息平板探测器1套、 4K 高清触控显示器1套、 内置UPS断电保护系统1套、 15万幅图像存储1套、 10m双脚踏曝光开关（带存储键）1套
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 无
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 每年不少于1次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护。 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠，配件供应15年以上