## 滑轨CT
上海市第六人民医院医疗设备（一）采购需求（第1包）
设备名称： 计算机断层扫描显像机（CT）
采购编号： 0025-W00009418 预算总价：750万元
预算单价：750万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于手术室术中CT扫描、穿刺定位及诊断。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
2.1★ | ★探测器排数：≥64排 |  |  | / | 是
2.2★ | ★每圈采集层数：≥128层/圈 |  |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | 机架孔径≥80cm |  |  | 3 | 是
3.2 | 滑动方式：机架可在轨道上进行滑动，完成在两个相邻房间的扫描 |  |  | 3 | 是
3.3 | 球管小焦点：≤0.4mm×0.8mm |  |  | 3 | 是
3.4 | 最快机架转速：≤0.25秒/360度 |  |  | 3 | 是
3.5 | 单次螺旋连续扫描时间：≥120秒 |  |  | 3 | 是
重要技术参数得分 |  |  |  | 15
四、一般技术参数
4.1.1 | 扫描架系统 | 机架冷却方式：水冷或风冷 |  | 0.5 | 是
4.1.2 |  | 提供支持扫描架运动的滑行套件，最大承重：≥3000kg |  | 0.5 | 是
4.1.3 |  | 机架最大移动速度：≥120mm/s |  | 0.5 | 是
4.2.1 | X线系统 | 高压发生器功率：≥80KW |  | 1 | 是
4.2.2 |  | 球管阳极热容量：≥30MHU |  | 1 | 是
4.2.3 |  | 最高输出管电流：≥650mA |  | 1 | 是
4.2.4 |  | 最低输出管电流：≤10mA |  | 1 | 是
4.2.5 |  | 最小球管电压：≤70KV |  | 1 | 是
4.2.6 |  | 球管阳极最大散热率：≥1600 kHU /min |  | 0.5 | 是
4.2.7 |  | 球管焦点数目：≥3个 |  | 0.5 | 是
4.2.8 |  | 球管大焦点尺寸：≥1.1mm×1.1mm |  | 0.5 | 是
4.3.1 | 探测器 | 探测器材料：稀土陶瓷固体探测器 |  | 0.5 | 是
4.3.2 |  | 探测器每排物理单元数：≥900 个 |  | 1 | 是
4.3.3 |  | 探测器物理单元总数：≥72000个 |  | 1 | 是
4.3.4 |  | 数据最大采样率：≥4800次/360度 |  | 1 | 是
4.4.1 | 扫描参数 | 探测器Z轴最薄物理单元层厚：≤0.5mm |  | 1 | 是
4.4.2 |  | 图像重建速度：≥20 幅/秒 |  | 0.5 | 是
4.4.3 |  | 最小扫描螺距：≤0.15 |  | 0.5 | 是
4.4.4 |  | 最大扫描螺距：≥2.0 |  | 1 | 是
4.5.1 | 图像质量 | X-Y轴空间分辨率：≥ 15lp/cm (0%MTF) |  | 0.5 | 是
4.5.2 |  | Z 轴空间分辨率：≥20LP/cm(0%MTF) |  | 1 | 是
4.5.3 |  | 图像重建矩阵：≥1024×1024 |  | 0.5 | 是
4.5.4 |  | CT 值显示范围：涵盖－1000 到＋8000 |  | 0.5 | 是
4.6.1 | 操作控制主机计算机系统 | CPU：≥4核 |  | 0.5 | 是
4.6.2 |  | 内存：≥16GB |  | 0.5 | 是
4.6.3 |  | 硬盘容量：≥1TB |  | 0.5 | 是
4.6.4 |  | 液晶显示器：≥24英寸,分辨率：≥1920×1200 |  | 0.5 | 是
4.6.5 |  | 支持CD/DVD读取和刻录；具备USB外置硬盘接口；提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  | 0.5 | 是
4.7.1 | 重建计算机工作站系统 | CPU核心数：≥8核 |  | 0.5 | 是
4.7.2 |  | 内存：≥16GB |  | 0.5 | 是
4.7.3 |  | 硬盘容量：≥1TB |  | 0.5 | 是
4.8.1 | 临床应用软件 | 具备多平面重建（MPR)功能、最大密度投影（MIP）功能、最小密度投影（MinP）功能 、曲面重建（CPR）功能、容积三维重建（VR）功能 |  | 1 | 否
4.8.2 |  | 具备区域生长容积分析功能、具备表面重建（SSD）功能；可提供多种容积三维重建模板 |  | 1 | 否
4.8.3 |  | 具备图像剪影功能；具备电影模式图像浏览功能；具备组织裁剪功能 |  | 1 | 否
4.8.4 |  | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览；可随扫描曝光进行实时VR图像预览 |  | 1 | 否
一般技术参数得分 |  |  |  | 25
五、伴随服务要求
5.1 | 产品配置要求 |  | 大型设备运行监测装置1套 自助胶片打印机1台
5.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
5.3 | 安装 |  | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5.4 | 调试 |  | 调试由厂家专职工程师负责，免费提供与PACS信息系统对接；
5.5 | 提供技术援助 |  | 提供免费技术服务热线
5.6 | 培训 |  | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.7 | 验收方案 |  | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
六、售后服务要求
6.1 | 售后服务响应时间 |  | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
6.2 | 服务内容与计划 |  | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单
6.3 | 维保内容与价格 |  | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥12个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
6.4 | 备品备件供货与价格 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修。