## 病人监护仪
上海交通大学医学院附属瑞金医院病人监护仪采购需求
设备名称：病人监护仪
采购编号：0025-W00009013 预算总价：2660000元
采购数量：133套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于患者各项生命体征的监测，包括心电、呼吸、体温、脉搏、血氧饱和度、无创血压等参数的监测，医护人员能够及时了解患者生命体征信息及病情的变化
二、主要技术参数
2.1 | 标配≥120小时全息波形回顾（提供技术白皮书/说明书、产品彩页或检测报告佐证） |  | 4 | 是
2.2 | 标配锂电池，单块电池可连续工作≥6小时（提供技术白皮书/说明书、产品彩页或检测报告佐证） |  | 4 | 是
2.3 | 患者ID和姓名输入方式：至少支持键盘、手写和拼音输入（提供技术白皮书/说明书、产品彩页或检测报告佐证） |  | 4 | 是
2.4 | 无创血压测量范围：0-300mmHg 准确度：≤±3mmHg（提供技术白皮书/说明书、产品彩页或检测报告佐证） |  | 4 | 是
2.5 | 袖带充气最大压力值：成人/小儿300-330mmHg,新生儿150-165mmHg（提供技术白皮书/说明书、产品彩页或检测报告佐证） |  | 4 | 是
2.6 | 无创血压的测量方式：采用振荡法,并采用双管路测量技术，抗干扰、精确快速测量（提供技术白皮书/说明书、产品彩页或检测报告佐证） |  | 4 | 是
2.7 | 内置智能操作指南：至少可满足当发生技术报警时自动提出问题并显示正确的图解操作指南、详细介绍各个参数测量方法、专业术语、特殊符号及基本问题处理方法。方便医护人员正确操作与日常学习（提供技术白皮书/说明书、产品彩页或检测报告佐证） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 标配触摸屏，屏幕：≥12.1英寸彩色显示屏 |  | 1 | 是
3.2 | 标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≧99.8%；QRS识别模式：成人、儿童、新生儿 |  | 1 | 是
3.3 | 各种模式下，共模抑制比均≥95dB,频率范围在0.05-150Hz，在10Hz时输入阻抗≥5MΩ；心电导联脱落检测电流，检测电极＜100nA,驱动电极＜500nA |  | 1 | 是
3.4 | 血氧饱和度的测量：可显示信号质量指数SQI,灌注指数PI；血氧探头采用平行夹设计，可长时间反复冲洗及长时间浸泡消毒，血氧探头支持≥IPX7的防水能力 |  | 2 | 是
3.5 | 无创血压测量模式：至少具备手动，自动，连续、腰麻模式可选，并具备辅助静脉穿刺功能 |  | 1 | 是
3.6 | 波形回顾：≥120小时ECG全息波形数据回顾，波形可拓展和压缩 |  | 2 | 是
3.7 | 趋势回顾至少包括1h、2h、4h、8h、24h、120h时间节点可选；波形回顾至少包括5s、10s、30s、60事件栏间隔时间可选 |  | 1 | 是
3.8 | 报警功能：有声、光报警装置，可设定所有参数的自动报警上下限。有不少于3种报警级别，报警音色应具有原厂音标和IEC国际标准至少两种音标可选 |  | 1 | 是
3.9 | 配有可折叠式把手，外壳防水等级≧IPX1 |  | 1 | 是
3.1 | 标配HL7协议接口及HL7波形输出功能，与HIS无障碍连接 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 单套配置：主机*1、心电监测附件*2、血氧监测附件*2、无创血压监测附件*2
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 超声刀
上海交通大学医学院附属瑞金医院超声刀采购需求
设备名称：超声刀
采购编号：0025-W00008893 预算总价：2100000
采购数量：7 （超声刀A（核心产品）6套、超声刀B1套）
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概况 | 用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。
二、主要技术参数
超声刀A（核心产品）
1.1 | 同一张注册证配备加长型超声刀头，有效剪切长度为17.5mm。刀头具有特氟龙涂层款，术中减少粘连。 |  | 3 | 是
1.2 | 配套超声刀头刀刃的弯曲弧度R≤22mm。 |  | 2 | 是
1.3 | 配套超声刀杆身长度22/35/45cm。 |  | 2 | 是
超声刀B
1.4 | 具备同一品牌的闭合7mm以下血管的集成化刀头（一体化刀头整合换能器及电缆）。 |  | 3 | 是
1.5 | CQM技术：具备接触质量监控系统，有效监测中性电极回路，避免烧伤风险，如发生中性电极撕脱，主机发出警报音并在显示屏提示报错，同时停止能量输出。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 13
二、一般技术参数
2.1 | 发生器有1-5档输出功率，在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状况，并可调节音量大小 |  | 4 | 是
2.2 | 具备触摸屏，可通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。 |  | 4 | 是
2.3 | 显示屏可进行四象限分屏，最多可显示四把接入器械的工作模式状态、设置参数等信息 |  | 5 | 是
2.4 | 具有故障智能指示系统，配备有一系列的警示信号、警示图像、异常提示音和错误代码以便排除故障或避免风险发生 |  | 4 | 是
2.5 | 发生器可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。 |  | 5 | 是
2.6 | 发生器获批三类注册证，纯超声能量达到可安全处理 7mm 及以下血管。 |  | 5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 27
技术参数总计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 超声刀A（单套配置）：主机*1、换能器*4、脚踏*1、一次性超声刀头*9 超声刀B（单套配置）：主机*1、换能器*4、脚踏*1、一次性超声刀头*9
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
3.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
4.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为96个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
4.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 手术显微镜
上海交通大学医学院附属瑞金医院手术显微镜采购需求
设备名称：手术显微镜
采购编号：0025-W00008993 预算总价：1200000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于骨肿瘤手术里准确界定边界保护正常组织、脊柱手术中清晰观察减压及辅助内固定定位、关节手术中精细修复病变组织、先天性畸形矫正时精细分离和重建组织等治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 变焦系统：内置原厂一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围不小于 F=200mm- 600mm，具备一键自动对焦功能 |  | 5 | 是
2.2 | 增倍器：加增倍器倍数可达45倍以上 |  | 4 | 是
2.3 | 光源: 集成真色彩 LED 照明系统，色温 5500K，CRI≥90 ,照度≥100000 Lux |  | 3 | 是
2.4 | 内置4K超高清影像摄录系统：分辨率3840x2160 |  | 3 | 是
2.5 | 配备对手镜系统，预留升级三人六目接口 |  | 4 | 是
2.6 | 六电磁锁控制系统：按钮控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动，可单独解锁/锁定镜头部分。 |  | 4 | 是
2.7 | 内置血管荧光功能 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 产品使用期限≥15年 |  | 2 | 是
3.2 | 显微镜光学玻璃采用多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度 |  | 1 | 是
3.3 | 双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于 55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于 1mm。高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。 |  | 1 | 是
3.4 | 电动连续变倍系统，F=250mm 条件下,放大倍数至少覆盖 2 倍-18 倍，手动连续变倍模式可选 |  | 1 | 是
3.5 | 多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；照明亮度调节、一键开关内置辅助照明；调焦速度多档可调 |  | 2 | 是
3.6 | LCD 显示：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED 光源亮度等参数 |  | 1 | 是
3.7 | 配置增强照明系统：光亮度与放大倍数联动，最大放大倍率时自动增加 30％的强度 |  | 2 | 是
3.8 | 目镜视场直径范围不小于 12mm~165mm |  | 1 | 是
3.9 | 配置消光功能:偏光消反光，还原真实的细 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主镜1套、落地式支架1个、广角目镜2个、180°倾角可调双目镜筒1个、大变焦物镜1个、多功能手柄2个，显示器及立柱抱箍支架1套，内置血管荧光模块1个，对手镜系统1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修