## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（四）第3包采购需求
设备名称：多导睡眠测量仪
采购编号：0025-W00009371 预算总价：120万
预算单价：40万 采购数量： 3套
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 £否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 可用于多导睡眠及脑电图的采集、实时监测和分析，支持睡眠障碍与神经系统变性疾病的研究。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | 高清放大器的采样率≥16000HZ；存储频率≥2000HZ) |  | / | 是
2 | 采用直流耦合放大器，噪音小（噪声水平：＜2μVpp；），每个采集信号的通道采样精度均≥24bit，动态输入量程≥600mV，频宽（直流电）≥1000HZ。 |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | 系统通道数：≥76导联，采集通道：脑电≥32导、眼电≥2导、下颌肌电≥3导、心电、心率变异性分析、左腿动、右腿动、鼾声、口鼻气流、胸/腹呼吸运动、体位、血氧、PTT等。同时具备16通道外接扩展设备可升级采集呼吸压力滴定、经皮CO2、呼末CO2、食道测压、PH、血压、温度、男性性功能、模拟驾驶系统等外接设备参数信号，最高可至少扩展至76通道。 |  | 5 | 是
3.2 | 具备抗干扰供电技术，主机具备网线供电接口（不含交流电供电接口），采用一根网线供电并高速（≥1000Mbps）传输生理信号，并通过网线接口与计算机连接进行供电及数据传输，功耗＜10瓦，可避免外界交流电（50HZ/60HZ）的干扰。 |  | 5 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 10
四、一般技术参数
4.1 | 全中文操作界面，全中文报告生成系统，可兼容分析不同品牌睡眠监测仪采集的睡眠数据。 |  | 2 | 是
4.2 | 各通道具备双向电极阻抗显示：即远程电脑显示和放大器指示灯实时显示； |  | 2 | 是
4.3 | 共模抑制比：>105db; |  | 1 | 否
4.4 | 气流监测技术：至少包含呼吸流速-容量环技术和波形气流技术；可在不同体位下对不同睡眠期进行低通气自动分类，具备统计各低通气类型的次数和指数，并出具报告。 |  | 1 | 否
4.5 | 具备对颌面畸形或腺样体肥大的儿童ＬＳａＯ２ （最低动脉血氧饱和度）的监测，包括睡眠时动脉血氧的总体水平、呼吸功能储备、呼吸频率、呼吸肌张力调节等，可以反映气道阻塞、低通气及夜间低氧血症情况。 |  | 1 | 否
4.6 | 呼吸事件分析功能：至少包含呼吸努力相关性微觉醒、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸等。 |  | 2 | 是
4.7 | 脉搏传输时间功能：能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并辅助呼吸事件判断。 |  | 1 | 否
4.8 | 高频信号（如：脑电，心电，脑电）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥12种扫描速度同屏显示，辅助医生进行睡眠分析。 |  | 1 | 否
4.9 | 快速眼动密度分析：具备快速眼动密度分析功能，可监测睡眠状态下的脑电活动状况。 |  | 2 | 是
4.1 | 快速眼动期行为障碍分析模块：可以分析磨牙、持续肌肉活动、短暂肌肉活动、节律性运动障碍、持续脚震颤、过度肌阵挛和快速眼球运动睡眠事件的自动分析，同时满足最新AASM（美国睡眠医学会）规则中要求对肌电失弛缓的监测并自动出具报告。 |  | 2 | 是
4.11 | 腿动（LM）和周期性腿动（PLM）的分析：具有睡眠期、清醒期、快速眼动期、非快速眼动期的分析功能，并分别具备腿动（LM）次数/腿动（LM）指数/周期性腿动（PLM）次数/周期性腿动（PLM）指数/周期性腿动（PLM）序列次数/周期性腿动（PLM）序列指数等监测数据，所有数据可自动计算并生成报告。 |  | 1 | 否
4.12 | 趋势图功能：至少包含定标输入、神经生理事件、呼吸事件、心电事件、扩展通道事件等五类，至少60个趋势图。 |  | 1 | 否
4.13 | 收录回放功能：具备软件收录回放功能，可多窗口工作，并对4个病例进行回放和分析； |  | 2 | 是
4.14 | 自定义专用分析模板功能：具备对分析数据进行自动和手动分析或自定义设置，可建立分析模板用于科研比对及教学。 |  | 1 | 否
4.15 | 具备心率变异性分析软件：可分析和统计在伴有呼吸事件时的停搏、心动过缓、心动过速、复杂性心动过速和房颤的次数；统计在呼吸事件发生时的室性早搏和室上性早搏事件,并包括时域分析、频域分析（低频LF、高频HF）、光谱范围分析等，并单独出具报告。 |  | 2 | 是
4.16 | 定向分析功能：可任意对一帧（30秒）或两帧（60秒）进行自动分析并出具报告，对临床及科研数据分析提供可对比的依据。 |  | 1 | 否
4.17 | 数据格式开放：可转换EDF（记录多通道生理信号数据文件格式）、ASCII格式，支持第三方数据和软件进行分析，支持输入EDF（记录多通道生理信号数据文件格式）文件，数据编辑，视频编辑，CD刻录，病人资料输出等。 |  | 1 | 否
4.18 | 记录软件具有在线自动分析和报警功能。 |  | 2 | 是
4.19 | 数据模拟记录功能：对已采集的数据可进行模拟采集显示，方便操作技师和技术人员进行培训；允许多名医生远程监控、分析睡眠中心的同一病人的数据。 |  | 1 | 否
4.2 | 具备独立使用的指环式医用脉搏血氧仪，可以监测脉率、血氧、睡眠分期、心率变异性分析、精神压力分析、体温、血压等生理参数，并可升级通过无线智能血氧指端检测系统来管理，并远程实时监测、自动生成报告，通过AI算法提供ODI（氧减指数），对患者的睡眠质量评估并监测整晚血氧趋势变化。 |  | 2 | 是
4.21 | 计算机：中央处理器i5处理器；内存≥8G；硬盘：≥1T； 高分辨率液晶显示器≥21 |  | 1 | 否
一般技术参数得分小计 |  |  | 30
技术参数得分总计 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 多导睡眠测量仪3套 每套包含： 多导睡眠测量仪主机1套 支架1个 睡眠分析软件1套 视频采集系统1套 高清摄像头1个 计算机1台 彩色喷墨打印机1台 医用脉搏血氧仪6只
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4 | 调试 | 投标人免费负责设备调试，直至正常运行为止。
5 | 提供技术援助 | 售后机构有专业工程师
6 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
7 | 验收方案 | 设备验收：设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到采购文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥60个月(由原厂提供售后服务承诺)，每年不少于4次的维护保养 （2）提供所投设备的终身免费软件升级； （3）提供详细配置清单和技术手册； （4）具有固定的售后服务机构和售后人员。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 每年不少于4次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软件调校与硬件清洁。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求： 1.签署整机保修合同的维修服务： （1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的3% （2）报出具体金额或比例。 2.未签署保修合同的维修服务： （1）仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，零配件保证为原厂产品。所提供的零配件、易损件、备品备件、相关耗材价格不高于市场价的7折，供应至少10年以上。 （2）报出以上零配件、易损件、备品备件、相关耗材的清单及价格。