## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（四）第2包采购需求
设备名称：骨科动力
采购编号： 0025-W00009394 预算总价 1250000.00 元
预算单价：250000.00元/套 采购数量：5套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 £第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品： √是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于创伤骨科、手部、足部、脊柱、颌面等外科手术治疗，为磨、钻、锯等操作提供动力和器械
二、主要技术参数
2.1 | 电池供电骨组织设备：可一机多用，适配卡盘接头、摆动锯接头、矢状锯接头、克氏针接头等 |  |  | 2 | 是
2.2 | 整机采用耐反复高温高压灭菌、高强度、耐腐蚀的材料 |  |  | 2 | 是
2.3 | 整机重量≤750g |  |  | 2 | 是
2.4 | 电池能量≥21Wh；具有电池电量可视窗，直观了解电池电量状态 |  |  | 2 | 是
2.5 | 充电器有独立的充电槽，每个充电槽分为不同的插口，可以同时为不同的电池充电 |  |  | 2 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 一体化动力主机 | 无需借助其它工具即可进行主机与附件的连接和附件的转换。 |  | 1 | 是
3.1.2 |  | 整机有热安全过载保护系统，工具系统过热时自动关断，直至冷却 |  | 1 | 是
3.1.3 |  | 具有顺时针与逆时针转向的双板机控制按钮，且有仅顺时针转向模式，防止误操作，提高安全性。 |  | 1 | 是
3.1.4 |  | 设有摆动模式，可防止软组织缠绕。 |  | 1 | 是
3.1.5 |  | 防水等级≥IP6X。 |  | 1 | 是
3.1.6 |  | 转速≥3400rpm。 |  | 1 | 是
3.1.7 |  | 输出功率≥100W。 |  | 1 | 是
3.2.1 | 卡盘接头 | 中空直径可调范围须至少包含0~7.3mm范围 |  | 1 | 是
3.2.2 |  | 转速≥1250rpm |  | 1 | 是
3.2.3 |  | 可接任意品牌圆柱型钻头 |  | 1 | 是
3.3.1 | 克氏针接头 | 中空直径至少覆盖0.6mm~3.2mm范围，3档可调节 |  | 1 | 是
3.3.2 |  | 转速≥1700rpm。 |  | 1 | 是
3.3.3 |  | 拉动拉杆即牢固锁紧克氏针。 |  | 1 | 是
3.4.1 | 矢状锯接头 | 锯片角度调节增量≤45° |  | 1 | 是
3.4.2 |  | 摆动频率≥17000摆/分 |  | 1 | 是
3.4.3 |  | 摆幅≤5.5° |  | 1 | 是
3.5.1 | 快速接头 | 快速接驳接头转速≥1250rpm。 |  | 1 | 是
3.5.2 |  | 一键即可接切削工具，无需其他操作。 |  | 1 | 是
3.1.6.1 | 电池模块 | 电池模块集成电子控制单元，减少反复消毒带来的损耗，使用寿命更长 |  | 1 | 是
3.1.6.2 |  | 电池无需清洗和消毒。 |  | 1 | 是
3.1.6.3 |  | 电池满充充电时间＜60分钟 |  | 1 | 是
3.7.1 | 充电器 | 具有指示灯显示充电状态。 |  | 1 | 否
3.7.2 |  | 具有指示灯显示电池故障。 |  | 1 | 否
3.7.3 |  | 电池插入后自动开始充电。 |  | 1 | 否
3.7.4 |  | 可同时充电≥4块电池 |  | 1 | 否
3.7.5 |  | 充电器具有自动电池刷新和检修功能 |  | 1 | 否
3.8.1 | 配备矢状锯锯片要求 | 锯片为错列式锯齿设计 |  | 1 | 否
3.8.2 |  | 矢状锯锯片长度≤65mm，宽度≤10mm；厚度≤0.6mm；10片 |  | 1 | 否
3.8.3 |  | 矢状锯锯片长度≤65mm，宽度≤14mm；厚度≤0.6mm；10片 |  | 1 | 否
3.8.4 |  | 矢状锯锯片长度≤65mm，宽度≤20mm；厚度≤0.6mm；10片 |  | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  |  | 30
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 |  | 骨科动力5套（每套包含：电池供电骨组织手术设备主机（需提供第二类医疗器械注册证）1件；电池模块1件；无菌盖1件；卡盘接头1件；克氏针接头1件；矢状锯接头1件；快速接头1件；锯片6片），另：电池模块1件；充电适配器3件；充电器1件。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 |  | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 |  | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 |  | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 |  | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 |  | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 |  | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 |  | 每年不少于1次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软件调校与硬件清洁。
5.4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 |  | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求： 1.签署整机保修合同的维修服务： （1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5% （2）报出具体金额或比例。 2.未签署保修合同的维修服务： （1）仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，零配件保证为原厂产品。所提供的零配件、易损件、备品备件、相关耗材价格不高于市场价的7折，供应至少10年以上。 （2）报出以上零配件、易损件、备品备件、相关耗材的清单及价格。