## Sheet1
上海市第六人民医院医疗设备（四）第1包采购需求
设备名称： 多导睡眠记录仪
采购编号： 0025-W00009369 预算总价： 150万
预算单价：30万 采购数量： 5
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 £否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 记录和分析睡眠过程中神经电生理信号，评估失眠及睡眠呼吸障碍。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
2.1★ | 放大器主机内置彩色触摸屏，屏幕≥6.5英寸。 |  | / | 是
2.2★ | 采样精度≥24位（bit)；输入阻抗 ≥ 1GΩ；共模抑制比 ≥106分贝(dB)；噪声电平≤1.5微伏（μv） |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | 总导联≥52导，包含可监测脑电≥15导。可监测心电、肌电、眼电、腿动、压力式/热敏式呼吸气流、胸部呼吸运动、腹部呼吸运动、血氧、鼾声、体位；直流通道≥8，具备外接扩展呼末二氧化碳、食道压、无创血压功能监测、呼吸机压力滴定等功能。 |  | 4 | 是
3.2 | 采集盒内置金属鲁尔接头的气流传感器，电极采用标准电极和通用探头（锁孔状呼吸探头、1.5mm插孔式电极头）。 |  | 3 | 是
3.3 | 具备睡眠监测功能，视频脑电功能，脑功能记录分析功能、事件相关电位功能 |  | 3 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 10
四、一般技术参数
4.1 | 主机集成网络具备无线信号传输、有线信号传输、USB传输功能 |  | 2 | 否
4.2 | 配有电极和全相位的呼吸动度传感器。胸部传感器采用全相位呼吸运动. 感应器，监测胸腹运动的变化。 |  | 2 | 否
4.3 | 热敏传感器采样率至少包括：16HZ-64HZ、鼾声传感器采样率至少 包括：16HZ-64HZ 、血氧传感器 监测范围至少包括：30%-100% |  | 2 | 否
4.4 | 内置三维动态体位传感器，能监测病人的体动及活动度 |  | 2 | 否
4.5 | 摄像头分辨率≥1080P，180度广角可调 |  | 2 | 否
4.6 | 实时在线记录过程中可体现模拟鼻气流信号以及模拟潮气量，分析中可同步代替正常气流信号分析的功能。 |  | 2 | 是
4.7 | 最大采样频率≥4090Hz。 |  | 2 | 否
4.8 | 胸腹运动信号可量化，实时显示动态曲线环。 |  | 2 | 否
4.9 | 数据采集过程中，具备实时在线进行人工或自动分析、实时显示趋势图、添加记录日志事件（如灯光状态、持续气道正压通气滴定等）移动视频窗口等功能。 |  | 2 | 是
4.1 | 睡眠分析软件可自动分析：睡眠分期、呼吸事件、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、日间清醒实验分析等。自动分析条件支持用户自定义，可根据技术规范的变化进行更新。 |  | 2 | 否
4.11 | 具备傅立叶信号频谱分析技术。 |  | 2 | 否
4.12 | 内置数据库功能：具备实现病例数据条件、数据筛查条件的自定义功能，支持一键导出Excel表格的筛选结果。 |  | 2 | 否
4.13 | 可以颜色标识特征脑电波及呼吸、血氧、鼾声、腿动等事件，并配以简短文字说明。 |  | 2 | 否
4.14 | 对病人的AHI（呼吸暂停低通气指数）指数和血氧值设定报警上限，通过声光提醒监护人员。 |  | 2 | 否
4.15 | 软件可升级具有BIS指数功能 |  | 2 | 否
一般技术参数得分小计 |  |  | 30
技术参数得分总计 |  |  | 40
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 多导睡眠记录仪5套 每套包含： 设备主机1台 热敏气流传感器1根 鼾声传感器1根 血氧探头1根 体位传感器1根 胸部运动传感器1根 腹部运动传感器1根 网络摄像监控系统1套 睡眠软件系统1套 电脑1台
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行透析数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4 | 调试 | 投标人免费负责设备调试，直至正常运行为止。
5 | 提供技术援助 | 售后机构有专业工程师
6 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
7 | 验收方案 | 设备验收：设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到采购文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥60个月(由原厂提供售后服务承诺)，质保期内每年不少于4次的维护保养 （2）提供所投设备的终身免费软件升级； （3）提供详细配置清单和技术手册； （4）具有固定的售后服务机构和售后人员。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 主要保养内容为设备整体维护，含硬软件调校与硬件清洁。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求： 1.签署整机保修合同的维修服务： （1）年度保修合同价（全保）≤1.5万/年 （2）报出具体金额或比例。 2.未签署保修合同的维修服务： （1）仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，零配件保证为原厂产品。所提供的零配件、易损件、备品备件、相关耗材价格不高于市场价的7折，供应至少10年以上。 （2）报出以上零配件、易损件、备品备件、相关耗材的清单及价格。