## 包1
上海市老年医学中心医疗设备采购需求（第 1 包）
设备名称：痕量分子靶标检测系统
采购编号：0024-W00026699 预算总价：100万元
预算单价：100万元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 ¨第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 ¨否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
基于经典的一代测序原理和毛细管电泳技术，用于生殖遗传相关的染色体和基因检测、肿瘤个性化用药基因检测、血液病基因检测与HLA分型、病原微生物精确分型、疾病易感基因筛查、健康能力和个性特质基因检测等
二、主要技术参数
1 | 先进的多色荧光分析能力，至少能实现四色、五色、六色荧光实时检测。 |  | 5 | 是
2 | 仪器运行通道≥8 |  | 5 | 是
3 | 支持测序功能，单次测序长度至少可达850bp |  | 5 | 是
5 | 一次可加载192个样本（2个96孔板） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 19
三、一般技术参数
1 | 开放式耗材管理，兼容国内外主流厂商试剂耗材 |  | 3 | 是
2 | 操作模式：自动灌胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预。 |  | 2 | 是
3 | 单次样本检测时间不超过40分钟，每天处理样本不少于300个。 |  | 3 | 是
4 | 毛细管电泳温度范围区间包含18℃-65℃ |  | 2 | 是
5 | 片段分析分辨率：对长度≤400bp的片段检测分辨率≤0.15bp |  | 2 | 是
6 | 支持36cm、50cm两种规格的毛细管应用 |  | 3 | 彩页
7 | 采用固态激光光源，采用激光光源双束激发装置，保证能量信号高度均一 |  | 2 | 是
8 | 可对接国产UOS操作系统/LIMS系统，实时传输实验信息； |  | 2 | 是
9 | 数据分析软件支持进口及国产基因分析仪数据格式，操作简单 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 21
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.检测系统主机（1台）；2.工作站（1台）；3.UPS（1台）；配套试剂（1批）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为2次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的7%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市闵行区春申路2560号
6.2 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.3 | 付款要求 | 合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.4 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起24个月。
6.5 | 质量保证金 | 不收取
6.6 | 履约保证金 | R不收取；口收取，为合同金额的5%。

## 包2
上海市老年医学中心医疗设备采购需求（第 2 包）
设备名称：流式细胞仪
采购编号：0023-W00034985 预算总价：150万元
预算单价：150万元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 ¨第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 ¨否
（流式细胞分析仪）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
流式细胞术就是对于处在快速直线流动状态中的单个细胞或生物颗粒进行多参数且快速的定性及定量分析的技术。目前，流式细胞技术不仅可以测量细胞大小、内部颗粒的性状，还可以检测细胞内抗原、细胞因子、细胞内核酸含量等；它可以实现短时间内高通量检测细胞群体，并收集、储存和处理数据，从而对同一个细胞进行多参数定量定性分析。目前，该技术已经广泛应用于基础研究与临床检测，在免疫学、细胞生物学、遗传学、血液学、肿瘤学、药物学、植物学、水生物学、分子生物学等学科广泛应用。流式细胞术是现代生物医学研究的一个全新的视角和强有力的手段。
二、主要技术参数
1 | 不少于3根固体激光器，其中488 nm 蓝激光, 功率不小于45 mW；405 nm 紫激光, 功率不小于50 mW； 638 nm 红激光,功率不小于80 mW |  | 4 | 是
2 | 光路塑性：具有多棱镜系统和消色差球面物镜 |  | 4 | 是
3 | 光路效率：激光功率到达流动室损失小于30% |  | 4 | 是
4 | 荧光线性度：双粘体/单细胞比率2 + - 0.05 (488 nm激光); |  | 4 | 是
5 | 分析参数不少于15个, 至少包括2个散射光信号和13个荧光信号 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
1 | 激发光路：石英杯激发 |  | 3 | 是
2 | 荧光灵敏度：FITC 不大于50 MESF，PE不大于 30 MESF |  | 2 | 是
3 | 荧 光 补 偿：任意荧光间补偿, 可自动补偿 |  | 3 | 是
4 | 阈 值：可以任意激光任意参数取阈值 |  | 3 | 是
5 | 进样速度：至少3种预设模式，LO: 12 μL/min；MED: 35 μL/min；HI: 60 μL/min |  | 3 | 是
6 | 侧向分辨率：至少能区分0.5um微球 |  | 3 | 是
7 | 样本检测速率：不小于7500events/s |  | 3 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1. 流式细胞仪主机，1台； 2. 软件密码锁，2个； 3. 流式管，12*75mm，10个； 4. 微球，1瓶； 5. 电脑、显示器，1套； 6. 荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法），50人份/盒 * 153盒； 7. 绝对计数管，25支/袋*2袋/盒*250盒； 8. 鞘液，20L*8箱。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为2次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的7%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市闵行区春申路2560号
6.2 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.3 | 付款要求 | 合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.4 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起24个月。
6.5 | 质量保证金 | 不收取
6.6 | 履约保证金 | R不收取；口收取，为合同金额的5%。