## Sheet1
上海市第九人民医院医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：电动手术床
采购编号：0025-W00017258 预算总价：2,250,000元
预算单价：150,000元/台 采购数量：15 台
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 □第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 电动综合手术床主要用于手术过程中的病人承载及体位调整使用。
二、主要技术参数
2.1 | 手术床内置蓝牙模块，无线遥控器通过蓝牙连接（提供使用说明书证明），同时无线遥控器具备无线充电功能。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 2 | 是
2.2 | 手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，非软质皮老虎设计，便于清洁消毒，降低感控风险。（提供彩页证明） |  | 3 | 是
2.3 | 手术台床垫皮层通过防火等级测试：闷烧时间≥30分钟，垂直炭化长度≤20mm。（提供第三方检测报告证明） |  | 4 | 是
2.4 | 手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm（提供检测报告证明）同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。（提供彩页证明） |  | 3 | 是
2.5 | 手术床具备不少于四个万向脚轮，方便原地旋转和移动。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 3 | 是
2.6 | 手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计（提供彩页证明），同时手术床满足IPX5或以上防水等级测试。（提供第三方检测报告证明） |  | 2 | 是
2.7 | 手术床承载重量：≥400kg。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 4 | 是
2.8 | 手术床最低台面≤500mm。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 4 | 是
25
三、一般技术参数
3.1 | 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移。（提供使用说明书和医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.2 | 手术床至少包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关等电动控制方式。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.3 | 手术床床垫采用复合技术，由记忆海绵材料或更优材料制成，手术床床垫厚度≥80mm, 减少压疮发生风险（提供检测报告和彩页证明），同时床垫接缝处采用超声波无缝烫接技术，透气孔采用双层防水透气膜结构设计。(提供使用说明书和彩页证明) |  | 1 | 是
3.4 | 手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，采用气弹簧腿板设计。(提供使用说明书及彩页证明) |  | 1 | 是
3.5 | 手术床可一键预设正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。（提供使用说明书和医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.6 | 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60 次手术需要，遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120 次手术需要。（提供第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.7 | 技术参数
3.7.1 | 手术床宽度≥520mm，长度≥2080mm。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.7.2 | 纵向最大倾斜角度（头倾）≥36°。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.7.3 | 纵向最大倾斜角度（脚倾）≥26°。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.7.4 | 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）≥21°。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.7.5 | 头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90°（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.7.6 | 背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥45°（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.7.7 | 腿板最大倾斜角度：上折≥40°；下折≥85°（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.7.8 | 手术床最高台面≥1000mm（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
3.7.9 | 台面平移距离≥320mm（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备配置要求 | 电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板*1套，备用面板*1个，无线遥控器*1个，托手架（含夹持器）*1对，麻醉屏架（含夹持器）*1个，支肩架*1对、支身架*1对、托腿架*1对
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后90天内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起96个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无