## 近红外脑功能成像系统
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心开办项目（十二）
设备名称：近红外脑功能成像系统
预算总价：400万元 预算单价：400万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 þ第二类 □ 第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 该设备通过探测血液中血红蛋白浓度变化，同步成像并可视化大脑活动与氧代谢，反映组织代谢与血液供应状况，适用于大脑认知功能、脑网络研究及儿童康复、认知与精神状态评估治疗及教学、科研等。
二、主要技术参数
2.1 | 主机功耗：不高于200VA；最大输出设定下噪声：不高于40dB； |  | 3 | 否
2.2 | 光源类型：LED光源，非激光光源，光源安全等级为豁免级； |  | 3 | 否
2.3 | 通道数：单主机，非级联，提供≥104有效探测通道（非断层），包含≥30发射探头、≥30接收探头，探测器为雪崩二极管APD，支持单人全脑同步检测，同时支持双人多脑区同步检测（单人≥31通道），支持三人多脑区同步检测（单人≥16通道），最多支持5个被试同时检测； |  | 3 | 否
2.4 | 检测波长：700nm≤波长≤900nm； |  | 3 | 否
2.5 | 检测波长间隔：≤135nm； |  | 3 | 否
2.6 | 发射探头光功率：单波长≥70mW；提供医疗器械检验机构出具的、并在药监局备案的技术要求或国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料； |  | 3 | 是
2.7 | 采集方式：分时采集； |  | 3
2.8 | 内置脑功能检查方案--脑卒中康复检查方案；提供配套肢体检测任务，支持一键对采集的近红外数据进行分析，灵活提取血氧浓度变化定量指标，生成对应的三维图谱；提供采用厂商近红外脑功能成像产品支持实现的检查方案有效性的证明文件，包括SCI论文或临床试验报告（临床试验报告需具有临床试验备案，备案编号网络可查并提供查询网址链接）； |  | 3 | 是
2.9 | 与整机同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，获得计算机软件著作权登记证书;具备一站式数据分析功能，至少提供数据预处理、伪迹识别与校正、事件编辑、区块平均脑激活计算、一般线性模型GLM脑激活计算、脑网络连接计算、统计分析、批处理、结果可视化、超扫描分析等功能；已支撑发表一篇或以上的SCI论文证明其学术认可度，提供软件著作权证书以及SCI论文首页、引用标注页作为证明材料； |  | 3 | 是
2.10 | 与整机同品牌科学研究分析软件，超扫描数据分析：支持对超扫描采集的双数据进行小波变换相干性（wavelet transform coherence）分析；支持超扫描小波变换相干分析的数值和图片结果一键批量导出；提供国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料； |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 检测探头动态范围 | ≥100dB，支撑儿童、成人、老年人等不同头围人群，从额叶到有头发的顶叶不同脑区的高质量探测需要； | 0.5 | 否
3.2 | 自适应增益调整 | 提供≥120dB的动态范围，一键自适应光源功率-探测增益调整； | 0.5 | 否
3.3 | 光纤长度 | ≥3.5m，自适应光纤探头； | 0.5 | 否
3.4 | 采用 L型带内置弹簧装置 | 非直条型，方便在有头发覆盖区域检测信号，有效对抗运动伪迹；配置好后无需反复插拔光纤；提供图片作为证明材料； | 0.5 | 是
3.5 | 防水性及安全性 | 探头防水性达到IPX7或以上，探头和头帽与人体头部直接接触，具备生物安全相容性；提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方专业检测机构出具的检测报告，且生物安全相容性报告编号网络可查； | 0.5 | 是
3.6 | 扩展兼容性 | 支持与各品牌不同规格型号脑电（EEG）、tDCS、TMS联用；提供厂家设备支撑发表的近红外联用功能的学术论文（SCI论文或中文核心期刊）作为证明材料； | 0.5 | 是
3.7 | 与整机同品牌采集软件 | 至少支持层叠曲线、散布曲线、拓扑二维图像和拓扑三维MRI图像融合显示等多种信号显示方式； | 0.5 | 否
3.8 | 自定义任务课题设计 | 支持自定义刺激素材，至少包括视频、音频、图片、文字，支持自定义时间长度和播放时序；相对外置第三方软件，同步性更高、操作更无缝/方便； | 0.5 | 否
3.9 | 内置自定义数据分析模块 | 支持自定义时间窗、特征值、感兴趣区域（Region of Interest，ROI），以及ROI计算因子，并能够执行相应计算；支持两次或多次脑功能检查数据比照分析； | 0.5 | 否
3.10 | 脑功能临床检查报告图表 | 可选取散布曲线、拓扑二维图、拓扑三维图、特征值图表进入报告，多样化的图表排布方案供选择，支持预览，报告可另存为word、pdf格式文本； | 0.5 | 否
3.11 | 脑功能临床检查患者端交互软件 | 支持windows操作系统,获得计算机软件著作权登记证书；内置至少Go-Nogo、Working Memory、N-back等任务呈现方案，可实现同步打标；与正确率反应时等行为学数据通讯；提供软件著作权作为证明材料； | 0.5 | 是
3.12 | 内置临床科研研究模板 | 提供至少包括言语流畅性、Go-Nogo、N-back等多个研究模板，并针对模板提供自动分析和参数提取；任务课题一键切换，方便快速开展多个任务课题检测； | 0.5 | 否
3.13 | 内置脑功能检查模块--语言流畅性检测 | 提取积分值、重心值和斜率等特征参数，提取脑激活波形图谱、三维脑图、特征值图表等指标参数，一键生成脑功能检查报告，并提供结果提示及报告模板； | 0.5 | 否
3.14 | 支持一般线性模型GLM分析 | 支持一般线性模型GLM分析，得到学术界认可；提供SCI论文首页，分析软件标注页，以及一般线性模型GLM分析功能图示页作为证明材料； | 0.5 | 是
3.15 | 支持脑网络连接计算 | 支持脑网络连接计算，得到学术界认可，提供SCI论文首页，分析软件标注页，以及脑网络连接计算功能图示页作为证明材料； | 0.5 | 是
3.16 | BlockAverage计算 | 提供BlockAverage计算功能，能够自定义计算条件，能够设置5种特征值的计算，至少包括均值、差值、重心值、积分值、斜率；提供国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料； | 0.5 | 是
3.17 | 提供脑网络分析功能的个体（Level 1）、群组(Level 2)数据统计 | 支持个体和群组水平的2个及以上感兴趣区（ROI）的自定义设置及图谱排布编辑；支持自定义时间区间划定，脑网络连接系数计算可选Pearson或Cross规则，矩阵类型可定义为ZMap或RMap，并支持阈值化计算；支持输出功能连接矩阵、2个及以上ROI水平和全通道的2种二维功能连接图谱和5种视角的三维脑功能连接图谱与连接参数的计算和导出；支持脑网络连接系数群组统计分析，统计校验支持t检验或单因素方差分析；可定义群组内相同SD数据的ROI； | 0.5 | 否
3.18 | 支持导入探头的3D定位数据 | 支持配准到标准脑模型，定位信息更准确；提供至少6种标准脑模型模版，包括但不限于成人、新生儿、一岁、两岁等多年龄的脑模型模版；提供Automatic Anatomical Labeling脑分区标签，提供Brodamnn Area(Talairach daemon)脑分区标签，提供Brodamnn Area(Chris rorden’MRIcro) 脑分区标签，提供LPBA40脑分区标签；支持高水准的医疗与科研要求；支持导出所有发射极、接收极和通道的MNI坐标和脑分区信息，提高研究的严谨性与可重复性；支持导入定位信息；提供软件截图作为证明材料； | 0.5 | 是
3.19 | 数据显示及图像保存 | 支持显示原始光强信号曲线、光密度曲线、血氧浓度曲线；支持区块平均激活图、GLM beta值激活图，脑网络连接图、统计参数图等结果的多种显示方式，包括二维拓扑显示、二维头模叠加显示、三维MRI图像融合叠加显示（玻璃视图效果等）等；支持波形、二维、三维图像的各种查看方式与保存为".tif"、".bmp"、".mat"等格式；支持数据和处理结果导出保存为".CSV"等多种数据格式； | 0.5 | 否
3.20 | 学术影响 | 厂商的近红外脑功能成像产品已支撑国内研究机构发表SCI论文五十篇以上；提供论文中英文目录作为证明材料； | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.主机：1台 2.发射探头：30个 3.接收探头：30个 4.头帽：4顶 5.系统软件：1套 6.分析软件：1套 7.患者端交互软件：1套 8.加密锁：1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，投标方应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，投标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥36个月，质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。

## X射线血液辐照仪
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心开办项目（十二）
设备名称：X射线血液辐照仪
预算总价：190万 预算单价： 190万 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √ 第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于采供血机构或医院对袋装血液和血液制品进行X射线血液辐照，包括全血、红细胞、血小板、粒细胞。灭活血液制品中的活性淋巴系统，预防输血相关性移植物抗宿主病，提升输血安全。
二、主要技术参数
2.1 | X射线球管固定不动，且辐射角达到360°，保证样品辐照的均匀性和高效性； |  | 4 | 是
2.2 | 每批次12个单位红细胞样品辐照时间：≤6分钟，辐照时间误差：≤1%（提供第三方检验报告证明）； |  | 4 | 是
2.3 | 单次辐照，辐照杯总容量：≥6L |  | 4 | 是
2.4 | 设备整机最大功率≤3300W，减少产热量，保障血液制品的稳定性（提供第三方检验报告证明）； |  | 4 | 是
2.5 | 使用单X射线球管的辐照中心剂量率：≥6Gy/min（提供第三方检验报告证明）； |  | 4 | 是
2.6 | 由于血液制品对X射线有明显的衰减，为了保证辐照的均匀性，所有样品杯的直径≤10cm； |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
3.1.1 | 精确度 | 为了保证X射线的穿透力，X射线球管最大电压≥155kV | 2 | 否
3.1.2 |  | X射线球管需配备真空度监测维持系统，实时显示球管真空度。 | 2 | 否
3.1.3 |  | 设备配置的所有辐照杯，参考点剂量率：均≥6Gy/min。 | 2 | 否
3.1.4 |  | 设备配置的所有辐照杯，样品剂量均一性：误差≤±20%。 | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 设备的软件系统可远程使用，操作人员无需在辐照仪旁边进行扫码录入和报告输出等工作；软件系统实时显示仪器状态及辐照仪外界剂量。 | 1 | 否
3.2.2 |  | 仪器配需配有有条形码阅读器，能扫码自动录入血液制品信息；并且能在前一批样品辐照的同时，扫码录入下一批样品，提高使用效率。 | 1 | 否
3.2.3 |  | 参考点剂量精准性：≤10% | 1 | 否
3.2.4 |  | 每批次样品辐照，设备能生成辐照报告，报告可打印，也可以多种文件格式输出，可以根据用户需求生成条件的汇总报告； | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 安全性：仪器需为全屏蔽机，无需外加防护。仪器运行时，距离仪器5cm处的剂量率不高于0.2uSv/h。 | 1 | 否
3.3.2 |  | 设备需配备安全性检测器，实时显示外界剂量率，超过阈值自动报警。 | 1 | 否
3.3.3 |  | 设备正常运行期间噪音不大于70dB(A) | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 设备配置外置独立冷却系统，实时监测水温、流速，超过阈值自动报警；为方便安装进入楼层电梯和房间，设备的长度或宽度，至少有一面≤900mm，仪器整机重量≤900KG；仪器装有脚轮和脚垫 | 1 | 否
3.4.2 |  | 设备散热性能良好，在30°C环境温度下，可连续辐照8小时以上；设备需配有安全关联门锁系统，具备辐射指示及故障报警装置；辐照仓门打开时，装置会自动切断X射线球管电源；设备安全门锁未完全关闭时，设备不能启动X射线，且会蜂鸣提醒。 | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.X射线血液辐照仪主机*1 2.血液辐照控制系统（含电脑和软件）*1 3.冷水机*1 4.条形码扫描器*1 5.个人剂量报警仪*1 6.承重板*1 7、辐照剂量检测卡*6000张 8、不间断电源1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，投标方应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，投标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥60个月，质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。

## 全自动核酸检测分析仪
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心开办项目（十二）
设备名称：全自动核酸检测分析仪
预算总价：160万 预算单价： 40万 采购数量： 4 套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R 第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
设备一（采购数量：2）（核心产品）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于运行实时荧光 PCR 实验并对实验数据进行分析；仪器是在实验室内操作，配合相应试剂，对取自患者体内的分析物（如血液、体液等）或其它分析物中 的目标核酸进行快速、准确的定量、定性检测，或者进行熔解曲线、基因型分析等研究。
二、主要技术参数
2.1 | 检测通道：96孔 |  | 2 | 是
2.2 | 热盖温度30℃-108℃（热盖温度可调）电子自动热盖 |  | 2 | 是
2.3 | 检测光源：大功率LED，无需定期更换 |  | 2 | 是
2.4 | 最大升温速率：4.0℃/S |  | 2 | 是
2.5 | 激发波长：470nm/530nm/630nm/580nm/预留2通道 |  | 1 | 是
2.6 | 荧光检测波长：510nm/565nm/665nm/620nm/预留2通道 |  | 1 | 是
2.7 | 控温方法：半导体热电模块，模块控温、试管控温，控温范围：4～99℃ |  | 1 | 是
2.8 | 多重荧光检测：多重检测，无需校正。 |  | 1 | 是
2.9 | 检测器：高灵敏度光电传感器 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 13
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 控温精度：±0.1℃ | 1 | 是
3.1.2 |  | 温度均匀性：±0.1℃ | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 检测灵敏度：最小分辨率为 1 个拷贝 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 样本检测重复性 CV< 1.00% | 1 | 是
3.3.2 |  | 有断电保护 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 使用期限：7年 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 可检测的荧光染料：SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、CY3、CY5 、TEXRD | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 7
技术参数总计分值 |  |  | 20
设备二（采购数量：2）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要功能：分子POCT检测技术可以更加快速、精准的鉴别新型冠状病毒COVID-19、甲型流感FluA、乙型流感病毒FluB、合胞病毒RSV以及肺炎支原体MP感染的状况及阶段。临床上，医生可根据病原快速核酸检测的结果，在发病早期就能精准的判断感染情况，并对病人进行准确的诊断治疗；核酸快检技术突破了传统的检测方法的局限性，大幅缩短了检测时间、提高了检测准确性，可以满足临床诊断迫切的要求，弥补传统核酸检测或其他方法学检测技术的缺陷和不足。
二、主要技术参数
2.1 | 设备功能、用途：用于定性检测呼吸道咽拭子等生物样本中的病原体靶核酸 |  | 1 | 否
2.2 | 功能及适用 可对待测样品进行Ct值分析。 数据传导：支持将实验数据导出导入，支持双向Liz联 |  | 1 | 否
2.3 | 系统和方法学：该分析系统主要基于变温的荧光聚合酶链式反应（PCR）原理，含有核酸提取模块的检测项目采用的核酸提取方法为磁珠法。 |  | 1 | 否
2.4 | 系统全集成：集样本处理与提取、PCR扩增与检测、人机交互模块、软件等功能模块于一体。 |  | 1 | 否
2.5.1 | 具有独立任务模块，各模块独立控温，实现随来随检，无需攒样 |  | 2 | 否
2.5.2 | 平均升温速率：不小于15℃/s (50℃-90℃) 平均降温速率：不小于15℃/s (90℃-50℃) |  | 2 | 否
2.5.3 | 测定值与设置温度差值的绝对值不大于0.5℃ 模块温度均匀性：温度差值应在±1℃范围内 |  | 1 | 否
2.5.4 | 温度持续时间准确度：温度持续时间与编制温度时间的相对偏差在±5%范围内 |  | 2 | 是
2.6 | 通量及拓展性：单机检测≥4通量，可多台联机拓展，实现≥40通量； |  | 1 | 否
2.7.1 | 加样方式：方式一：配套一次性加样吸管，，单样本检测上样量：200ul-400ul；方式二：支持采样拭子直接折断到配套卡盒的加样方式，该方式无需移液和生物安全柜。 |  | 1 | 否
2.7.2 | 搭配不同的检测试剂，检测时间可实现：≤30min |  | 1 | 否
2.8 | 试剂性能：试剂盒为预分装的一体化全封闭检测试剂盒，集核酸提取、扩增、检测于一体，试剂预分装，无需配制试剂； |  | 1 | 否
2.9 | 配套试剂需采用内源性内标，可实时监控采样过程。（提供原厂试剂说明书） |  | 1 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 16
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 模块控温精度：小于等于0.5° | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 荧光强度检测精密度：≤5%变异系数 | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 荧光强度检测重复性：≤3%变异系数 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 使用寿命≥8 年，超出使用寿命后禁止使用。本产品的使用寿命是根据加速老化试验结果配合仿真计算确定的。在使用过程中，用户应按照产品说明书的要求对产品进行使用、维护、保养和维修。在维护、保养或维修后，经确认仍能保持基本安全性和有效性的产品，可以正常使用。 | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 4
技术参数总计分值 |  |  | 20
全部设备技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机*2
主机*2
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，投标方应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，投标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥60个月，质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。

## 眼底照相机
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心开办项目（十二）
设备名称：眼底照相机
预算总价：150万元 预算单价：150万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 ✔第二类 □ 第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，检测；支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像，同时支持FFA荧光素钠眼底血管造影功能
二、主要技术参数
2.1 | 成像原理：cSLO共焦激光扫描技术 |  | 3 | 是
2.2 | 成像光源≥4个激光器，可发射四种不同波长的激光，保证成像色彩最佳（提供检测报告证明文件） |  | 2 | 否
2.3 | 屈光补偿范围：≥-30D~+20D（提供检测报告证明文件） |  | 3 | 是
2.4 | 光学前端移动范围：水平左右≥85mm，水平前后≥100mm，垂直升降≥25mm（提供检测报告证明文件） |  | 3 | 是
2.5 | 具备荧光素钠眼底血管造影功能（FFA），可对拍摄参数进行设备（提供检测报告证明文件） |  | 3 | 是
2.5 | 支持和SS-OCTA（扫频OCTA）联合对位方案：可实现同屏同步逐点对位，且超广角眼底彩照与不低于75°范围的眼底OCT及OCTA精准联合对位分析，最高可与60°眼底OCT及OCTA精准联合对位分析 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 16
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 具备蓝激光：蓝激光波长≥488nm，功率≤0.35mW（提供检测报告证明文件） | 1 | 是
3.1.2 |  | 具备绿激光：绿激光波长≥520nm，功率≤0.35mW（提供检测报告证明文件） | 1 | 是
3.1.3 |  | 具备红激光：红激光波长≥660nm，功率≤0.35mW（提供检测报告证明文件） | 1 | 是
3.1.4 |  | 具备红外激光：红外激光波长≥785nm，功率≤1mW（提供检测报告证明文件） | 1 | 是
3.1.5 |  | 光学分辨率≤10μm；数字分辨率≥3072*3072 pixels | 1 | 否
3.1.6 |  | 成像范围：单次无拼接≥ 133°，拼图成像范围≥220° | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 瞳孔要求：免散瞳，瞳孔直径≥1.5mm | 1 | 否
3.2.2 |  | 超广角成像方案：一体化超广角镜头设计确保周边仍有较高的分辨率，且周边影像无畸变，确保真实还原眼底形态 | 1 | 否
3.2.3 |  | 头架移动范围：垂直移动范围≥60mm（提供检测报告证明文件） | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | WF拍摄模式 ≥200°（单一方向）UWF拍摄模式≥200°（全周方向） | 1 | 否
3.3.2 |  | 具备无赤光成像、青光眼立体成像 | 1 | 否
3.3.3 |  | 量化功能：支持距离，面积，视盘ONH分析等精确测量以及标记功能 | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 具备动态造影，最大录像时长≥120秒 | 1 | 否
3.4.2 |  | 具备≥2种自发荧光：FAF-B蓝光自发荧光，FAF-G绿光自发荧光 | 1 | 否
3.4.3 |  | 降噪技术：采用AI人工智能降噪技术，保证无损降噪 | 1 | 否
3.4.4 |  | 随访观察： 同一部位、不同时期(≥5次)的影像对比，支持随访影像同步联动分析和比较 | 1 | 否
3.5.1 | 眼压测量模块a： | 眼压计测量范围：≥7-50毫米汞柱 | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 显示精度：≤0.1毫米汞柱 | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 可重复性：＜8% | 0.5 | 否
3.5.4 |  | 保护措施：内置放掉针安全系统，内置序列号，系统可查序列号 | 0.5 | 否
3.5.5 |  | 测量角度：≥200° | 0.5 | 否
3.5.6 |  | 校准方式：EasyPos内置校准助手 | 0.5 | 否
3.5.7 |  | 连接方式：PC连接：低功率蓝牙4.0或更高（LE）打印机连接：蓝牙ESC/POS | 0.5 | 否
3.6.1 | 眼轴测量模块b： | 生物测量：眼轴测量功能 | 0.5 | 否
3.6.2 |  | 眼轴测量范围：≥15mm-30mm | 0.5 | 否
3.6.3 |  | 眼轴长度标准差≤±30um | 0.5 | 否
3.6.4 |  | 角膜曲率半径：≥5mm-13mm | 0.5 | 否
3.6.5 |  | 角膜曲率半径标准差≤0.03mm | 0.5 | 否
3.6.6 |  | 轴位角测量范围≥0°-180° | 0.5 | 否
3.6.7 |  | 主子午线轴位的曲率半径差≤0.3mm：≤±4° | 0.5 | 否
3.6.8 |  | 主子午线轴位的曲率半径差＞0.3mm：≤±2° | 0.5 | 否
3.6.9 |  | 轴位角显示分辨率：≤1° | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 24
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.设备主机*1；2.专业眼科软件*1；3.电脑主机*1；4.打印机*1；5.电动升降台*1；6.脱机版联机OCTA分析软件*1；7.测量模块a*1；8测量模块b*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，投标方应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，投标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥36个月，质保期内提供每年4次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。

## 流式细胞仪
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心开办项目（十二）
设备名称：流式细胞仪
预算总价：126.27万 预算单价：126.27万 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 □ 第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于血液病初筛，MRD微小残留检测，淋巴细胞亚群检测，精细亚群检测，细胞因子检测，B27检测
二、主要技术参数
2.1 | 激光配置要求: 配置488nm, 638nm固态激光器，至少可同时激发和检测8种颜色荧光 |  | 3 | 是
2.2 | 为保证对弱信号检测能力的需要，确保各个荧光通道均能完整分出8个独立的信号峰，可提供蓝光和红光所有荧光通道8峰微球图 |  | 3 | 是
2.3 | 检测器：全反射光学组件传递荧光信号，每个检测器前面配有带通滤光片 |  | 3 | 是
2.4 | 液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机和质控程序均可自动完成 |  | 3 | 是
2.5 | 操作系统为Windows系统，具有原厂中文界面的操作及分析软件，可自动打印中文模板报告 |  | 3 | 是
2.6 | 为了方便临床科室使用，本设备要求配套30位以上自动上样器，可实现单管涡旋震荡混匀，支持 转盘和 96 孔板进样适配器 |  | 3 | 是
2.7 | 配套的原厂全血质控品在国家食品药品监督管理局注册并有医疗器械注册证 |  | 2 | 是
2.8 | 原厂同品牌配套试剂不低于260种，提供试剂信息列表并加盖厂家鲜章。能组合成有医疗器械注册证的10色以上免疫精细分型方案和血液病免疫分型方案 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 22
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰） | 2 | 是
3.1.2 |  | 侧向散射光分辨率：<300 nm | 2 | 是
3.1.3 |  | 电子信号处理精度：≥24bit | 2 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 荧光灵敏度：FITC：≤MESF-FITC，激发波长 488 nm，PE：≤ 10MESF | 2 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 质量控制：Levey-Jennings质控图自动跟踪、记录日常质量监控 | 2 | 是
3.3.2 |  | 携带污染率<1.0% | 2 | 是
3.3.3 |  | 荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析 | 2 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 本设备要求采用高功率激光器，488nm ≥50mW, 638nm ≥50mW, 设计寿命不低于20000小时 | 2 | 是
3.5.1 | 分析速度 | 细胞分析速度：≥30,000细胞/秒 | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 18
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
投标人确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标人还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，投标方应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，投标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥36个月，质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。