## 第一包
上海交通大学医学院附属瑞金医院注射泵采购需求
设备名称：输液信息采集工作站系统
采购编号：0024-W000110842 预算总价：5000000元
预算单价：250000元 采购数量：20套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概况 | 与特定输注器具配套，用于静脉长时间恒定给药速度和精确给药量输液，不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注，通过无线网络和监护仪同步监测、显示
二、主要技术参数
1.1 | 电击防护类型：II级。 |  | 5 | 是
1.2 | 多种注射模式：标准输液模式、加速和减速模式、编程模式、间歇模式、剂量随时间变化模式、占用模式。 |  | 3 | 是
1.3 | 全自动推拉杆，可自动定位推杆，避免缓推和误推 |  | 4 | 是
1.4 | 全自动注射器固定夹止流闸片，可自动固定注射器活塞推杆，防止注射泵启动前的自流风险。 |  | 5 | 是
1.5 | 具有输液管路脱落报警功能，可灵敏检测输注管路压力上升/下降变化，输注阻塞压力上升预警及管路脱落压力下降预警，确保输注安全。 |  | 5 | 是
1.6 | 可搭配核磁输液工作站，支持在核磁共振环境中使用。 |  | 3 | 是
1.7 | 注射泵重量：＜1.5kg |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
2.1 | 产品工作站一拖八，至少配备两个声光集中报警，可才分为两个独立工作站一拖四使用 |  | 2 | 是
2.2 | 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml |  | 1 | 是
2.3 | 剂量不正确时的报警：如果设备故障导致错误剂量达到0.1 ml，泵会自动关闭。 |  | 1 | 是
2.4 | 压力释放最大丸剂量：≤0.2ml. |  | 1 | 是
2.5 | 动态压力检测：动态监测并显示当前管路中的压力状态。 |  | 1 | 是
2.6 | 压力报警9级可调。 |  | 1 | 是
2.7 | 可用于TCI靶控输注 |  | 1 | 是
2.8 | 单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式，体重剂量模式及其他：ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h 等。 |  | 1 | 是
2.9 | 具有KVO功能，保持静脉开放；输注速度≥10ml/h，KVO速度=3ml/h；10ml/h＞输注速度≥1ml/h，KVO速度=1ml/h，输注速度＜1ml/h，KVO速度=输注速度。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 单泵支架、电源线、药物库编辑软件
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
3.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
4.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后6年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 第二包
上海交通大学医学院附属瑞金医院脑电监护仪采购需求
设备名称：脑电监护仪
采购编号：0024-W000110864 预算总价：4749999.87元
采购数量：21套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
脑电监护仪需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概况 | 脑电监护仪，能够记录、显示和分析脑电（EEG）信号，并进行麻醉意识深度的自动评分（Ai指数）。主要功能是和麻醉镇静药物一起用于手术室，以监测病人的麻醉状态，还可用于重病监护室和临床研究。麻醉深度监测仪包括Ai指数和其它EEG过程参数，能有效反映病人在麻醉过程中的脑电变化。
一、主要技术参数
1.1 | 监护仪：一体机（非模块或插件式） |  | 4 | 是
1.2 | 抑制持续时间分析（SD/CSD)：范围值≥0秒，可显示抑制脑电持续时间和累计持续时间 |  | 5 | 是
1.3 | 同屏脑电波显示功能：支持单、双通道脑电图显示，实时显示原始脑电波形 |  | 4 | 是
1.4 | 频谱图：能显示单、双通道频谱图（密度谱阵列，DSA） |  | 3 | 是
1.5 | 频谱图对应的实时分析（重心频率、MDF）双通道模式下可显示（对称度指数，BSI） |  | 3 | 是
1.6 | 前端采样率：≥16K（16000）样本/秒 |  | 4 | 是
1.7 | 数据存储功能：可存储≥4500小时的数据和趋势图形 |  | 2 | 是
1.8 | 数据导出功能：具备所有数据USB端口输出、下载功能；导出pdf格式的频谱图文件。 |  | 3 | 是
1.9 | 配置要求（每台配置）： 1. 监测主机 1台; 2. 麻醉深度导联线 1根; 3. 电源线1根 4. 功能接地线1根 5. ≥300片一次性使用脑电传感器 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 31
二、一般技术参数
2.1 | 显示窗口尺寸和类型：≥10英寸彩色电容触摸屏，分辨率：≥1024*768 |  | 1 | 是
2.2 | Ai指数（麻醉意识指数Ai值）：实时，范围0~99%（从无脑电信号~完全清醒）显示实时患者镇静、催眠程度 |  | 1 | 是
| 信号质量指数（SQI）：范围0~100%（0格-5格），实时监测记录EEG信号质量 |  | 1 | 是
| 肌电指数（EMG）：实时监测范围0-100%（70~110Hz肌电强度），提供肌电活动和干扰的参考依据 |  | 1 | 是
| 爆发抑制比（BSR）：范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全 |  | 1 | 是
| EEG波形显示：经滤波器处理过的脑电波形(EEG)以1格/秒的扫描速率和25uV/格的振幅显示。可调节更大格式显示观察波形。 |  | 1 | 是
| Ai日志显示功能：显示全过程的Ai数值和图形，并持续更新 |  | 0.3 | 否
| 打印功能：可通过移动存储器打印分析数据 |  | 0.2 | 否
| 报警限制功能：可调设高、低限报警数值 |  | 0.3 | 否
| 系统自检功能：主机、麻醉深度导联线、传感器顺序自检 |  | 0.3 | 否
| 传感器：能显示传感器上每一编号电极的电阻值；自动提示检测传感器的实时信息 |  | 0.3 | 否
| 信息记录功能：可记录使用机构、患者编号、术中标记点。 |  | 0.3 | 否
| 抗干扰能力：主机对干扰波装有硬件、软件过滤器，传感器双通道抗电刀干扰设计 |  | 0.3 | 否
| 采集部分 1. 脑电图刻度：25μV/格（±50μV全范围） 2. 带宽：2HZ-45HZ 3. 共模抑制比：≥115dB； 4. 输入阻抗：≥55MΩ； 5. 噪声水平：≤3μVp-p（峰峰值）； |  | 0.5 | 否
| 重量：主机≤3.5kg |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 9
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供产品软件的免费升级服务
4.2 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.3 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.5 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4.6 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供主机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 第三包
上海交通大学医学院附属瑞金医院数字化多功能胃肠机采购需求
设备名称：多功能胃肠机
采购编号：0024-W000110820 预算总价：3000000
预算单价：3000000 采购数量： 1 套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概况 | 该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影及骨科长骨拼接检查等常规放射学诊断及治疗的需要。
二、主要技术参数
1.1 | 配置一体化岛屿式升降床体，床体高度可升降范围≥50cm，床面最低高度≤50cm |  | 4 | 是
1.2 | 动态平板探测器像素大小≤140um |  | 4 | 是
1.3 | 最大栅控脉冲透视≥30fps |  | 4 | 是
1.4 | X射线球管类型为栅极控制球管且为整机制造商生产 |  | 4 | 是
1.5 | 具备长骨拼接功能，一次扫描，拼接全脊柱、全下肢图像，可拼接长度≥140cm |  | 4 | 是
1.6 | 高压发生器最大标称功率≥80kw |  | 4 | 是
1.7 | 床体倾斜角度≥±90度 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
二、一般技术参数
2.1 | 最大管电流≥1000mA |  | 0.5 | 是
2.2 | 摄影电压≥150kV |  | 0.5 | 否
2.3 | 球管阳极热容量≥750kHu |  | 0.5 | 是
2.4 | 球管双焦点，小焦点≤0.7mm，大焦点≥1.2mm |  | 0.5 | 否
2.5 | 球管小焦点功率≥50kW |  | 0.5 | 是
2.6 | 球管大焦点功率≥100kW |  | 1 | 是
2.7 | 床面横向运动范围≥25cm |  | 0.5 | 否
2.8 | 影像系统垂直运动范围≥160cm |  | 0.5 | 否
2.9 | 影像系统覆盖范围≥200cm |  | 1 | 否
2.10 | 最大SID≥150cm |  | 0.5 | 否
2.11 | 任意位置床体承重≥200kg |  | 0.5 | 否
2.12 | 动态平板探测器空间分辨率≥3.6 lp/m |  | 1 | 否
2.13 | 动态平板探测器有效视野≥ 17英寸x17英寸 |  | 1 | 否
2.13 | 动态平板探测器视野可变≥ 5 视野 |  | 0.5 | 否
2.14 | 动态平板探测器像素矩阵≥3000ｘ3000 |  | 1 | 是
2.14 | 监视器台数≥2台 |  | 0.5 | 否
2.15 | 长骨拼接功能扫描时间≤12s |  | 0.5 | 是
2.16 | 扫描体位立和卧位 |  | 0.5 | 否
2.15 | 拼接方式：全自动无缝拼接 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 压迫带1根；肩托1个；握把1个；对讲系统1套；操作台1套；
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
3.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
4.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修