## Sheet1
医疗设备采购项目采购需求
设备名称：在体双光子显微成像系统
采购数量：壹套
预算总价：2000000
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于医疗机构对体表上皮细胞及组织在体所成图像进行采集、储存、检索和显示，辅助医生进行临床诊断。
二、主要技术参数
2.1 | 扫描视场：≥125μm x 125μm |  | 2 | 是
2.2 | 水平分辨率：≤0.8μm |  | 2 | 是
2.3 | 轴向分辨率：≤6.5μm |  | 2 | 是
2.4 | 成像深度：≥200μm |  | 2 | 是
2.5 | 图像分辨率：≥512x512 像素 |  | 2 | 是
2.6 | 成像速度：≥8帧/秒 |  | 2 | 是
2.7 | 具有结构成像功能：呈现各层细胞形态和结构，可区分细胞核和细胞质 |  | 2 | 是
2.8 | 具有功能成像功能：荧光信号分布情况提示代谢活跃或代谢异常信息 |  | 3 | 是
2.9 | 具有特定组分成像功能：可分别检测胶原纤维和弹性纤维 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 最小步进设置：≤2μm | 2 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 脉冲宽度：≤200fs | 2 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 激发光中心波长：780±10nm | 2 | 否
3.3.2 |  | 激发光输出功率：50mW±10% | 2 | 否
3.3.3 |  | 激光重复频率：80MHz±10% | 2 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 具有手持式探头 | 2 | 否
3.4.2 |  | 检测方便：无需介质。随到随检，无需特殊处理或使用特殊凝胶（如超声凝胶） | 2 | 否
3.4.3 |  | 无需暗环境 | 2 | 否
3.5.1 | 其他 | 重量≤20kg | 2 | 否
3.5.2 |  | 配备自动报告软件 | 2 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1、主机1个 2、成像探头1个 3、显示器1个 4、台车1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 产品软件升级需终身免费，硬件升级只收取配件费用。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
需提供全程安装调试服务，以及后续搬迁、移机的免费服务。
4.4 | 调试 | 负责设备到货搬运和安装调试就位，应在7天内派工程技术人员到达现场，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用；提供详细的验收标准、验收手册
4.5 | 提供技术援助 | 卖方应向买方提交该批设备的技术资料（包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）、国家相关部门强制认证书(若有需要)、国家相关部门检验证书、保修及保质证明(如有)或与设备有关的其它文件(下称“交付资料”)，卖方向买方提供的交付资料以中文书写。若买方提出要求，卖方应向买方提供交付资料的英文版，由此引起的费用由卖方自行承担。交付资料应在形式和内容上令买方满意。交付资料应随同设备一起发运至买方。
4.6 | 培训 | 设备安装完成后，免费提供不少于一次性产品应用培训及跟台操作，一年内提供不少于两次免费保养培训，并伴有不定期的可预约培训。上门免费培训，直到临床熟悉掌握为止。
4.7 | 验收方案 | 1.供应商提供的产品和相关服务应符合各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。 2.安装调试后设备的性能应满足招标文件规定的技术要求。验收合格后，交付正式使用。 3.如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构、由原厂提供售后服务承诺等
3 | 质保期外服务内容与计划 | 质保期内免费提供仪器保修以及保养服务。质保期外，整机年保修价格不超过机器成交价格的5%。保期内每年对设备至少进行 2 次巡检与保养。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 需提供质保期后10年主要易损件和备品备件的清单报价及扣率，相关耗材的清单、报价及扣率等
第一类
第二类
第三类