## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：4K荧光内窥镜系统
采购数量：1套
预算总价：200万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿（ICG）配合使用，适用于在心胸外科微创内窥镜手术中，提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。
二、主要技术参数
2.1 | 4K主机：可分别输出4K视频信号（≥3840*2160P，4096*2160P）和全高清视频信号（≥1920*1080P），逐行扫描，宽高比为16:9；超高清视频接口，≥5（包括4×12G SDI、1个HDMI）高清视频接口，接口最齐全：≥4组接口（包含2个SDI、2个DVI），可支持多路同时输出，多显示器同步显示，支持同步转播 |  | 2 | 是
2.2 | 控制屏：7英寸触控屏设计，可在触控屏上实现科室选择、动态增强、色彩增强、结构增强、荧光颜色、亮度调整、录像、白平衡、荧光增强、荧光优化、色调调节、保存图片、主动降噪、除烟去雾、放大、旋转、冻结、暗场增强、去摩尔纹、参数设置等功能。 |  | 2 | 是
2.3 | 4K摄像头：感光器件类型为COMS，COMS数量≥4个，图像的色彩还原性更高，更真实，可同时接收白光（RGB分量）和近红外光 |  | 4 | 是
2.4 | 设备安全性：I类、CF型，可应用于心脏，符合最高等级电气安全要求 |  | 2 | 是
2.5 | 设备支持与同品牌荧光量化分析仪器进行联合使用，根据临床需求，对荧光手术可实现术中实时分析以及术后分析功能，做到具体数值的量化分析 |  | 4 | 是
2.6 | 激光激发波长：≤790nm 发热量低（波长越小发热量越低，越安全），3R类医用激发光源，保证使用者和患者安全性 |  | 4 | 是
2.7 | 荧光探测灵敏度：≤0.075μg/ml(97nmol/L) |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 图像模式 | 图像显示模式≥5种：彩色白光模式、原始荧光模式、暗荧光模式、彩色荧光模式、多模荧光，可使用摄像头操作切换彩色模式和荧光模式。 | 1 | 否
3.2 | 荧光技术 | 高亮彩色荧光成像技术（荧光成像时完全不影响背景的白光图像质量，荧光成像时背景不会变暗） | 1 | 否
3.3 | 荧光颜色 | ≥6种荧光颜色，包括：绿色、蓝色、青色、洋红色、黄色及自定义 | 1 | 是
3.4 | 荧光颜色自定义 | 支持荧光颜色自定义，自定义荧光颜色≥256种 | 1 | 是
3.5 | 录像系统 | 内置全高清录像系统，主机前置U盘接口，即插即用、方便数据存取，主机前置功能键：一键录像、一键截图，便于操作 | 1 | 否
3.6 | 场景模式 | 场景模式≥12种 可根据需求选择不同的场景模式：肝胆外科、妇科、胸外科、胃肠外科,甲乳外科、泌尿外科、普外科、儿科、神经、骨科、耳鼻喉科及自定义等场景模式 | 1 | 是
3.7 | 梯度荧光 | 荧光模式下，具有梯度荧光功能 | 1 | 否
3.8 | 动态增强 | 动态增强级别≥256级，具备一键动态增强功能 专有动态增强算法，突出显示组织、血管等细节和轮廓 | 1 | 否
3.9 | 荧光增强 | 具有一键荧光增强功能；专有荧光灵敏度增强算法，突出显示微小病灶以及极细的淋巴管 | 1 | 否
3.10. | 色调切换 | 3种色调一键切换：标准色调、冷色调、暖色调 | 1 | 是
3.11 | 曝光控制 | 专有自动曝光控制算法，图像亮度实时自动调整 | 1 | 否
3.12 | 荧光融合 | 专有荧光融合算法，实时像素级高精度融合，精确显示病灶边界 | 1 | 否
3.13 | 图像处理 | 可通过摄像头按键可快速调出系统菜单，进行图像参数的设置；可通过操作菜单，对图像的亮度进行调节，≥256级可调；可通过操作菜单，对图像进行镜像翻转，≥3种镜像翻转模式；可通过操作菜单，对图像进行放大操作，≥4级放大；可通过操作菜单，进行烟雾去除处理，提高图像视野清晰度 | 1 | 否
3.14 | 冷光源 | 双光源设计，具有可见光和近红外光两种光谱，冷光源和摄像系统同厂家、同品牌；7英寸触控屏设计，可视化便捷操作，可在触控屏上实现光源开关、亮度调节；白光亮度可调：≥9档可调；激光亮度可调：≥9档可调 | 1 | 否
3.15 | 白光光通量 | 光通量≥1600lm | 1 | 是
3.16 | 光纤联控 | 不插光纤或者光纤松动时，自动保护功能开启，中断光源输出，保护使用者不被意外照射 | 1 | 否
3.17 | 导光束接口 | 通用导光束接口，可兼容2-6.5mm直径导光束 | 1 | 否
3.18 | 导光束规格 | 长度≥300cm，通光孔径≥4.8mm，可同时传输可见光和近红外光 | 1 | 否
3.19 | 医用内窥镜 | 超高清双光谱内窥镜，可同时传输白光和荧光影像，可同时接收可见光和近红外光，近红外光增透设计，高效导光，30°，长度≥334mm，直径≥10.1mm | 1 | 是
3.20. | 医用监视器 | 分辨率1920×1080P 、3840×2160P逐行扫描，无频闪，画面更稳定，32寸 | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 内窥镜荧光摄像系统 1台 内窥荧光摄像头1个 内窥镜用冷光源1台 高通量导光束11根 32寸4k医用显示器1台 胸腹腔内窥镜2根 专业医用台车1台 专用消毒盒2个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 不含特殊工具 软件免费升级
4.3 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
对产品的现场搬运方案、供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装由乙方提供
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，乙方应在7天内派工程技术人员到达现场，在甲方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务。
4.6 | 培训 | 免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过双方确认现场运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 紧急叫修时，2小时内维修响应，8小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身提供现有软件免费升级；提供详细配置清单；设有厂方维修人员； 厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作； 提供培训计划。
5.3 | 维保内容与价格 | 装机后5年内进行免费维保，保修期满后，出保后维保价格不高于投标总价的8%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要零部件供应年限不少于10年，提供重要零部件的报价清单，价格有效期不少于3年。
第一类
第二类
第三类