## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：内窥镜摄像系统
采购数量：1
预算总价：160万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 内窥镜摄像系统一套，满足微创内窥镜日常复杂手术高端需求。高清晰度摄像系统分辨率为≥4K(3840*2160)视频输出。
二、主要技术参数
2.1 | 高清晰度摄像系统分辨率为≥4K UHD(3840*2160)视频输出 |  | 3 | 是
2.2 | 1/2.8"逐行扫描 三晶片CMOS传感器 |  | 3 | 是
2.3 | 通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤 |  | 3 | 是
2.4 | 开机默认白光模式，根据不同腔体环境，配置色彩、亮度等参数，拥有九种专业手术模式为优选（至少包含腹腔镜，关节镜等），一键切换 |  | 3 | 是（提供设备操作照片）
2.5 | 摄像头控制按键≥4 个，可自定义设置其遥控功能。 |  | 3 | 是
2.6 | 光源类型：LED，光源与摄像主机联动，具有全自动补光功能 |  | 3 | 是
2.7 | 医用监视器OLED屏幕大于等于32寸 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 21
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 摄像主机内置菜单含黄增益/黄偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好设置 | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置，具有不同数码增强级别，增强（图像的表现锐度）功能。 | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 内置菜单含自动感光功能：可打开或关闭自动感光功能。可自动调整光源上的光线设置以实现最佳光输出 | 1 | 是
3.1.4 |  | 主机面板上可设置白平衡、拍照、录像自动、快门亮度、变焦级别 | 1 | 是
3.1.5 |  | 摄像头遥控按键编程功能 ≥24种，包括白平衡；图像的放大，缩小；循环数字变焦；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能；设备控制、持镜器控制等，具有SPY模式切换功能；具有光源切换功能等 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 摄像头可直接控制配套光源 | 1 | 否
3.2.2 |  | 防护等级，IPX7 — 可防止暂时浸入水中的影响 | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 主机面板可数字显示亮度值, 0到100可调 | 0.5 | 否
3.2.4 |  | 医用监视器器屏幕分辨率：≥3840×2160 | 0.5 | 是
3.2.5 |  | 医用监视器色域：10 bit | 1 | 是
3.2.6 |  | 医用监视器响应时间≤0.1ms 视角范围≥178° | 2 | 是
3.2.7 |  | 医用监视器器明暗对比度1000000：1 | 2 | 是
3.3.1 | 稳定性 | I 类医疗电气设备连续工作BF 型应用部件 | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 冷光源基于模块化发光技术 | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 具有简体中文操作界面 | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 具有多国操作语言设置，语言种类 ≥16种 | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 最低照度≤1.5Lux，信噪比>55db | 0.5 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 主机面板≥3.5英寸全液晶触摸屏，语言设置功能：产品开机默认为英文菜单，可提供十六种语言。用户可通过语言选择设置功能，根据需求更改为中文菜单 | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 腹腔镜角分辨力≥ 8.66，有效景深范围：30-150mm | 0.5 | 是
3.4.3 |  | 光源主机带有光纤感应装置，当无光纤插入，则不会进入发光工作模式 | 0.5 | 否
3.4.4 |  | 主机面板为液晶触摸控制面板 | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 具有液晶显示操作屏，屏幕尺寸≥ 3.5英寸 | 0.5 | 否
3.5.1 | 其他 | 最大充气流量 ：≥20升/分,最小充气流量 ：≥1升/分,最大压力：≥30mmHg | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 具有声光报警功能,至少具有三级流量可调，1升/分、10升/分、20升/分，可自行编程设定 | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 数字化显示功能，可显示预设及实际的流量与腹压信息数值,内置液体检测传感器，可检测气腹机污染，具备报警功能 | 0.5 | 否
3.5.4 |  | 有CO2累计消耗总量计算功能，并以数值显示,具有双路安全检测功能,具有压力过高自动泄气功能 | 0.5 | 否
3.5.5 |  | 至少具有2种充气模式：充气模式和气腹针模式（指示灯提示）,具备双过滤器 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 19
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1、4K摄像系统主机 1套 2、4K摄像头 1个 3、医用冷光源 1台 4、导光光纤 3根 5、腹腔镜 3根 6、消毒盒 3个 7、医用监视器 1套 8、气腹机 1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件系统终身免费升级
4.3 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
对产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装由中标单位提供，如后期使用过程中需要移机，需免费提供，并调试设备，确保设备正常使用。
4.4 | 调试 | 对产品调试方法，程序及关键点等需提供说明文件，必要时厂家工程师到场调试
4.5 | 提供技术援助 | 能够提供样机或者样品等辅助培训有效开展，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件，操作手册等
4.6 | 培训 | 乙方在设备安装，调试，验收合格后，免费负责临床医生及维修人员的操作培训≥4次/年，按临床需求跟台。
4.7 | 验收方案 | 合同签订后30天内免费负责将设备运输，安装到指定指定地点，并进行调试，须配合采购方和使用方按照合同配置和功能进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 包括报修响应时间2小时内、到场时间24小时内
5.2 | 服务内容与计划 | 1年预防性维护4次并出具维护报告
5.3 | 维保内容与价格 | 保修3年（人为损坏外），出保后人工费免费，年保价格不超过合同价的6%，如遇到设备损坏维修，需要提供免费备用机。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护，保养及维修，年限≥3年，需要更换零配件时，按照合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费及差旅费。
第一类
第二类
第三类
第一类
第二类
第三类