## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： X射线计算机体层摄影设备（CT）
采购编号：0025-w00017771 预算总价：3300万元
预算单价：1100万元 采购数量：3套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备一）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用途：主要用于头、颈、胸、腹、盆腔、脊柱及四肢等全身扫描。
一、关键技术参数
1 | ★CT≥单源256排，Z轴覆盖范围≥16cm；或双源96排×2，每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；或双层64排×2，Z轴覆盖范围≥4cm |  |  |  | / | 是
2 | ★单只球管最大电流：≥1000mA（提供技术白皮书证明） |  |  |  | / | 是
二、重要技术参数
1 | 为保证整机稳定性和兼容性,球管要求与CT主机为同一品牌（提供检测报告） |  |  |  | 2 | 是
2 | 为保证整机稳定性和兼容性,高压发生器要求与CT主机为同一品牌（提供检测报告） |  |  |  | 2 | 是
3 | 扫描床垂直升降最低高度：≤450mm（提供技术白皮书证明） |  |  |  | 2 | 是
4 | 螺旋扫描螺距连续任意可调范围 ，最小螺距 ≤0.07且最大螺距≥1.5（提供主机截屏和技术白皮书证明） |  |  |  | 2 | 是
5 | 单组发生器功率（非等效）：≥108kW（提供检测报告） |  |  |  | 2 | 是
| 重要技术参数得分 |  |  |  | 10
三、一般技术参数
1 | 机架系统
1.1 | 驱动方式 线性马达驱动/磁悬浮驱动 |  |  |  | 0.1 | 否
1.2 | 滑环类型 低压滑环 |  |  |  | 0.1 | 否
1.3 | 机架转速≤0.3秒/圈 |  |  |  | 0.2 | 否
1.4 | 扫描机架液晶屏操作模式 触摸式 |  |  |  | 0.1 | 否
1.5 | 扫描机架液晶屏显示内容 包括但不限于心电监护信息 |  |  |  | 0.1 | 否
1.6 | 具备原厂一体化心电显示系统 内置 |  |  |  | 0.1 | 否
1.7 | 冷却方式 水冷或风冷 |  |  |  | 0.1 | 否
1.8 | 多种角度扫描方式 提供，需至少包括240°扫描, 360°扫描 |  |  |  | 0.1 | 否
2 | X线系统
2.1 | 球管有效热容量 ≥30MHU |  |  |  | 0.2 | 否
2.2 | 球管节段阳极靶面 提供 |  |  |  | 0.1 | 否
2.3 | 球管电压最大输出 ≥140kV |  |  |  | 0.2 | 是
2.4 | 球管电压最小输出 ≤80kV |  |  |  | 0.1 | 否
2.5 | 单只球管最小电流：≤10mA |  |  |  | 0.1 | 否
2.6 | 球管电流变化步进调节最小值 ≤1mA |  |  |  | 0.1 | 否
3 | 探测器
3.1 | 如提供单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供双套探测器系统，每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供立体双层光谱探测器，Z轴覆盖范围≥4cm（提供技术白皮书说明） |  |  |  | 0.1 | 否
3.2 | 每排探测器单元最薄物理厚度 ≤0.625mm |  |  |  | 0.1 | 否
3.3 | 3D准直滤线栅 提供 |  |  |  | 0.1 | 否
4 | 扫描床
4.1 | 床水平手动行程 ≥2000 mm |  |  |  | 0.1 | 否
4.2 | 床水平可扫描范围 ≥2000 mm |  |  |  | 0.1 | 否
4.3 | 最小水平移床速度 ≤1mm/s |  |  |  | 0.1 | 否
4.4 | 扫描床垂直升降可高至 ≥1050mm |  |  |  | 0.2 | 是
4.5 | 扫描床垂直可升降范围 ≥600mm |  |  |  | 0.2 | 是
4.6 | 病人床承重量 ≥300kg |  |  |  | 0.1 | 否
4.7 | 扫描床控制脚踏开关 提供 |  |  |  | 0.1 | 否
4.8 | 扫描床附件 提供 |  |  |  | 0.1 | 否
5 | 扫描方式
5.1 | 定位像有效采集视野 ≥50cm |  |  |  | 0.1 | 否
5.2 | 数据采集率：≥4800view*2/单元/360° （提供技术白皮书证明） |  |  |  | 0.2 | 否
5.3 | 定位像扫描宽度 ≥50cm |  |  |  | 0.1 | 否
5.4 | 定位像方向 双定位 提供 |  |  |  | 0.1 | 否
5.5 | 最大扫描范围 ≥2000mm |  |  |  | 0.1 | 否
5.6 | CT值范围 至少包含-1024至+3071 |  |  |  | 0.1 | 否
5.7 | 密度分辨率 ≤4mm@0.3% |  |  |  | 0.1 | 否
5.8 | 标准图像重建矩阵 ≥512×512 |  |  |  | 0.1 | 否
5.9 | 高图像重建矩阵 ≥768×768 |  |  |  | 0.1 | 否
5.1 | 超高图像重建矩阵 ≥1024×1024 |  |  |  | 0.1 | 否
6 | 临床应用和后处理软件 | 临床应用和后处理软件 | 临床应用和后处理软件 | 临床应用和后处理软件
6.1 | 多平面重建MPR：提供 | 多平面重建MPR：提供 | 多平面重建MPR：提供 | 多平面重建MPR：提供 | 0.1 | 否
6.2 | 任意曲面重建：提供 | 任意曲面重建：提供 | 任意曲面重建：提供 | 任意曲面重建：提供 | 0.1 | 否
6.3 | 最大密度投影MIP：提供 | 最大密度投影MIP：提供 | 最大密度投影MIP：提供 | 最大密度投影MIP：提供 | 0.1 | 否
6.4 | 最小密度投影MinIP：提供 | 最小密度投影MinIP：提供 | 最小密度投影MinIP：提供 | 最小密度投影MinIP：提供 | 0.1 | 否
6.5 | 表面三维重建：提供 | 表面三维重建：提供 | 表面三维重建：提供 | 表面三维重建：提供 | 0.1 | 否
6.6 | 心脏成像功能包：提供，至少包括前瞻、回顾ECG触发采集，多周期重建，心电编辑，心脏采集时剂量调制，钙化积分 | 心脏成像功能包：提供，至少包括前瞻、回顾ECG触发采集，多周期重建，心电编辑，心脏采集时剂量调制，钙化积分 | 心脏成像功能包：提供，至少包括前瞻、回顾ECG触发采集，多周期重建，心电编辑，心脏采集时剂量调制，钙化积分 | 心脏成像功能包：提供，至少包括前瞻、回顾ECG触发采集，多周期重建，心电编辑，心脏采集时剂量调制，钙化积分 | 0.1 | 否
6.7 | 全自动血管量化分析功能：提供，分析数据至少包括：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等 | 全自动血管量化分析功能：提供，分析数据至少包括：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等 | 全自动血管量化分析功能：提供，分析数据至少包括：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等 | 全自动血管量化分析功能：提供，分析数据至少包括：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等 | 0.1 | 否
6.8 | CT灌注软件包：提供，至少含头部灌注和肝脏等体部灌注 | CT灌注软件包：提供，至少含头部灌注和肝脏等体部灌注 | CT灌注软件包：提供，至少含头部灌注和肝脏等体部灌注 | CT灌注软件包：提供，至少含头部灌注和肝脏等体部灌注 | 0.1 | 否
6.9 | 操作控制台*1套：显示器≥19英寸，内存≥64GB，硬盘≥7TB；图像存储量≥1,500,000幅（512X512不压缩），具备DICOM 3.0接口功能，用于与PACS联接进行存贮、传输、查询、工作单管理、打印 |  |  |  | 0.1 | 否
| 一般技术参数得分 |  |  |  | 5
| 技术参数计分 |  |  |  | 15
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 高压注射器×1套 数据采集盒×1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4 | 调试 | 投标人应免费提供下列服务： 1. 器械的现场安装和调试； 2. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
3 | 维保内容与价格 | 1. 质保期为不少于1年，保修期自验收合格，正式投入临床使用之日起计算。质保期内提供每年4次定期预防性维护,乙方工程师向甲方提供定期保养报告。质保期内一切费用全免。(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。年度保修合同价不高于120万/年，年度定期预防性维护保养次数，不少于4次。(由原厂提供售后服务承诺)
4 | 备品备件供货与价格 | 1、承诺负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。 2、承诺质保期满后以不高于市场价8折的优惠价供应维修零配件。
（设备二）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用途：适用于临床全身CT扫描及增强扫描检查，具备丰富临床应用，能提供精准诊断及肿瘤早筛，显著提升疾病检出率，满足精准诊疗。
二、关键技术参数
1 | ★为保证整机稳定性，要求探测器与CT为同品牌厂家自主生产
2 | ★探测器排数：单套探测器≥256排或双层探测器≥2×128排或具备双套探测器
三、重要技术参数
1 | 高压发生器总功率（非等效）≥150kW |  |  |  | 2 | 是
2 | 球管电流总输出（非等效）≥1600mA |  |  |  | 2 | 是
3 | 球管电压档位≥9档 |  |  |  | 2 | 是
4 | 最快扫描速度≥70cm/s |  |  |  | 2 | 是
5 | 螺旋扫描最大螺距≥3.0 |  |  |  | 2 | 是
| 重要技术参数 |  |  |  | 10
四、一般技术参数
1 | 机架转速≤0.25s/360° |  |  |  | 1 | 是
2 | 机架内部冷却方式：水冷（非风冷） |  |  |  | 0.2 | 是
3 | 机架孔径≥78cm |  |  |  | 0.2 | 是
4 | 球管最小焦点尺寸≤0.2mm² |  |  |  | 0.2 | 是
5 | 球管最大焦点尺寸≤0.9mm² |  |  |  | 0.2 | 是
6 | 序列扫描最薄采集层厚≤0.6mm |  |  |  | 1 | 是
7 | 螺旋扫描最薄采集层厚≤0.6mm |  |  |  | 1 | 是
8 | X-Y轴空间分辨率（MTF=0%）≥ 30Lp/cm |  |  |  | 0.2 | 是
9 | X-Y轴空间分辨率（MTF=10%）≥ 30Lp/cm |  |  |  | 0.2 | 是
10 | X-Y轴空间分辨率（MTF=50%）≥ 25Lp/cm |  |  |  | 0.2 | 是
11 | Z轴空间分辨率（MTF=10%）≥ 15Lp/cm |  |  |  | 0.2 | 是
12 | Z轴空间分辨率（MTF=50%）≥ 10Lp/cm |  |  |  | 0.2 | 是
13 | 扫描床最大水平移动速度≥600mm/s |  |  |  | 0.5 | 是
14 | 最大重建视野≥75cm |  |  |  | 0.5 | 是
15 | 扩展CT值范围≥-10000Hu 至 +30000Hu |  |  |  | 0.2 | 是
16 | 螺旋扫描螺距范围≥0.35-3.0 |  |  |  | 0.2 | 是
17 | 70kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1300mA |  |  |  | 0.2 | 是
18 | 80kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1300mA |  |  |  | 0.2 | 是
19 | 90kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1300mA |  |  |  | 0.2 | 是
20 | 100kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1200mA |  |  |  | 0.2 | 是
| 一般技术参数 |  |  |  | 7
| 技术参数计分 |  |  |  | 17
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 高压注射器×1 数据采集盒×1 水冷机×1
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。
4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线，设备维修密码和设备安装手册。
6 | 培训 | 根据用户要求应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，7天24小时响应； 保修期内免费更换零配件和免人工费。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供原厂质保期≥1年，保修期自验收合格，正式投入临床使用之日起计算。质保期内服务内容如下： 1.免费更换零配件及免收工时费； 2.每年对设备至少进行2次巡检与保养； 3.提供终身免费软件安全性升级； 4.具有固定的售后服务机构； 5.提供原厂售后服务承诺书
3 | 质保期外维保内容 | 1.质保期外提供备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表及报价，（在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按采购人要求的数量在合理时间内向采购人提供该易损件和备品备件。） 2.提供终身免费软件安全性升级； 3.具有固定的售后服务机构； 4.提供原厂售后服务承诺书；
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.质保期满后整机年保修价格不高于160万，且提供原厂售后服务承诺书； 2.提供备品备件、零配件、耗材等价格清单； 3.备品备件的价格按照清单价8折供货。
（设备三）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于手术室术中CT扫描、穿刺定位及诊断。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | ★探测器排数：≥64排 |  |  |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 机架孔径≥80cm |  |  |  | 1 | 是
2 | 滑动方式：机架可在轨道上进行滑动，完成在两个相邻房间的扫描 |  |  |  | 1 | 是
3 | 球管小焦点：≤0.4mm×0.8mm |  |  |  | 1 | 是
4 | 最快机架转速：≤0.25秒/360度 |  |  |  | 1 | 是
5 | 单次螺旋连续扫描时间：≥120秒 |  |  |  | 1 | 是
|  | 重要技术参数得分 |  |  | 5
四、一般技术参数
1.1 | 扫描架系统 | 机架冷却方式：水冷或风冷 |  |  | 0.1 | 是
1.2 |  | 提供支持扫描架运动的滑行套件，最大承重：≥3000kg |  |  | 0.1 | 是
1.3 |  | 机架最大移动速度：≥120mm/s |  |  | 0.1 | 是
2.1 | X线系统 | 高压发生器功率：≥80KW |  |  | 0.1 | 是
2.2 |  | 球管阳极热容量：≥30MHU |  |  | 0.1 | 是
2.3 |  | 最高输出管电流：≥650mA |  |  | 0.1 | 是
2.4 |  | 最低输出管电流：≤10mA |  |  | 0.1 | 是
2.5 |  | 最小球管电压：≤70KV |  |  | 0.1 | 是
2.6 |  | 球管阳极最大散热率：≥1600 kHU /min |  |  | 0.1 | 是
2.7 |  | 球管焦点数目：≥3个 |  |  | 0.1 | 否
2.8 |  | 球管大焦点尺寸：≥1.1mm×1.1mm |  |  | 0.1 | 否
3.1 | 探测器 | 探测器材料：稀土陶瓷固体探测器 |  |  | 0.1 | 是
3.2 |  | 探测器每排物理单元数：≥900 个 |  |  | 0.1 | 是
3.3 |  | 探测器物理单元总数：≥72000个 |  |  | 0.1 | 是
3.4 |  | 数据最大采样率：≥4800次/360度 |  |  | 0.1 | 是
4.1 | 扫描参数 | 探测器Z轴最薄物理单元层厚：≤0.5mm |  |  | 0.1 | 是
4.2 |  | 图像重建速度：≥20 幅/秒 |  |  | 0.1 | 否
4.3 |  | 最小扫描螺距：≤0.15 |  |  | 0.1 | 否
4.4 |  | 最大扫描螺距：≥2.0 |  |  | 0.1 | 是
5.1 | 图像质量 | X-Y轴空间分辨率：≥ 22lp/cm (0%MTF) |  |  | 0.1 | 是
5.2 |  | Z 轴空间分辨率：≥20LP/cm(0%MTF) |  |  | 0.1 | 是
5.3 |  | 图像重建矩阵：≥1024×1024 |  |  | 0.1 | 否
5.4 |  | CT 值显示范围：涵盖－1000 到＋8000 |  |  | 0.1 | 否
6.1 | 操作控制主机计算机系统 | CPU：≥4核，内存：≥16GB，硬盘容量：≥1TB，液晶显示器：≥24英寸,分辨率：≥1920×1200 |  |  | 0.1 | 否
6.2 |  | 支持CD/DVD读取和刻录；具备USB外置硬盘接口；提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询 |  |  | 0.1 | 否
7.1 | 重建计算机工作站系统 | CPU核心数：≥8核，内存：≥16GB，硬盘容量：≥1TB |  |  | 0.1 | 否
8.1 | 临床应用软件 | 具备多平面重建（MPR)功能、最大密度投影（MIP）功能、最小密度投影（MinP）功能 、曲面重建（CPR）功能、容积三维重建（VR）功能 |  |  | 0.1 | 否
8.6 |  | 具备区域生长容积分析功能、具备表面重建（SSD）功能；可提供多种容积三维重建模板 |  |  | 0.1 | 否
8.7 |  | 具备图像剪影功能；具备电影模式图像浏览功能；具备组织裁剪功能 |  |  | 0.1 | 否
8.8 |  | 可随扫描曝光进行实时MPR图像预览；可随扫描曝光进行实时VR图像预览 |  |  | 0.1 | 否
|  | 一般技术参数得分 |  |  | 3
| 技术参数计分 |  |  |  | 8
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 |  | 高压注射器X1套 数据采集盒X1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
3 | 安装 |  | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4 | 调试 |  | 调试由厂家专职工程师负责，免费提供与PACS信息系统对接；
5 | 提供技术援助 |  | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 |  | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 |  | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 |  | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
2 | 服务内容与计划 |  | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单
3 | 维保内容与价格 |  | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥12个月，保修期自验收合格，正式投入临床使用之日起计算。(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4 | 备品备件供货与价格 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修。