## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：多道电生理系统
采购数量：1
预算总价：1700000
所属医疗设备类别（可多选）：
是否可以采购进口产品： þ是
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于心脏电生理信号和血压信号的采集、显示和储存，供医生检查诊断用。
二、主要技术参数 |  |  |  |  | 建议 | 调整
2.1 | 心内通道≥40双极输入通道，≥80单级输入通道，≥80个心内插口数 ； |  | 3 | 是
2.2 | 交流电滤波≥3种，需要包含50Hz、60Hz、自适应滤波； |  | 3 | 是
2.3 | 采样率≥3种，需要包含1KHz，2KHz，4KHz； |  | 3 | 是
2.4 | 在实时屏的一个页面上，可以显示的通道数目≥80个 |  | 3 | 是
2.5 | 配置脉冲消融模块。1 该模块通过自带的外置记录模块与电生理记录系统相连接，2 该模块具备同步异步消融模式；3 该模块具备心脏刺激功能。 |  | 3 | 是 | 指向品牌BD，建议调整 | BD？ 可改为配置脉冲消融模块。1 该模块通过自带的外置记录模块与电生理记录系统相连接，2 该模块具备同步异步消融模式；3 该模块具备心脏刺激功能。
2.6 | 配有独立的外置的消融仪射频滤波器，且滤波模块≥4通道 |  | 3 | 是
2.7 | 具备最大陡率，波峰，波谷自动识别功能 |  | 3 | 是
2.8 | 具备16个模拟输出硬件输出接口，可以输出体表腔内信号给到第三方设备 |  | 3 | 是 |  | 建议增加配置要求：
| 主要技术参数小计分值 |  | 24 |  |  | 1、放大器 1台
三、一般技术参数 | [5 empty] | 2、心内通道接线盒及联线 1个
3.1.1 | 精确度 | 具备模板匹配功能，可以量化室早模型的相似度 | 2 | 是 |  | 3、工作站 1台
3.1.2 |  | 高通滤波范围：DC-100Hz；档位选择≥九档 | 2 | 是 |  | 4、隔离变压器 1台
3.1.3 |  | 低通滤波范围：10-2000Hz；低通滤波档位选择≥八档 | 2 | 是 |  | 5、体表心电电缆 1根
3.2.1 | 灵敏度 | 放大系数：2.5μV/bit | 1 | 否 |  | 6、体表心电导联线 1套
3.2.2 |  | 共模抑制比大于98dB | 1 | 否 |  | 7、刺激线 1根
3.2.3 |  | 输入阻抗大于2.5Mohm@10Hz | 0.5 | 否 |  | 8、射频消融滤波线 1根
3.2.4 |  | 主机漏电流小于10μA | 0.5 | 否 |  | 9、显示器 2台
3.2.5 |  | 患者表皮漏电流小于10μA | 0.5 | 否 |  | 10、激光打印机 1台
3.2.6 |  | 外壳漏电流小于100μA | 0.5 | 否 |  | 11、可移动仪器台车 1台
3.3.1 | 稳定性 | 主机与放大器通讯采用网线或光纤通讯 | 0.5 | 否 |  | 12、模拟输出盒 1个
3.3.2 |  | 服务器主频≥3.0GHZ，内存≥4G，硬盘≥1TB | 1 | 否 |  | 13、脉冲消融模块 1套
3.3.3 |  | 显示器数量≥2台，尺寸≥21寸 | 1 | 否 |  | 14、T波剪影功能模块 1套
3.3.4 |  | 心电信号数据可全程存储，分屏显示（实时屏+回顾屏）； | 0.5 | 否 |  | 15、模块匹配功能模块 1套
3.4.1 | 耐用度 | 体表通道≥12导联体表心电通道 | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 刺激通道≥4个刺激输入通道 | 0.5 | 否
3.4.3 |  | 预期使用寿命≥6年 | 1 | 否 | 质保期延长5年 | 本条预算可以采购进口设备
3.5.1 | 其他 | 具备双心率监测功能，可同时监测心房及心室率 | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 心电信号分页显示，可设置≥40个页面，可随时更改各通道颜色、增益、位置等参数； | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置要求如下： 1、放大器 1台 2、心内通道接线盒及联线 1个 3、工作站 1台 4、隔离变压器 1台 5、体表心电电缆 1根 6、体表心电导联线 1套 7、刺激线 1根 8、射频消融滤波线 1根 9、显示器 2台 10、激光打印机 1台 11、可移动仪器台车 1台 12、模拟输出盒 1个 13、脉冲消融模块 1套 14、T波剪影功能模块 1套 15、模块匹配功能模块 1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 不需要特殊工具、提供产品软件免费升级服务。
4.3 | 安装 | ☑需要 ¨不需要
产品发货到医院、由厂家专业工程师上门进行产品组装。
4.4 | 调试 | 由厂家工程师进行设备的联机及调试。
4.5 | 提供技术援助 | 由厂家工程师提供设备的安装、调试、维修及售后技术支持。
4.6 | 培训 | 向用户免费提供现场仪器操作培训，培训需方人员数：2 人 ，培训地点：用户所在地，培训时间：1天
4.7 | 验收方案 | 现场安装，根据配置文件进行功能及组件验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时内响应，如若48小时内无法修复故障，提供备机。
5.2 | 服务内容与计划 | 设备维修、手术技术指导等。
5.3 | 维保内容与价格 | 全套设备原厂质保期不少于3年，并向用户长期提供维护保养服务，定期进行人员或电话回访。如使用户购买的仪器有新的软件，软件给予终身免费升级。 |  |  | 原参数我公司向用户长期提供维护保养服务，定期进行人员或电话回访。如使用户购买的仪器有新的软件，在不需要新加硬件支持的情况下，软件给予终身免费升级。如要增加新的硬件，只收新加硬件成本费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 按市场价八折提供。