## Sheet1
医疗设备采购需求（包件1）
设备名称：数字化医用X射线摄影系统1
采购编号：0025-W00017326 预算总价1,500,000.00元
预算单价：1,500,000.00元/台 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，可实现全自动摆位功能。
一、重要技术参数（20分）
2.1 | 高压发生器最大输出纹波频率≥500kHz，加载时间范围至少包含1ms~10s |  |  | 4 | 是
2.2 | 配备2块17×17英寸无线平板探测器，像素尺寸≤100um，空间分辨率≥5Lp/mm |  |  | 4 | 是
2.3 | 具备设备整机原厂全自动、打角度式的长骨拼接功能，立位拼接最大拍摄范围≥145cm，卧位拼接最大拍摄范围≥130cm |  |  | 4 | 是
2.4 | 具备全自动一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线射频遥控器一键移动到拍摄位置) |  |  | 4 | 是
2.5 | 球管侧具备摄像头装置，支持在采集工作站上实时显示患者摆位的实时视频画面，并基于视频画面隔室调整拍片的光野范围和长骨拼接起止位置的调节。 |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数（20分）
1 | 高压发生器、X线球管及探测器平板
1.1 | 高压发生器功率≥65kW |  |  | 1 | 是
1.2 | 最大输出电流≥800mA |  |  | 1 | 是
1.3 | 最大电流时间积≥1000mAs |  |  | 1 | 是
1.4 | 具备AEC自动曝光控制 |  |  | 1 | 是
1.5 | 球管阳极热容量≥300kHU |  |  | 1 | 是
1.6 | 平板探测器重量（含电池）≤3.6kg |  |  | 1 | 是
2 | 球管悬吊机架
2.1 | 球管架垂直运动距离≥180cm |  |  | 1 | 是
2.2 | 球管架沿横轴运动距离≥320cm |  |  | 1 | 是
2.3 | 球管套可沿垂直轴旋转≥-150°/+180°，球管套可沿水平轴旋转≥±135° |  |  | 2 | 是
2.4 | 胸片架垂直运动行程≥150cm |  |  | 1 | 是
2.5 | 胸片架平板盒中心离地最小距离≤32cm |  |  | 2 | 是
2.6 | 具备升降式摄影床，床面升降最低高度≤500mm |  |  | 1 | 是
2.7 | 床面最大承重≥250kg |  |  | 1 | 是
3 | 采集和后处理工作站
3.1 | 主机工作站操作台内存≥32GB，图像文件存储容量≥10000幅，具备实时显示与检索患者信息功能；具备患者拍摄摆位指示图；具备自定义患者列表显示；具备检查不同状态显示与排序；具备显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比、具备根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议功能 |  |  | 1 | 是
3.2 | 具备原厂胸片智能质控软件包(包括胸部正位片智能质控分析软件包可对肺野不全、中线偏移、肩胛骨未打开、非医源性异物进行智能识别和提示)（提供厂家出具盖章版证明文件） |  |  | 2 | 是
3.3 | 可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供原厂回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量（提供厂家出具盖章版证明文件） |  |  | 2 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 无线平板探测器 |  | 2块
|  | 2 | 高压发生器 |  | 1套
|  | 3 | X射线球管 |  | 1套
|  | 4 | 自动束光器 |  | 1套
|  | 5 | 悬吊式球管支架 |  | 1套
|  | 6 | 胸片架 |  | 1套
|  | 7 | 升降摄影床 |  | 1套
|  | 8 | 球管端近台触控屏 |  | 1套
|  | 9 | 多功能控制盒 |  | 1套
|  | 10 | 语音对讲系统 |  | 1套
|  | 11 | 无线遥控器 |  | 1套
|  | 12 | 系统控制及影像采集工作站 |  | 1套
|  | 13 | 标准DICOM软件包 |  | 1套
|  | 14 | 全自动一键摆位功能 |  | 1套
|  | 15 | 全自动长骨拼接功能 |  | 1套
|  | 16 | 可视化软件功能包 |  | 1套
|  | 17 | 质控功能包 |  | 1套
|  | 18 | ≥0.5mmpb当量X射线防护服（含防护帽、防护围脖、防护围裙等） |  | 3套
|  | 19 | 8M医用会诊大屏（≥86英寸）及配套 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供切实可行的应急方案或措施，包括但不限于提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的7%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院(祝桥院区)
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。