## Sheet1
医疗设备采购需求（包件2）
设备名称：数字化医用X射线摄影系统2
采购编号：0025-W00017327 预算总价：1,500,000元
预算单价：1,500,000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 设备具有透视和摄影功能，满足临床各科常规摄影检查及透视功能检查
2 | 常规拍摄：可对头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身各部位进行拍摄，为疾病诊断提供基础影像资料。
3 | 动态透视：能实时观察人体内部器官的动态运动情况，如骨关节运动，肺野运动及膈肌运动等，有助于医生发现潜在的病变。
一、重要技术参数
1 | 高压发生器≥80KW,高压逆变频率≥480khz |  |  | 5 | 是
2 | 非晶硅动态平板探测器，可进行数字化透视及静态摄影功能 |  |  | 3 | 是
3 | 动态透视采集像素矩阵≥1500×1500 |  |  | 5 | 是
4 | 透视过程中高清点片功能，动静转换≤0.8s |  |  | 3 | 是
5 | 配备肺功能软件，对肺通气，肺野面积等进行测量 |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数
1 | 高压发生器
1.1 | 最大输出工作频率≥480kHz |  |  | 0.4 | 是
1.2 | 高压发生器功率≥80kW |  |  | 0.4 | 是
1.3 | 管电压可调范围40～150kV，透视最大管电压范围≥125kV |  |  | 0.4 | 是
1.4 | 加载时间范围：最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s |  |  | 0.4 | 是
1.5 | 最大输出电流≥1000mA，透视最小管电流≤0.5mA，最大电流时间积≥1000mAs |  |  | 0.4 | 是
1.6 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 |  |  | 0.4 | 否
2 | X线球管
2.1 | 球管焦点≤0.6/1.2mm |  |  | 0.4 | 否
2.2 | 阳极热容量≥350kHU |  |  | 0.4 | 否
2.3 | 可通过LCD显示缩光野的尺寸和源像距 |  |  | 0.4 | 是
3 | 球管悬吊支架
3.1 | 球管架垂直升降范围≥145cm，球管架沿天轨横轴运动距离≥180cm，球管架沿天轨纵轴运动距离≥180cm |  |  | 0.4 | 否
3.2 | 球管套可沿垂直轴旋转≥0-360°，球管套可沿水平轴旋转≥±120° |  |  | 0.4 | 是
3.3 | 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间可实现平行跟随运动 |  |  | 0.4 | 是
4 | 动态平板探测器（标配1块）
4.1 | 碘化铯（CsI）无线动态平板探测器，尺寸≥17×17英寸，像素尺寸≤139um，可进行动态数字化透视及静态拍片、且动静态可相互转换，转换速率≤0.8秒 |  |  | 0.6 | 是
4.2 | 空间分辨率≥3.5lp/mm |  |  | 0.6 | 是
4.3 | 采集矩阵≥3072×3072，采集灰阶度≥16bits，动态透视采集像素矩阵≥1500×1500 |  |  | 0.6 | 是
5 | 无线静态平板探测器（标配1块）
5.1 | 碘化铯（CsI）无线静态平板探测器，尺寸≥17×17英寸，像素尺寸≤139um |  |  | 0.4 | 是
5.2 | 空间分辨率≥3.5lp/mm |  |  | 0.4 | 是
5.3 | 采集矩阵≥3072×3072，采集灰阶度≥16bits |  |  | 0.4 | 是
6 | 胸片架
6.1 | 胸片架可隔室遥控胸片架垂直升降，垂直运动行程≥140cm，可拆卸滤线栅 |  |  | 0.4 | 是
6.2 | 源像距SID≥180cm |  |  | 0.4 | 是
6.3 | 具有自动曝光控制（AEC）功能（通过硬件电离室实现），需提供证明材料：国家认可的第三方机构出具的产品技术要求或检测报告复印件 |  |  | 0.4 | 是
7 | 球管侧近台操控系统
7.1 | 具备球管侧近台操控系统，为彩色触摸屏操控，屏幕尺寸≥9.7英寸 |  |  | 0.4 | 否
7.2 | 屏幕显示及操作包括但不限于：可依据重力方向自动调整显示的方向，可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、束光器滤过组合，可显示患者的详细登记信息、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度 |  |  | 0.4 | 是
8 | 电动升降摄影床
8.1 | 最低床面高度≤60cm |  |  | 0.4 | 是
8.2 | 床面横向移动范围≥1000mm，床面纵向移动范围≥260mm |  |  | 0.4 | 是
8.3 | 平板托盘运动模式电动+手动（双模式），平板托盘移动范围≥340mm |  |  | 0.4 | 是
9 | 远程遥控器
9.1 | 控制类型：无线遥控器，可遥控胸片架，可遥控限束器光野控制 |  |  | 0.4 | 否
10 | 主系统操作台及配套软硬件
10.1 | 主机工作站操作台1台，配置要求不低于：内存≥8GB，硬盘≥1TB，采集工作站显示器尺寸≥24英寸 |  |  | 0.4 | 是
10.2 | 患者信息管理：手工登记，WORKLIST自动查询 |  |  | 0.4 | 是
10.3 | 图像信息采集管理：摄影影像采集、透视影像采集、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记 |  |  | 0.4 | 是
10.4 | 具备智能高效率自动增强功能，保证影像效果的一致性、柔和性、空间层次感等,且提供第三方证明材料 |  |  | 0.4 | 是
10.5 | 透视图像局部放大显示：可三档放大，分别可放大17/15、17/12、17/9倍； |  |  | 0.4 | 是
10.6 | 具备组织均衡处理功能，保证影能获取高品质的图像质量,且提供第三方证明材料 |  |  | 0.4 | 是
10.7 | 具备透视末帧保持功能且提供第三方证明材料 |  |  | 0.4 | 是
10.8 | 具有自动亮度控制功能（保证图像亮度的稳定性，不会随人体部位密度变化而发生改变），需提供第三方机构出具的产品技术要求或检测报告复印件为证明材料 |  |  | 0.4 | 是
10.9 | 图像处理：图像校正，图像翻转 |  |  | 0.4 | 是
10.10 | 图像观察：查看动态影像，查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原 |  |  | 0.4 | 是
10.11 | 病历报告：病人信息自动加载、专家模板 |  |  | 0.4 | 是
10.12 | 胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印 |  |  | 0.4 | 是
10.13 | 支持DICOM3.0，支持DICOM传输：可发送图像、透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器 |  |  | 0.4 | 是
10.14 | 具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置 |  |  | 0.4 | 是
10.15 | 束光器外周区域屏蔽：检查过程中束光器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示 |  |  | 0.4 | 是
10.16 | 曝光参数记录和显示：检查后的图像上有曝光参数的记录 |  |  | 0.4 | 是
10.17 | 具有虚拟束光器功能：在调整限束器开口大小时，在不产生X射线的情况下，检查室的图像显示器能图形化模拟显示X射线野的范围，减少病人的辐射剂量 |  |  | 0.4 | 是
10.18 | 器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数；器官程序≥1350个 |  |  | 0.4 | 是
10.19 | 支持内置式双向语音对讲功能 |  |  | 0.4 | 是
10.20 | 具备负重位三维成像（提供第三方证明材料） |  |  | 0.4 | 是
10.21 | 全长骨拼接功能 |  |  | 0.6 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
配置清单
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 | 数量
|  | 1 | 高频高压发生器 | 1套
|  | 2 | X射线管组件 | 1套
|  | 3 | X射线动态平板探测器 | 1套
|  | 4 | X射线静态平板探测器 | 1套
|  | 5 | 悬吊机架 | 1套
|  | 6 | 限束器 | 1套
|  | 7 | 控制台 | 1套
|  | 8 | 滤线栅 | 1套
|  | 9 | 脚踏开关 | 1套
|  | 10 | 电离室 | 1套
|  | 11 | 软件（包含肺功能软件） | 1套
|  | 12 | 图像处理系统 | 1套
|  | 13 | ≥0.5mmpb当量X射线防护服（含防护帽、防护围脖、防护围裙等） | 3套 | 4套
|  | 14 | 8M医用会诊大屏（≥86英寸）及配套 | 1套
四、伴随服务 |  | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
1 | 安装 | R需要 □不需要
2 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
5 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供切实可行的应急方案或措施，包括但不限于提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海九院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。