## 包1
上海市血液中心实验室血液筛查流水线系统采购项目（第1包） 采购需求
采购包编号：全自动样品处理系统(0025-00001643)、全自动酶免分析仪(0025-00001641)、全自动生化分析仪(0025-00001642)、全自动样本回收系统(0025-00001645)、全自动样本传输轨道及连接器1(0025-00001644)
设备名称：全自动样品处理系统、全自动酶免分析仪、全自动生化分析仪、全自动样本回收系统、全自动样本传输轨道及连接器1
采购数量：全自动样品处理系统（1套）+全自动酶免分析仪（2套）+全自动生化分析仪（1套）+全自动样本回收系统（1套）+全自动样本传输轨道及连接器1（5套）
预算总价：8,760,000.00
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 实现样本全程全自动传输，根据检测项目的要求进入下游检测设备，从而实现样品上机后的全程无人操作，直至产生结果报告。
二、全自动样品处理系统：一类医疗设备
（一）主要功能要求
2.1 | 全自动完成样本交接、交接后样本2～8℃冷藏、分类、分拣、样本在不同试管载架间的转架、扫描条码等操作，全过程自动记录。
2.2 | 系统为一体化结构，包含2个功能模块：交接后样本自动冷藏模块、样本分拣及处理模块。
（二）主要技术参数
2.3 | 交接后样本自动冷藏模块： 1）可一次冷藏≥2200个样本管。 2）冷藏温度2～8℃。 |  | 2 | 是
2.3.1 | 交接后样本自动冷藏模块： 内置≥1套可XYZ三轴运动的机械手，对不同时段交接的样本合并整理，按样本类型（酶免、生化、核酸）分类冷藏；可根据样本处理需求，挑选指定样本。 |  | 1 | 是
2.4 | 样本分拣及处理模块： 1）去盖速度：≥600根试管/小时。 2）具有视觉识别模块，扫描条码可同时进行样本质量识别。 |  | 1 | 是
三、全自动酶免分析仪（核心产品）：二类医疗设备
（一）主要功能要求
3.1 | 主要技术参数： 功能要求：全自动完成酶联免疫吸附试验。
（二）主要技术参数
3.2 | 检测速度：≥500个标本/5小时（完成HBsAg、抗-HCV、HIV Ag/Ab、抗-TP四项检测）。 |  | 1 | 是
3.3 | 加样模块： 1）标本分配速度：≤1.5分钟/96孔板（并行分配8块微板样本时）。 2）试剂分配速度：≤1.0分钟/96孔板。 |  | 1 | 是
3.3.1 | 加样精度：当加样量为100ul时，精密度（CV）≤1.0%，准确度≤±3.0%。 |  | 2 | 是
3.3.2 | 加样精度：当加样量为1000ul时，精密度（CV）≤1.0 %，准确度≤±1.0%。 |  | 2 | 是
3.4 | 试剂位: 1）通用试剂位：通用试剂位≥26个。 2）专用试剂位：专用试剂位≥38个。 3）试剂自动识别：可在实验进行中动态更换试剂盒位置，无需按固定位置摆放，试剂空缺时，具备纠错和缺位提示功能。 |  | 1 | 是
3.5 | 洗板模块： 配置≥5台独立的洗板机，清洗残留液量≤1.0ul/孔。 |  | 1 | 是
3.6 | 酶标仪：具有≥8个测量通道，单、双波长，至少配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。 |  | 1 | 是
3.7 | 微板插入功能：具备微板实验中途的任意步骤开始，上机实验。无需新编实验方法，只需启用已有的完整实验程序，指定起始步骤上机，全自动完成后继实验步骤。 |  | 1 | 是
3.8 | 孵育器： 密闭的塔式结构恒温孵育器，不可使用平板加盖式孵育器：孵育位≥30个。每个孵育位内的顶、底两面均具备加热热源，保证微板快速升温，均匀受热。 |  | 1 | 是
3.8.1 | 孵育器： 密闭的塔式结构室温孵育器：孵育位≥5个，室温孵育位不可与恒温孵育位共用。 |  | 1 | 是
（三）一般技术参数
3.9 | 温控范围：室温～60℃可调。温度准确度≤±0.5℃。 |  | 1 | 是
四、全自动生化分析仪：二类医疗设备
（一）主要功能要求
4.1 | 全自动完成生化实验。
（二）主要技术参数
4.2 | 检测方法：速率法； 检测速度：化学分析速度≥800测试/小时。 |  | 2 | 是
4.3 | 轨道式进样方式。样本容量≥290管，应配置独立电源的冷藏样本容量≥28管，冷藏温度2-8℃。常温及冷藏样本盘均支持多种样本管同时使用。 |  | 1 | 是
4.4 | 试剂位： 1）独立试剂位≥126个 2）可全程冷藏，冷藏温度2-8℃。 3）可同时在线开展项目≥70个（不含ISE）。 |  | 1 | 是
4.5 | 反应盘比色杯：数量≥195个，长寿命UV比色杯，光径≥5mm，比色杯间光径公差≤±0.02mm。 |  | 1 | 是
4.6 | 波长范围：340-800nm，可使用波长数量≥16个，波长精度≤1nm，支持单、双波长同时使用。 |  | 1 | 是
4.7 | 急诊功能：同时具备急诊插入功能和常规样本修改为急诊样本的功能。 |  | 1 | 是
4.8 | 加样精度：当加样液量≤80ul时，精密度（CV）≤2.0%，准确度≤±5.0%。 |  | 2 | 是
（三）一般技术参数
4.9 | 温控要求：非固体恒温温控方式，温控精度37±0.1℃。 |  | 1 | 是
4.1 | 样本携带污染率：≤0.1%。 |  | 1 | 是
4.11 | 最小反应液量：≤80ul。 |  | 1 | 是
五、全自动样品回收系统：不属于医疗设备
（一）主要功能要求
5.1 | 自动回收在流水线分析系统检测完成后的样本管及样本架，将样本管转移到指定的回收试管架，对试管架收集整理；
（二）主要技术参数
5.2 | 试管架:可同时放置≥35个流水线使用的5管/架试管架和及≥4个45管/架的回收试管架； |  | 1 | 是
5.3 | 加盖或封膜模块:数量≥1套，加盖或封膜速度≥550个/小时，用于对检测完之后的标本管加盖或封膜。 |  | 1 | 是
六、全自动样本传输轨道及连接器1：不属于医疗设备
（一）主要功能要求
6.1.1 | 功能要求：连接全自动样本传输轨道，自动接收从轨道传来的试管架，在仪器完成吸取样本后，自动将试管架传到样本传输轨道，实现各个系统间自动化流水线同步工作；
（二）主要技术参数
6.2 | 轨道传输速度：≥0.35m/s； |  | 1 | 是
6.3 | 工作模式：以试管架为单位进行传输，支持传输5管/架的直线型试管架。逐条试管架传输，即当一台分析仪每完成一组试管架内样品吸液和加样后，自动传输该试管架到后一台分析仪器或回收系统，实现多台分析仪器自动化流水线同步工作。 |  | 1 | 是
七、通用技术要求
7.1 | 耐用度：
7.1.1 | 以上所有设备使用期限≥8年 |  | 1 | 是
7.2 | 其他要求：
7.2.1 | 警报装置:以上所有设备均具备声音、灯光双重报警功能。 |  | 1 | 是
7.2.2 | 拓展功能：以上所有设备均具备流水线端口功能，可实现多台分析仪器自动化流水线同步工作 |  | 1 | 是
7.2.3 | 操作界面：需配置满足XC要求的操作界面5套。 操作界面内操作系统应为正版激活状态。确保计算机开启本地防火墙，所有操作界面均须适配采购人所使用的防病毒软件。 |  | 1 | 否
7.2.4 | 系统连接：操作界面能与在用实验室管理软件连接，可实现双向通讯，端口连接费用（预计：90000元）含在总报价中。 |  | 1 | 否
7.2.5 | 配套资源：需配置满足XC要求的计算机2台。 计算机内操作系统应为正版激活状态。确保计算机开启本地防火墙，所有计算机均须适配采购人所使用的防病毒软件。 （XC要求：系统适配银河麒麟、统信UOS等之一操作系统，适配数据库至少包含达梦、人大金仓之一，适配中间件至少包含金蝶、东方通之一，支持中央处理器芯片为海光、鲲鹏、飞腾、龙芯之一的兼容性测试，确保在ARM架构下功能完整且性能稳定（支持ARM架构服务器部署）。投标产品的系统需通过工信部或第三方机构的国产化适配测试，投标人须提供系统配置清单，包括但不仅限于操作系统、数据库、中间件、中央处理器芯片。） |  | 1 | 否
7.2.6 | 配套资源：需配置用于监控实验全流程大屏1台。 屏幕尺寸≥80英寸，可挂壁超薄大屏。 |  | 1 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 40
技术参数总计分值 |  |  | 40
八、伴随服务要求
8.1 | 产品附件要求 | 按厂家标准配置提供
8.2 | 随机工具要求 | 提供随机特殊工具等服务
8.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
按照设备说明书要求搬运、安装
8.4 | 调试 | 提供安装调试报告
8.5 | 提供技术援助 | 提供产品相关技术文件
8.6 | 培训 | 提供产品原厂培训服务，包括提供免费技术咨询服务
8.7 | 验收方案 | 根据采购需求的技术标准和实现功能要求验收
九、售后服务要求
9.1 | 售后服务响应时间 | 报修1小时响应时间、24小时到场时间
9.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费操作系统升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
9.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期：原厂提供整机≥3年，质保范围包括：硬件系统、操作界面、人工服务、预防性维护。提供保修期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、保修期满后每次维修的工时的单价等。 2、在质保期外，投标人须提供以下承诺： （1）设备出保后第1年至第2年（含）的：维保费用不超设备价格的4%，全保费用不超设备价格的5%，并提供维保/全保内容及明细； （2）设备出保后第3年至第5年（含）的：维保费用不超设备价格的5%，全保费用不超设备价格的7%，并提供维保/全保内容及明细； （3）设备出保后5年以上的：维保费用不超设备价格的6%，全保费用不超设备价格的8%，并提供维保/全保内容及明细。 3、投标人需告知设备生命周期年限，并提供原厂承诺的证明性材料。
9.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等

## 包2
上海市血液中心实验室血液筛查流水线系统采购项目（第2包） 采购需求
设备名称：全自动血型分析仪、全自动样本传输轨道及连接器2
采购数量：全自动血型分析仪（1套）+全自动样本传输轨道及连接器2（1套）
预算总价：2,790,000.00
所属医疗设备类别：
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 实现样本全程全自动传输，根据检测项目的要求进入下游检测设备，从而实现样品上机后的全程无人操作，直至产生结果报告。
二、全自动血型分析仪（核心产品）：三类医疗设备
（一）主要功能要求
2.1 | 全自动完成ABO正反定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体筛选和交叉配血实验。
（二）主要技术参数
2.2 | 检测速度：每小时完成≥200个标本； |  | 3 | 是
2.3 | 工作模式：实验过程中对至少2块实验微板并列加样、2块实验微板并列孵育、2块实验微板并列离心； |  | 3 | 是
2.4 | 加样通道：≥8个，液体置换加样原理，采用固定式永久性钢针，无加样针耗材； |  | 3 | 是
2.4.1 | 加样精度：加样液量为10μl时，精密度（CV）≤2.0%，准确度≤±5.0%； |  | 3 | 是
2.4.2 | 加样精度：加样液量＞20μl时，精密度（CV）≤1.0%，准确度≤±2.0%。 |  | 3 | 是
2.5 | 判读仪：采用CCD数字成像技术，采用封闭式暗室成像；判读时从微板底部获取图像以避免脂血干扰； |  | 1 | 是
2.6 | 自动质控功能：质控品与正常待检测样本同批上机检测；自动对质控孔进行凝集强度量化判读分析，对失控检测结果报警提示； |  | 1 | 是
2.7 | 孵育器：配置≥2个密闭式微板孵育器，工作中自动封闭孵育； |  | 2 | 是
2.8 | 微板离心机：配置≥1台微板离心机，离心力≥400g； |  | 3 | 是
2.9 | 上清液吸取装置：内置≥1台上清液吸取装置，吸液头≥16通道32针； |  | 2 | 是
2.1 | 试剂位：≥6种试剂； |  | 2 | 是
2.11 | 试剂混匀方式：摇摆式或回转式混匀。 |  | 1 | 是
三、全自动样本传输轨道及连接器2：不属于医疗设备
（一）主要功能要求
3.1 | 连接全自动样本传输轨道，自动接收从轨道传来的试管架，在仪器完成吸取样本后，自动将试管架传到样本传输轨道，实现各个系统间自动化流水线同步工作；
（二）主要技术参数
3.2 | 轨道传输速度：≥0.35m/s； |  | 2 | 是
3.3 | 工作模式：以试管架为单位进行传输，支持传输5管/架的直线型试管架。逐条试管架传输，即当一台分析仪每完成一组试管架内样品吸液和加样后，自动传输该试管架到后一台分析仪器或回收系统，实现多台分析仪器自动化流水线同步工作。 |  | 3 | 是
四、通用技术要求
4.1 | 耐用度：
4.1.1 | 所有设备使用期限≥8年 |  | 1 | 是
4.2 | 其他要求：
4.2.1 | 警报装置:具备声音、灯光双重报警功能。 |  | 1 | 是
4.2.2 | 拓展功能：所有设备具有流水线接口，可实现多台分析仪器自动化流水线同步工作。 |  | 2 | 是
4.2.3 | 操作界面：需配置满足XC要求的操作界面1套。 操作界面内操作系统应为正版激活状态。确保计算机开启本地防火墙，所有操作界面均须适配采购人所使用的防病毒软件。 |  | 1 | 否
4.2.4 | 系统连接：操作界面能与在用实验室管理软件连接，可实现双向通讯，端口连接费用（预计：10000元）含在总报价中。 |  | 2 | 否
4.2.5 | 配套资源：需配置满足XC要求的计算机1台。 计算机内操作系统应为正版激活状态。确保计算机开启本地防火墙，所有计算机均须适配采购人所使用的防病毒软件。 （XC要求：系统适配银河麒麟、统信UOS等之一操作系统，适配数据库至少包含达梦、人大金仓之一，适配中间件至少包含金蝶、东方通之一，支持中央处理器芯片为海光、鲲鹏、飞腾、龙芯之一的兼容性测试，确保在ARM架构下功能完整且性能稳定（支持ARM架构服务器部署）。投标产品的系统需通过工信部或第三方机构的国产化适配测试，投标人须提供系统配置清单，包括但不仅限于操作系统、数据库、中间件、中央处理器芯片。） |  | 1 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 40
技术参数总计分值 |  |  | 40
五、伴随服务要求
5.1 | 产品附件要求 | 按厂家标准配置提供
5.2 | 随机工具要求 | 提供随机特殊工具等服务
5.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
提供产品相关技术文件
5.4 | 调试 | 提供安装调试报告
5.5 | 提供技术援助 | 提供产品相关技术文件
5.6 | 培训 | 提供产品原厂培训服务，包括提供免费技术咨询服务
5.7 | 验收方案 | 符合设备性能指标
六、售后服务要求
6.1 | 售后服务响应时间 | 报修1小时响应时间、24小时到场时间
6.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费操作系统升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
6.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期：原厂提供整机≥3年，质保范围包括：硬件系统、操作界面、人工服务、预防性维护。提供保修期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、保修期满后每次维修的工时的单价等。 2、在质保期外，投标人须提供以下承诺： （1）设备出保后第1年至第2年（含）的：维保费用不超设备价格的4%，全保费用不超设备价格的5%，并提供维保/全保内容及明细； （2）设备出保后第3年至第5年（含）的：维保费用不超设备价格的5%，全保费用不超设备价格的7%，并提供维保/全保内容及明细； （3）设备出保后5年以上的：维保费用不超设备价格的6%，全保费用不超设备价格的8%，并提供维保/全保内容及明细。 3、投标人需告知设备生命周期年限，并提供原厂承诺的证明性材料。
6.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等
第一类
第二类
第三类