## Sheet1
第1包采购需求
设备名称：DSA
采购编号：0024-W000115866 预算总价：4500000 元
预算单价：4500000元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■ 否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 满足心、脑、肿瘤及外周等全身血管或非血管的造影和介入治疗，操作方便、图像清晰、辐射剂量低。
二、主要技术参数
2.1 | 悬吊式C臂机架，C臂机架旋转范围≥±135°，支持横向运动（沿患者左右方向） |  | 3 | 是
2.2 | 机架运动轴≥7个,机架存储位置≥100种 |  | 3 | 是
2.3 | 阳极热容量≥3.7MHu，大焦点功率≥100KW |  | 3 | 是
2.4 | 平板探测器端带有激光十字线定位灯 |  | 3 | 是
2.5 | 主机图像文件存储容量≥10万张（1k图像，12bit） |  | 3 | 是
2.6 | 床面旋转范围≥270° |  | 3 | 是
2.7 | 具备低剂量算法平台 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 21
三、一般技术参数
3.1 | C型臂等中心位置在水平横向（沿患者左右方向）运动范围≥200cm |  | 2 | 否
3.2 | 准直器和平板探测器具备跟踪旋转技术，当机架和手术床位置发生旋转时，保证图像始终保持正直无偏转 |  | 2 | 否
3.3 | X射线球管阳极轴承类型为液态金属 |  | 1 | 否
3.4 | 球管焦点数量≥3焦点 |  | 1 | 否
3.5 | 中焦点≤0.6mm，中焦点功率≥46KW |  | 1 | 否
3.6 | 具备球管栅控技术 |  | 1 | 否
3.7 | 配备非晶硅数字平板探测器，最大灰阶≥16bit |  | 1 | 否
3.8 | 平板探测器上具备控制平板升降、旋转运动的按键 |  | 1 | 否
3.9 | 平板最大图像分辨率≥2048 x 1900 |  | 1 | 否
3.1 | 平板探测器物理成像视野≥8视野，最小视野面积≤10x10cm |  | 1 | 否
3.11 | 床水平纵向运动≥125cm，床面宽度≥48cm |  | 1 | 否
3.12 | 最小脉冲透视帧频≤0.5fps，最大脉冲透视帧频≥30fps |  | 1 | 否
3.13 | 透视下存储时长≥60s，帧数≥2000帧 |  | 1 | 否
3.14 | 2D图像处理与应用：透视存储无需等待保存结束、支持用DSA的图像做路图、支持在路图过程中自动进行运动伪影消除、支持一键回到DSA所在的同样位置和角度进行路图、DSA支持实时运动伪影消除、高分辨率DSA采集支持2K采集 |  | 1 | 否
3.15 | 支持原厂3D采集和重建，支持原厂CBCT采集和重建 |  | 1 | 否
3.16 | 3D图像处理与应用：支持角度调节、支持窗值调节、支持层厚调节、支持体渲染预设、支持VOI裁剪、支持缩放、支持平移、支持标注、支持重置、支持3D测量、支持3D Roadmap，允许SID、C臂角度调节、机架运动、支持发送3D角度、支持VR图像与C臂关联、支持图像融合，包括CT和MR的图像、支持双容积再重建 |  | 1 | 否
3.17 | 检查室屏幕数量≥4块，大小≥22寸，控制室2块屏幕，大小≥22寸 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 19
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 具备脚闸、头托、床垫、高压注射器接口等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
厂方工程师陪同物流师傅将设备送至指定地点，并现场安装调试完成。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，应由供货方派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到院方指定的地方，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 对医院有关技术人员进行相应产品应用培训，并对有关工程技术人员进行设备基本保养和维护的指导，提供免费技术服务。
4.6 | 培训 | 设备安装完成后，免费提供不少于一次性产品应用培训及跟台操作，一年内提供不少于两次免费保养培训，并伴有不定期的可预约培训。
4.7 | 验收方案 | 1.投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。 2.本项目验收将由院方组织进行或委托第三方进行，安装调试后设备的性能应满足招标文件规定的技术要求。试运行一周后，经设备管理部门及使用科室签字认可并盖章后，确认该设备验收通过，交院方正式使用。 3.如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构、由原厂提供售后服务承诺等
5.3 | 维保内容与价格 | 1） 保修期内更换的备件，此备件的保修期应从更换后签收日算起，保用一年。保修期过后更换的备件，此备件的保修期应从更换签收日算起，保用半年。 2） 保修期结束时，需经院方验收签字认可。保修期内未排除的故障，应延长保修期直至该故障排除后正常使用一个月，并且该故障未重复出现为止。 3） 为保证院方设备能正常运转，在每年提供一次免费保养，包含不限于对设备性能的检测以及对设备进行清洁保养。 4） 任何时间由于软件发生问题，应及时免费上门安装调试。 5） 不管是否购买年保修，供货方应负责，应有义务及时提供该设备软件免费升级。 6） 为方便院方对本设备的维修保养，供货方不得设置维修密码。设有程序维修密码的，设备安装调试验收交接时，需及时告之院方。 7）质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺所有报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期过后，需换零配件，维修站提供零配件价格，经院方确认后，先维修后付款。维修中所需零配件供应最长不超过48小时，每超过48小时，供方赔偿院方零配件总价格的10%。（在配件价格中扣除）。列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市金山区漕廊公路2901号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于 12 个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | √不收取；口收取，为合同金额的5%。