## Sheet1
直线加速器（第二次）采购需求
设备名称：直线加速器
预算总价：22000000
预算单价：22000000 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 所投设备要求：本次招标为一台具备智能化图像引导系统的放射治疗设备，且含放射治疗计划系统，计划系统由：物理师工作站（治疗计划设计和计算）、医生工作站，以及支持运行该系统所必需的软件和硬件组成，及肿瘤放射治疗网络管理系统，以及支持该系统所需的软件和硬件
二、关键技术参数（不满足即为废标）
1 | ★具备调强放射治疗技术 |  | / | 是
2 | ★射野尺寸：X、Y方向均≥30cm |  | / | 是
3 | ★具备6MV能量光子线 |  | / | 是
三、重要技术参数（主观分）
1 | 放疗引导图像旋转速度≥6圈/分钟，转速越快，引导图像伪影更少，图像越清晰，越有利于精准图像引导放疗，放疗能够更加精准 |  | 0-4 | 是
2 | EPID板面积≥41cm×41cm，EPID板面积越大，能在等中心层面探测更大的面积，越有利于更大的图像探测面积和剂量监测面积，对病人摆位、剂量估算提供全面帮助，更有利于精准放疗 |  | 0-3 | 是
3 | 机载图像单次扫描长度≥500mm，单次扫描长度越长，对于较长体位的扫描（例如头颈肩胸），一次扫描可以完成，无需分段扫描图像进行拼接，拼接图像可能出现不准确的情况 |  | 0-3 | 是
| 重要技术参数分值总计 |  | 0-10
四、一般技术参数（客观分）
1 | 肿瘤精确图像引导放射治疗系统总体结构 | 机架和准直器等中心精度≤0.5mm | 1 | 否
|  | 机架转速：≥1RPM | 1 | 否
|  | 提供加速管管体保修10年 | 1 | 是
2 | 束流系统 | 加速管类型：驻波加速管 | 1 | 否
|  | 微波功率装置：磁控管 | 1 | 否
|  | 电子枪：栅控三极电子枪 | 1 | 否
|  | 具备6MV X线FFF非均整模式，最大非均整（FFF）剂量率≥1100MU/min | 1 | 是
|  | 且所有X线能量对称性：≤102% | 1 | 是
3 | 剂量监测系统 | 电离室结构：封闭式电离室 | 1 | 是
|  | 电离室通道数：≥2 | 1 | 否
4 | 准直器系统 | 准直器结构：钨门+多叶光栅结构，且漏射率≤0.02% | 1 | 是
|  | 叶片在等中心平面的最小投影宽度：≤5 mm | 1 | 是
|  | 叶片数量:≥60对, 或≥120叶(射野≥30×30cm，非拼接射野) | 1 | 是
|  | 治疗中叶片过中心线最大距离：≥15cm | 1 | 是
|  | 等中心平面MLC叶片最大移动速度：≥5.5cm/s | 1 | 是
5 | 治疗床系统 | 治疗床运动维度：≥3 | 1 | 否
|  | 负载能力：治疗床≥230kg | 1 | 否
6 | 机载MV图像引导系统 | 动态图像最快采集速度：≥20帧/秒 | 1 | 是
|  | 像素矩阵分辨率：≥1024×1024像素 | 1 | 是
|  | 成像探测器材料：非晶硅 | 1 | 否
7 | 机载KV图像引导系统 | 操作方式：所有的操作均可在控制室进行，操作人员无需进入机房进行操作 | 1 | 是
|  | IGRT 精度：≤1mm | 1 | 是
|  | FOV≥50cm | 1 | 是
8 | EPID质控系统 | 提供加速器原厂开发基于EPID的设备质控功能 | 1 | 否
|  | 具备原厂开发基于EPID的二维实时在体剂量监测功能 | 1 | 是
|  | 具备原厂开发基于EPID的三维剂量重建功能 | 1 | 是
9 | 治疗模式 | 具备动态容积旋转调强功能 | 1 | 是
|  | 具备呼吸门控功能 | 1 | 是
|  | 具备原厂开发（非第三方软件解决方案），基于CBCT、CT、MR图像的在线自适应放疗技术 | 1 | 是
10 | 肿瘤放射治疗计划系统要求 | 原厂开发计划系统（非第三方方案）具备CC卷积算法或蒙特卡洛算法,且TPS工作站数量≥2 | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 30
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 稳压电源、外水冷机、闭路电视监控系统、保养工具包、其他必备的配套设备
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供合同内要求的产品软件的升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在10天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在10天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤1小时、到场时间≤3小时，以及配套服务免零件费和人工费
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为12个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的8%，并报价（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修