## Sheet1
上海交通大学医学院附属瑞金医院多模态肿瘤治疗系统采购需求
设备名称：多模态肿瘤治疗系统
采购编号：0024-W000117788 预算总价：4200000
预算单价：4200000 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概况 | 用于实体肿瘤精准微创介入治疗
一、主要技术参数
1.1 | 系统集成冷冻治疗单元和射频场加热治疗单元，冷冻治疗单元和射频治疗单元均具备独立型号，并通过连接线互联控制:具备，提供注册证证明 |  | 6 | 是
1.2 | 治疗模式：系统可进行冷冻治疗和射频场加热治疗，冷冻治疗最低温度≤-170℃，射频场加热治疗最大温度≥95℃。提供相关有效证明。 |  | 6 | 是
1.3 | 射频场加热功能：具备，射频功率≥80W，射频加热时使用内冷技术降低针体温度，最低针尖温度<0℃。提供相关有效证明及系统截图证明。 |  | 6 | 是
1.4 | 一体化多模态消融针：具备多模态能量传输相关结构。冷冻能量传输具备液氮传输通道（内管），传热段，氮气回流通道（外管），真空隔热层等结构，连接进气管和回气管；射频场加热能量传输具备射频电极（同传热段），外层绝缘层，单芯屏蔽线等结构，连接射频线。具备温度传感器，数据传输线等结构，用于传感器数据传输。提供相关有效证明。 |  | 6 | 是
1.5 | 冷热一体化多模态消融功能：具备，一根针既可传输液氮进行冷冻，也可以进行射频场加热,加热最高温度≥97℃。提供相关有效证明。 |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
二、一般技术参数
2.1 | 冷冻治疗：冷媒为液氮，工作压力≥1.0±0.2Mpa，可用于组织深低温冷冻。提供相关有效证明。 |  | 1 | 是
2.2 | 冷媒最低温度：≤-196℃ |  | 1 | 否
2.3 | 单根消融针（3cm治疗段）冷冻15min生成的最大冰球（仿生胶体中，胶体由氯化钠，明胶，甲醛和纯水按一定配比制成）：冰球短径≥45±5mm，冰球长径≥58±5mm。提供相关有效证明。 |  | 1 | 是
2.4 | 预冷功能：具备，预冷冻系统管路至工作状态，预冷时间≤10min。提供相关有效证明。 |  | 1 | 是
2.5 | 快速降温功能：启动冷冻后快速降温至最低治疗温度（不高于-170℃），时间≤3min。提供系统截图证明。 |  | 1 | 是
2.6 | 射频加热控制模式：具备射频功率控制和温度控制两种治疗模式。提供相关有效证明。 |  | 1 | 是
2.7 | 射频加热温度控制功能：具备，在加热治疗温度范围内（50-97℃），温控设置步进精度≤1℃。提供相关有效证明。 |  | 1 | 是
2.8 | 射频控制：高精度射频控制技术，射频频率输出误差≤±5%，提供相关有效证明。 |  | 1 | 是
2.9 | 射频加热的最大时间：可设置的最大治疗时间≥20min,提供相关有效证明。 |  | 1 | 是
2.10 | 针道消融功能：具备，拔针过程中进行针道消融，消融温度≥85℃，用以防止出现针道种植和针道出血。提供相关有效证明。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 可移动设备台车、压力信号连接线、温度信号连接线、消融针连接线无菌保护套、高真空波纹管
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 预冷工装、热电偶工装、射频工装，提供版本内产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4 | 调试 | 安装完成后，在买方技术人员在场的情况下进行调试，并承担因此发生的一切费用。
3.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
3.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为3年(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修