## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：C型臂X光机
采购编号：0025-W00017545 预算总价：4,000,000元
预算单价：800,000元/台 采购数量：5台
所属医疗设备类别：£第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于术中骨科患者移动X射线拍片诊断与透视
二、主要技术参数
2.1 | 整机采用一体化整体设计，节约空间（C臂和工作站一体化设计）。 |  |  | 6 | 是
2.2 | 整机具备电动升降，垂直升降≥45cm |  |  | 6 | 是
2.3 | C臂最低水平位投照高度≤102cm |  |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 18
三、一般技术参数
3.1 | 最大输出功率≥2.5kW |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 透视最大KV值≥110kV |  |  | 0.5 | 是
3.3 | 透视最大mA值≥25mA |  |  | 0.5 | 是
3.4 | 数字点片最大mA值≥20mA |  |  | 1 | 是
3.5 | 图像采集最大像素矩阵≥1500 x 1500 |  |  | 1 | 是
3.6 | 后处理灰阶≥32bit |  |  | 1 | 是
3.7 | 最大分辨率≥3.4lp/mm |  |  | 1 | 是
3.8 | 可变视野，数量≥3，规格包含21，15，11cm |  |  | 1 | 是
3.9 | 任意模式下无像素合并 |  |  | 1 | 是
3.1 | 像素尺寸≤139μm |  |  | 1 | 是
3.11 | 医用UHD平板显示器≥27英寸 |  |  | 1 | 是
3.12 | 显示器最高分辨率≥3840 x 2160 |  |  | 1 | 是
3.13 | 显示器灰阶≥10 bit |  |  | 0.5 | 是
3.14 | 显示器多轴位万向臂支架≥五轴 |  |  | 1 | 是
3.15 | 提供Linux工业用软件操作系统 |  |  | 1 | 是
3.16 | 控制界面可旋转摆动≥270° |  |  | 1 | 是
3.17 | 控制界面最高分辨率≥1280×800 |  |  | 0.5 | 是
3.18 | SID≤100cm |  |  | 0.5 | 是
3.19 | 开口≤78cm |  |  | 2 | 是
3.2 | 弧深≥66cm |  |  | 0.5 | 是
3.21 | 具备≥5分钟待机转运功能 |  |  | 0.5 | 是
3.22 | 图像存储 ≥150,000幅 |  |  | 0.5 | 是
3.23 | 具备电影放大功能 |  |  | 0.5 | 是
3.24 | 具备数字笔功能 |  |  | 0.5 | 是
3.25 | 去除运动噪点与伪影功能 |  |  | 0.5 | 是
3.26 | 金属修正功能 |  |  | 0.5 | 是
3.27 | 图像放大及游走≥400% |  |  | 0.5 | 是
3.28 | 实时图像边缘增强技术 |  |  | 0.5 | 是
3.29 | 具备USB导出≥4种格式图像功能，至少包括BMP, JPEG, DICOM,MP4格式 |  |  | 0.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 22
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共5套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 移动式C形臂X射线机 |  | 1套
|  | 2 | 全息平板探测器 |  | 1块
|  | 3 | 4K高清触控显示器 |  | 1台
|  | 4 | 数字笔功能 |  | 1套
|  | 5 | 零剂量动态放大功能 |  | 1套
|  | 6 | 数字点片功能 |  | 1套
|  | 7 | 图像标注功能 |  | 1套
|  | 8 | 图像测量功能 |  | 1套
|  | 9 | 基本DICOM功能 |  | 1套
|  | 10 | 内置UPS断电保护系统 |  | 1套
|  | 11 | 15万幅图像存储 |  | 1套
|  | 12 | USB存储 |  | 1套
|  | 13 | 10m双脚踏曝光开关（带存储键） |  | 1套
|  | 14 | 区域系统套件（中国） |  | 1套
|  | 15 | DP2K+BNC 视频输出 |  | 1套
|  | 16 | 无线待机转运 |  | 1套
|  | 17 | 透视录影 |  | 1套
|  | 18 | 介入版本升级-减影功能 |  | 1套
|  | 19 | 打印机 |  | 1套
|  | 20 | 配套器械 |  | 6把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装。
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取
6.8★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商承诺）。