## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：移动DR（双平板）
采购编号：0025-W00017544 预算总价：2,000,000元
预算单价：1,000,000元 采购数量：2台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（移动式数字化医用X射线摄影系统）需求内容及描述 |  |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本设备用于病房、急诊等场所的床旁X线摄影，要求为双无线平板探测器。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。
二、重要技术参数
2.1 | 移动式智能便携终端支持远程视频监控，用户可远程视频监控确认患者实时状态功能，并支持辐射剂量水平预警功能，提供证明照片。 |  |  |  | 4 | 是
2.2 | 最大加载时间≥12s |  |  |  | 4 | 是
2.3 | 机身宽度≤470mm，且机身重量≤350kg |  |  |  | 4 | 是
2.4 | 整机推行最大上坡角度≥13° |  |  |  | 4 | 是
2.5 | 机架结构：升降式立柱-伸缩臂，非关节臂或折叠臂 |  |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 高压发生器、球管及平板探测器
3.1.1 | 高压发生器功率≥32KW |  |  | 2 | 1 | 是
3.1.2 | 至少提供2块无线平板探测器，一块尺寸≥14×17英寸，另一块尺寸≥11×14英寸 |  |  |  | 1 | 是
3.1.3 | 2块平板探测器均满足像素尺寸≤125微米 |  |  |  | 1 | 是
3.1.4 | 管电压可调范围不小于40～150KV |  |  |  | 1 | 是
3.1.5 | 球管焦点≤0.6/1.2mm，阳极靶角≥14° |  |  |  | 1 | 是
3.1.6 | 球管热容量≥300kHU |  |  |  | 1 | 是
3.2 | 机架系统
3.2.1 | 具备双激光线定位功能，可通过双激光定位线重合来识别1米SID距离，须提供相关照片证明 |  |  |  | 1 | 是
3.2.2 | 球管焦点距离地面最大高度≥2000mm |  |  |  | 2 | 是
3.2.3 | 设备整机通行最小高度≤1300mm |  |  |  | 2 | 是
3.2.4 | 设备整机通行最小长度（含把手，沿设备行进方向轴）≤1230mm |  |  |  | 2 | 是
3.2.5 | X射线管横向移动范围≥550mm |  |  |  | 1 | 是
3.2.6 | 电池充满时间≤3h，整机驱动电池充满电可持续行驶距离≥80km |  |  |  | 1 | 是
3.2.7 | 支持平板在机身片槽内锁止防护，并可在工作站界面软件解锁，同时支持红外感应式打开片槽，须提供平板解锁工作站界面照片证明。 |  |  |  | 1 | 是
3.2.8 | 整机系统工作稳定，要求系统控制软件，平板探测器，X线球管为同一品牌 |  |  | 2 | 1 | 是
3.2.9 | 具备可视化终端，独立曝光按键，完成曝光后可直接进行图像预览 |  |  |  | 1 | 是
3.3 | 采集和后处理工作站
3.3.1 | 主机工作站操作台内存≥8GB；主机工作站操作台硬盘≥500GB;最大可存储数量≥10000幅 |  |  |  | 1 | 是
3.3.2 | 支持DICOM3.0，包括但不限于：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS |  |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共2套
|  | 序号 | 配置描述 |  |  | 数量
|  | 1 | 高压发生器 |  |  | 1套
|  | 2 | X射线球管 |  |  | 1套
|  | 3 | 限束器 |  |  | 1套
|  | 4 | 升降立柱-伸缩臂机架系统 |  |  | 1套
|  | 5 | 电动助力系统 |  |  | 1套
|  | 6 | 图像采集工作站 |  |  | 1套
|  | 7 | 图像采集软件系统 |  |  | 1套
|  | 8 | 有线曝光手闸 |  |  | 1套
|  | 9 | DAP（剂量面积显示）功能 |  |  | 1套
|  | 10 | 智能可视一体化终端 |  |  | 1套
|  | 11 | 14×17英寸无线平板探测器 |  |  | 1套
|  | 12 | 11×14英寸无线平板探测器 |  |  | 1套
|  | 13 | 3M医用显示屏（含工作站） |  |  | 1套
|  | 14 | ≥0.5mmpb当量X射线防护服（含防护帽、防护围脖、防护围裙等） |  |  | 4套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的7%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商承诺）。