## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：床边X光机
采购编号：0025-W00017547 预算总价：1,000,000元
预算单价：1,000,000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（移动DR）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本设备用于急重症监护病房的床旁X线摄影，要求为双无线平板探测器。可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。
一、重要技术参数
2.1 | 主机解锁开关数量≥5个 |  |  | 4 | 是
2.2 | 束光器前端具备主机运动控制按键，可操纵设备前进或后退 |  |  | 4 | 是
2.3 | 球管阳极热容量≥300KHU,保证长时间拍摄需要 |  |  | 4 | 是
2.4 | 旋转伸缩可升降立柱臂结构，整机高度≤130cm |  |  | 4 | 是
2.5 | X射线球管与主机均为原装同一制造商生产 |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数
3.1 | 高压发生器功率≥30KW |  |  | 1 | 是
3.2 | 最大输出电压≥130kV |  |  | 1 | 否
3.3 | 最短曝光时间≤1ms |  |  | 1 | 否
3.4 | 最大输出电流≥400mA |  |  | 1 | 否
3.5 | 管套热容量≥1000kHU |  |  | 1 | 是
3.6 | 球管焦点数量≥2个，小焦点≤0.8mm,大焦点≥1.0mm |  |  | 1 | 是
3.7 | 阳极靶角≥16° |  |  | 1 | 否
3.8 | 阳极散热效率≥800W |  |  | 1 | 否
3.9 | 阳极旋转频率≥3200转/分钟 |  |  | 1 | 否
3.1 | 伸缩臂最大离地高度≥2m |  |  | 1 | 是
3.11 | 机身最大宽度≤560 mm |  |  | 1 | 否
3.12 | 伸缩臂水平轴向旋转角度≥±150° |  |  | 1 | 否
3.13 | 设备解锁开关数量≥4处 |  |  | 1 | 否
3.14 | 支持DICOM3.0网络功能：至少具备发送、打印、工作表功能 |  |  | 1 | 否
3.15 | 具备无线手持终端,曝光后可在无线手持终端读取图像 |  |  | 1 | 否
3.16 | 无线手持终端存储容量≥512GB |  |  | 1 | 是
3.17 | 具备图像滤波选择功能、具备动态范围调整功能、具备亮度、对比度调整功能 |  |  | 1 | 否
3.18 | 具备图像放大显示 |  |  | 1 | 否
3.19 | 具备显示图像标记功能 |  |  | 1 | 否
3.2 | 具备无线曝光手闸,曝光距离≥5m |  |  | 1 | 否
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 高压发生器 |  | 1套
|  | 2 | X射线球管 |  | 1套
|  | 3 | 图像处理系统 |  | 1套
|  | 4 | 主机运动电池组 |  | 1套
|  | 5 | 曝光手闸 |  | 1个
|  | 6 | 束光器 |  | 1套
|  | 7 | 旋转式伸缩臂 |  | 1套
|  | 8 | 无线平板探测器 |  | 2块
|  | 9 | 8M医用会诊大屏（≥86英寸）及配套 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的7%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商承诺）。