## 数字倒置荧光显微镜
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 数字倒置荧光显微镜项目
设备名称：数字倒置荧光显微镜
预算总价： 1,050,000.00 元预算单价： 350000.00元/台 采购数量：3 台
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □ 第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 数字倒置荧光显微镜主要用于细胞等活体组织的荧光、相差观察。主要有以下几个方面的应用：1、可用于观察和研究细胞的生理过程，如细胞分裂、运动、凋亡等。通过标记染料或荧光蛋白，可以观察到细胞内的亚细胞结构和分子动态变化。2、可用于观察和评估组织工程构建的三维结构和细胞生长情况。通过标记细胞和细胞外基质，可以追踪生物材料的附着、扩散和组织再生过程。倒置荧光显微镜可用于观察和分析肿瘤细胞的行为和亚细胞定位。荧光标记抗体或染料可用于检测肿瘤标志物、细胞凋亡和血管生成等相关过程。3、可用于观察和研究细菌和病毒的生理特性和生命周期。通过标记荧光分子，可以研究它们的定位、扩散和相互作用等关键过程。
二、主要技术参数
2.1 | 调焦：粗微调同轴调节，调焦行程≥12mm,张力可调，带限位装置，最小精度1um |  | 6 | 是
2.2 | 光学出口：机身左侧有出口，（0/100）分光，成像视野≥19mm |  | 6 | 是
2.3 | 硬件具有荧光零漂移技术，保证多通道荧光叠加准确 |  | 6 | 是
2.4 | 与显微镜同品牌高灵敏sCMOS显微镜摄像头 |  | 6 | 是
2.5 | 摄像头QE值≥80% |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1.1 | 主机 | 人机学倒置显微镜，复消色差光路，支持大视野成像，视野数≥25 | 1 | 否
3.1.2 |  | ≥6位物镜转换器 | 1 | 否
3.2.1 | 物镜 | 高性能平场半复消色差相差物镜5X (NA≥0.12 WD≥14mm ) | 1 | 否
3.2.2 |  | 高性能平场半复消色差相差物镜10X (NA≥0.25 WD≥17.6mm ) | 1 | 否
3.2.3 |  | 高性能平场半复消色差相差物镜20X (NA≥0.40 WD≥6.9mm) | 1 | 否
3.2.4 |  | 高性能平场半复消色差相差物镜40X (NA≥0.60 WD≥3.3mm) | 1 | 否
3.3.1 | 荧光部分 | 6位旋转式激发滤块转换器,配红、绿、蓝三色激发块 | 1 | 否
3.3.2 |  | 机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块磁性吸入到位 | 1 | 否
3.3.3 |  | 120w同品牌长寿命荧光光源，使用寿命≥2000h，光纤接入 | 1 | 否
3.4.1 | 相机 | 分辨率: 420万象素，在此分辨率下成像速度≥40fps | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 单套配置清单： 1、5x、10x、20x、40x，4个长工作距离物镜 2、长寿命荧光灯泡一个 3、电脑工作站一套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，供应商应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间4小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥36个月，质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，供应商须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。