## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：反重力步态训练器
采购编号： 预算总价：4000000元
预算单价：800000元/台 采购数量： 5 台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 □第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨ 是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 反重力跑台是肌骨运动康复机构主流的减重康复训练设备。该由空气加压舱和跑台两部分组成。空气加压舱可以提供人体体重的支撑调节，活动跑台可以根据训练需求调节不同坡度及速度。用于改善下肢骨折术后患者肌肉力量，维持肌肉维度，提高步态表现，减轻肢体残疾障碍程度，提升生活质量，具有残疾预防的重要意义，是骨与关节康复中心必不可少的减重康复训练设备。
二、主要技术参数
2.1 | 采用空气压力差减重技术，可在无痛、安全的环境下进行反重力减重步态训练。 |  | 5 | 是
2.2 | 最高可减轻使用者体重≥80%，减重增量精确度≤1% |  | 5 | 是
2.3 | 具有向前运动、向后运动以及倾斜功能的跑台，通过面板上按键调节运行方向及倾斜角度 |  | 4 | 是
2.4 | 气囊整体高度可根据患者身高进行调节，身高适用于140-190cm使用者。 |  | 3 | 是
2.5 | 跑带最大正向运行速度≥15km/h,最小启动速度≤0.2Km/h；跑带最大反向运行速度≥5 km/h,最小启动速度≤0.1Km/h。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 跑台速度调节精度≤0.1km/h |  | 2 | 否
3.2 | 跑台最大承重≥135 kg |  | 2 | 否
3.3 | 跑台坡度至少7档可调节 |  | 2 | 否
3.4 | 触控面板需操作简单，并显示时间、距离、坡度、能耗、和步速等参数 |  | 2 | 否
3.5 | 具有安全急停装置，可立即触发跑台系统紧急停止 |  | 2 | 否
3.6 | 显示器实时反馈使用者步行或奔跑时肢体状态，提供视觉反馈，帮助使用者了解自身情况、纠正异常步态 |  | 2 | 否
3.7 | 具备实时视频监控系统，满足前方、侧方和后方进行视频反馈需要，摄像头可随时切换，侧方和后方的摄像头外置，可调位置 |  | 2 | 否
3.8 | 内置多项客观、量化的步态数据，包括：步频、步行距离、双足步长、步幅、双足承重对称性及平衡性、VAS疼痛评估量表等 |  | 2 | 否
3.9 | 具备智能步态分析系统，进行减重步态训练的同时实时采集步态数据，可记录生成训练报告和步态数据报告，允许导出报告，量化反映康复效果。 |  | 2 | 否
3.1 | 配置专用的减重训练短裤，不限制关节活动，不造成局部压迫，提升训练舒适性 |  | 2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 反重力减重跑台≥1台 步态评估系统(含内置红外步态传感器1套，摄像头≥3个，打印机1个)≥1套 专用训练短裤≥10条（区分尺寸） 减震垫≥1个 电源线等连接线≥1套 操作手册、合格证、保修卡≥1套 备用气囊≥1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 1、投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行现场定期培训≥6次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。 2、国内培训：提供 ≥4 人临床培训， 每人不少于一个月，三甲级别医院培训；≥4 人维修工程师培训，每人不少于2周，工厂或培训班，投标方承担培训费、交通费、食宿费等，具体培训方案和细节，成交（中标）供应商与采购方最终确认。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导，安排工程师进驻采购单位 1、签订科研协议 2、协助完成相关课题项目申报及指导 3、共享临床成果（学术论文、临床数据等）
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.可提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起60天内完成设备交付。 3.质量保证期≥5年，提供设备整机、所有第三方配套设备免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 5.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 6.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 7.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 8.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 9.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。投标方承担信息接口费用。 10.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。