## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：减重步态训练系统
采购编号： 预算总价：2600000元
预算单价：2600000元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 □第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨ 是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 辐射神经康复中心患者，可提供部分减重下的步行评估与训练功能。神经患者的步行功能障碍包括：步行姿态、步行速度、重心转移、平衡功能等问题，减重步态训练系统可提供多种主被动训练模式针对性治疗上诉常见问题，改善神经损伤后患者步行耐力足、步行重心靠后、下肢力量不足，以及步行策略的适应性训练。
二、主要技术参数
2.1 | 通过机械结构进行下肢减重，配合缓冲跑台机减重系统，提高患者步行康复效率。 |  | 3 | 是
2.2 | 减重模式：骨盆减重，骨盆减重控制点和作用点在骨盆，骨盆各个自由度可控调节，提高患者步行康复效率，安全性和控制精确度更高，且训练过程中患者的上肢处于自由状态，更有利于上下肢协同训练康复。 |  | 4 | 是
2.3 | 骨盆侧向移动、垂直移动、侧倾旋转、水平面旋转范围满足正常人体步行过程中的范围。 |  | 3 | 是
2.4 | 设备可以允许大部分体重患者使用，最大承重应不小于130kg。 |  | 2 | 是
2.5 | 训练过程中，能实时调节减重量，最大减重范围≥65kg。 |  | 3 | 是 | 5.5
2.6 | 增加 骨盆宽度：骨盆宽度可以调节，以满足不同体型的人的需求，骨盆调节范围应不小于200mm |  | 2 | 是
2.7 | 跑台速度覆盖0-5km/h,速度可调节精度≤0.1km/h。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 工作噪声≤60dB。 |  | 2 | 否
3.2 | 训练过程中采用游戏互动的情景交互技术，在不同康复训练模式下进行相应虚拟场景切换，并记录运动过程中患者的各项训练数据，用于分析患者的康复状况。 |  | 4 | 否
3.3 | 训练模式包含：主动训练、被动训练、定速行走、跟随行走、康复行走、干扰状态下行走等。 |  | 4 | 否
| 减重状态下可进行原地踏步，上下台阶，原地蹲起，重心前后左右转移等训练 |  | 2 | 否
3.4 | 软件系统包括用户信息管理、自定义康复训练模式、虚拟情景选择、状态监测等。 |  | 4 | 否
3.5 | 具备急停按钮，保证患者治疗安全。 |  | 4 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 减重步行训练设备1台 电脑主机1套 显示器1套 键盘1个 鼠标1个 体感摄像机1套 显示器支架1个 总电源线1根 网线1根 显示器适配器1套 体感摄像机适配器1套 电脑主机适配器1套 说明书1套 合格证、保修卡1套 配套易损配件3套（包括减重吊带、固定带、螺丝、挂钩等）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 1、投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行现场定期培训≥6次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。 2、国内培训：提供 ≥4 人临床培训， 每人不少于一个月，三甲级别医院培训；≥4 人维修工程师培训，每人不少于2周，工厂或培训班，投标方承担培训费、交通费、食宿费等，具体培训方案和细节，中标供应商与采购方最终确认。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导，安排工程师进驻采购单位 1、签订科研协议 2、协助完成相关课题项目申报及指导 3、共享临床成果（学术论文、临床数据等）
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.可提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起60天内完成设备交付。 3.质量保证期≥5年，提供设备整机、所有第三方配套设备免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 5.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 6.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 7.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 8.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 9.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。 10.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。