## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：移动式C形臂X射线机
采购编号： 预算总价：1,000,000元/台
预算单价：1,000,000元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨ 是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于数字透视、数字摄影，复杂骨科手术、泌尿科定位等，实现更大视野成像。
二、主要技术参数
2.1 | 高压发生器最大输出功率:≥2kw最大输出功率:≥2kw |  | 5 | 是
2.2 | 最大脉冲频率：≥30 帧/秒 |  | 5 | 是
2.3 | C 臂弧深：≥730 mm |  | 5 | 是
2.4 | 球管、高压发生器装置等主要部件均为同一厂家生产且与投标品牌一致 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 高压发生器 | 高压产生方式:高频/多脉冲处理器控制，最大输出功率:≥2kw，最大透视管电流:≥20mA，高压发生器频率:≥40kHz，最大电压:≥110kV，最大脉冲频率≥30帧/秒 | 2 | 否
3.1.2 |  | 最小脉冲频率:≤0.5帧/秒，连续曝光时间：≥50min，透视帧率：0.5 帧/秒—30 帧/秒可调或更优 | 1 | 否
3.2.1 | X射线球管 | 球管阳极热容量:≥100KHu，球管焦点:双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.0mm，球管热容量：≥1.0MHU | 1 | 否
3.3.1 | 探测器 | 材质:非晶硅，表面涂层碘化艳或CMOS，摄片方式:透视、摄影及连续摄影，平板有效尺寸:≥21cmX21cm，有效像素≥100万 | 1 | 否
3.3.5 |  | 像数尺寸≤210um，采集像素 A/D 转换位数:≥16bit，空间分辨率:≥2.4 lp/mm，采集矩阵:≥1000×1000 | 1 | 否
3.3.9 |  | 从曝光到获得预示图像的最短时间:≤3s，X光量子探测效率（DQE）:≥70%@(0Lp/m)，平板温度范围: 10-35℃: 湿度范围: 30-75%RH或更优 | 1 | 否
3.4.1 | 准直器及滤线栅 | 具备矩形准直器，具备狭缝准直器，具备狭缝准直器非对称调节，具备无射线数字图像旋转，滤线栅栅比:≤1/12，滤线栅密度:≥70线/厘米 | 1 | 否
3.5.1 | C 型臂架构 | 垂直升降：≥430mm，水平移动：≥200 mm，沿轨道旋转：≥130°(- 40°to+90°)，轴向旋转：≥±190°，左右摆角：≥±12°，平板探测器到焦点距离：≥1030 mm，C臂开口径：≥810mm | 1 | 否
3.6.1 | 监视器 | 监视器:≥19”TFT高分辨率医用显示器2台，最大分辨率:≥1280×1024，最大亮度:≥650cd/cm2，可视角度: ≥±178°，具备对环境光亮度自动补偿功能 | 1 | 否
3.6.6 |  | 具备配备原厂显示器台车 | 1 | 否
3.7.1 | 图像处理功能 | 具备图象左右翻转、上下翻转、旋转功能，具备实时边缘增强功能，具备实时自动、手动窗位调整功能，具备实时动态降噪功能，具备实时去除运动伪影功能 | 1 | 否
3.7.6 |  | 具备实时金属修正功能，具备实时软组织修正功能，具备窗位调节功能：≥6个自定义窗位调节范围，具备边缘增强功能：≥3个自定义边缘增强范围 | 1 | 否
3.7.10 |  | 具备图象同屏显示：≥16幅，具备剂量智能管理系统，具备图像剂量三级可调，最后一幅图像自动冻结功能LIH | 1 | 否
3.7.14 |  | 窗口操作界面，图形化显示按键，配备UPS不间断电源，操作系统：最新正版操作系统，≥64bit处理器，≥16G内存 | 1 | 否
3.8.1 | 图像资料存储系统 | 具备CD/DVD 刻录功能，存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）：≥1TB，具备USB导出DICOM格式图像功能 | 1 | 否
3.9.1 | 操控部件 | 触摸屏控制面板尺寸：≥10 英寸 | 1 | 否
3.9.2 |  | 具备同屏触控登记功能，具备同屏触控登记新病人功能，具备同屏触控急诊登记功能，具备同屏触控预登记功能，具备曝光参数设定，具备同屏触控图像后处理功能 | 1 | 否
3.9.8 |  | 具备手动开关，具备标准脚踏开关，具备触摸屏上可与台车显示器同步显示图像，C臂上具备同屏触摸控制装置 | 1 | 否
3.9.12 |  | 显示器推车上具备同屏触摸控制面板，具备智能导针引导功能，DVI视频接口，无线曝光手闸，手闸具有透视和曝光两种功能 | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 产品配置单： 1.C臂主机1套、图像处理（台车）1套、显示器2套、脚踏1套、无线曝光手闸*1套 2.隔室增配显示器2套 3.对讲系统*1套 4.成人铅防护用品（包括铅衣、铅帽、铅颈套、小围裙、铅防护眼镜）*2套 5.儿童铅防护用品（包括铅衣、铅帽、铅颈套、小围裙、铅防护眼镜）*3套 6.铅衣架 *1套 7.采集工作站操作台（隔室操作台桌） *1套 8.符合人体力学移动座椅 *2套 9.不间断电源UPS *1套 10.存储图像U盘（高速固态,内存 ≥1T）≥3个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，供应商须承诺提供终身服务，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 1、投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。 2、国内培训：提供 ≥1人临床培训， 每人不少于1周，三甲级别医院培训：≥1人维修工程师培训，每人不少于1周，工厂或培训班，投标方承担培训费、交通费、食宿费等。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导 1、签订科研协议 2、协助完成相关课题项目申报及指导
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.可提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起60天内完成设备交付。 3.质量保证期≥5年，提供设备整机(≥60 个月原厂)、所有第三方配套设备(≥60个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件包含定位灯、球管、探测器等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 6.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 7.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 8.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 9.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 10.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。承担接入医院HIS、PACS、HRP等信息的接口费用。 11.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。