## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：等速肌力测试与训练系统
采购编号： 预算总价：3000000元
预算单价：750000元/台 采购数量： 4 台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 □第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨ 是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 等速肌力测试与训练系统可提供精准评估，为不同阶段、不同疾病患者的提供持续被动、等长、等速、等张、向心、离心、位置本体感觉及速度本体感觉的训练或评估的方法。有助于改善患者肌肉力量，维持肌肉维度，提高步态表现，减轻肢体残疾障碍程度，提升生活质量，具有残疾预防的重要意义，是残疾康复必不可少的康复训练设备。
二、主要技术参数
2.1 | 具有持续被动、等长、等速、等张、本体感觉等至少5种模式，具有向心/向心、向心/离心、离心/向心、离心/离心等收缩模式 |  | 4 | 是
2.2 | 软件系统配置0重力功能，能够去除最终报告中的重力影响，还可在测试评估或训练过程中，从体感上去除重力的影响 |  | 4 | 是
2.3 | 标对人体肩肘腕髋膝踝等各个运动肌群进行等长、等速测试，客观评价肌肉力量、耐力、做功、功率等； |  | 3 | 是
2.4 | 最大向心力矩≥600Nm，最大离心力矩≥500Nm； |  | 3 | 是
2.5 | 最大向心速度≥500°/s，最大离心速度≥360°/s；向心、离心最小速度≤0.05/秒 |  | 3 | 是
2.6 | 最大被动速度≥350°/s，最小被动速度≤0.05°/s。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 可进行多种测试和训练的关节运动模式，包括： 肩关节：外展内收，前屈后伸，水平面外展内收，肩关节内外旋（肩关节外展90°位），肩关节内外旋（中立位），肩关节内外旋（肩关节前屈位），对角线运动。 肘关节：屈伸。 腕关节：屈伸，尺偏桡偏。 前臂：旋前旋后。 髋关节：外展内收，屈伸，内旋外旋。 膝关节：屈伸（坐位），屈伸（俯卧位），胫骨内旋外旋。 踝关节：屈伸（仰卧位），屈伸（俯卧位），内翻外翻。 |  | 1 | 否
3.2 | 系统具有测试训练定位记忆功能，可将设定的座椅及动力头所有数据参数进行存储，为受试者的二次测试提供相同指数保证。 |  | 1 | 否
3.3 | 配置治疗师及使用者可操作的急停按钮，确保在测试评估或训练时，患者出现紧急情况时能够第一时间停止动力头的运转。 |  | 1 | 否
3.4 | 座椅设计符合人体工程学设计，确保坐位和卧位的稳定和舒适性，材质舒适，抗菌，防滑。 |  | 1 | 否
3.5 | 座椅靠背深度调节范围为0~125mm；座椅靠背倾斜角度调节范围为0~90°；座椅旋转调节范围为0~360°。 |  | 1 | 否
3.6 | 动力头高度电动调节范围为0~300mm；动力头水平旋转范围为0~360°；动力头倾斜调节范围为-20°~90°。 |  | 1 | 否
3.7 | 配置触摸屏操作一体机，方便操作。 |  | 1 | 否
3.8 | 测试或训练中可实时反馈：当组内峰力矩、实时力矩、力矩时间曲线、力矩位置曲线、单次力矩柱状图、多次力矩柱状图，并可在训练时为患者设定个性化的训练目标力矩值提示。 |  | 1 | 否
3.9 | 系统软件具有智能痉挛监测功能和痉挛保护功能，最大程度降低肌张力异常患者在训练中的风险。监测到痉挛发生时，设备缓慢反转至关节活动范围末端并停止；痉挛保护激活时伴有声音提示信号；若反转后再次监测到痉挛发生，重新激活痉挛保护。 |  | 1 | 否
3.1 | 具有热身试操作功能，在测试训练开始前可让患者进行热身、熟悉测试过程，防止损伤、保证测试有效进行，数据准确。 |  | 1 | 否
3.11 | 软件系统可复制治疗方案和更改治疗方案顺序，可个性化设置训练的关节名称、运动模式、热身及正式的次数/时间、组间间歇时间、运动速度、末端缓冲减速参数、运动力矩等重要训练参数。 |  | 1 | 否
3.12 | 在测试评估或训练准备阶段能够根据患者具体情况设置个性化关节运动范围，并自动进行软件限位保护。在软件限位确定之后，软件系统会自动给出硬件限位的具体位置。硬件限位可以移动至任意特定位置，起到安全保险的作用。 |  | 1 | 否
3.13 | 在测试或训练完成后，软件系统自动生成相应报告，报告包括：平均力矩、多曲线重叠、组间峰力矩对比报告、组内峰力矩对比报告、耐力疲劳值、加速时间、减速时间、主动肌/拮抗肌比值、进展报告。 |  | 1 | 否
3.14 | 报告中的数据包括：峰力矩，峰力矩体重比，平均峰力矩，平均峰力矩体重比，平均力矩，峰力矩角度，达到峰力矩时间，力量衰减时间，运动活动范围，最大做功，最大做功体重比，平均功率，平均功率体重比，总做功，耐力比等。 |  | 1 | 否
3.15 | 具有肌力图像分析功能，能够选择特定曲线或特定区间、调节横纵坐标、两个可操作调节指针，从而进行肌力图像分析。显示数据包括：指针所在位置的时间、力矩、角度；及两指针之间的峰力矩、到达峰力矩时间、总功、平均功率。 |  | 1 | 否
3.16 | 具有力矩曲线分析功能，具有A、B双移动指针标记功能，可对异常曲线进行精确定位，可进行曲线对比，以便发现疼痛位置、异常点或差异。突出显示向外功能，便于治疗师识别曲线对应的运动模式。 |  | 1 | 否
3.17 | 具有曲线图像辅助分析功能，具有指针操作功能，显示指针所在位置的角度、力矩、时间等信息，可对测试训练数据和报告添加注释。能够将曲线按顺序回放，能够针对特定的曲线进行详细分析。 |  | 1 | 否
3.18 | 软件系统配置双重量动态校准系统，确保不同力矩和不同角度位置的测试数据的精确性。 |  | 1 | 否
3.19 | 软件系统可在线升级更新。 |  | 1 | 否
3.2 | 配置低能激光定位器，辅助治疗师关节转动中心与动力头的对齐，确保安全性和准确性。 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 单套设备含： 主机≥1台 座椅≥1张 动力头≥1个 肢体适配器≥1套 小推车≥1台 键盘/鼠标≥1套 鼠标托架≥1个 电源线≥1根 动力头连接线≥1套 紧急制动开关≥2个 激光定位器≥1个 一体机电脑≥1台（操作平台：Windows10操作系统，一体式触控电脑，处理器：core i3-6100T或以上，运行内存：4G或以上） 一体机电脑支架≥1个 二级台阶≥1个 校准用配重≥1套 枕头≥4个（按大小号配置） 多用途绑带≥3条 手套≥2套 膝关节抗剪切力配件≥2个 合格证及说明书≥1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 1、投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行现场定期培训≥6次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。 2、国内培训：提供 ≥4 人临床培训， 每人不少于一个月，三甲级别医院培训；≥4 人维修工程师培训，每人不少于2周，工厂或培训班，投标方承担培训费、交通费、食宿费等，具体培训方案和细节，成交（中标）供应商与采购方最终确认。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导，安排工程师进驻采购单位 1、签订科研协议 2、协助完成相关课题项目申报及指导 3、共享临床成果（学术论文、临床数据等）
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.可提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起60天内完成设备交付。 3.质量保证期≥5年，提供设备整机、所有第三方配套设备免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 5.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 6.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 7.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 8.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 9.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。 10.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。