## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：核磁共振系统
采购编号： 预算总价：7500000元
预算单价：7500000元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 □第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨ 是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于对人体进行放射学影像检查，辅助医护人员对疾病进行诊断及评估，投标产品必须具备独立的NMPA认证。所投产品首次获得CFDA认证的时间不得早于2017年。
二、主要技术参数
2.1 | 磁场强度：1.5T |  | 2 | 是
2.2 | 射频接收系统通道数 ≥ 96通道 |  | 2 | 是
2.3 | 患者床水平和垂直移动时最大承重≥ 200kg |  | 3 | 是
2.4 | 头颈联合线圈（非组合）≥16通道 |  | 3 | 是
2.5 | 系统线圈接口总数量≥6 |  | 3 | 是
2.6 | 射频放大器功率≤15kw |  | 2 | 是
2.7 | 梯度放大器最大输出电压≥1100v |  | 3 | 是
2.8 | 系统关机功耗≤4.6kw |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 磁体系统 | 磁体类型：超导磁体 | 0.25 | 否
3.1.2 |  | 具备靶器官匀场技术（提供Datasheet或系统扫描界面截图证明） | 0.25 | 是
3.1.3 |  | 具备冷头智能启停工作模式，非24小时连续工作 | 1 | 否
3.1.4 |  | 5GS线 X、Y轴≤2.5m | 0.25 | 否
3.1.5 |  | 磁场均匀度 典型值 （提供Datasheet证明） | 0.25 | 是
3.1.6 |  | 10cm DSV ≤0.01ppm | 0.25 | 否
3.1.7 |  | 20cm DSV ≤0.04ppm | 0.25 | 否
3.1.8 |  | 裸磁体不含外壳长度≥154cm | 1 | 否
3.1.9 |  | 正常工作下填充周期（典型值）≥10年 | 0.25 | 否
3.1.10 |  | 磁体检查孔径 ≥60cm，磁体重量（含液氦）≤3200kg | 1 | 否
3.2.1 | 梯度系统 | 具备单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器），具备梯度线圈主动屏蔽技术，最大FoV ≥ 50cm | 0.25 | 否
3.2.2 |  | 梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）≥30mT/m（提供Datasheet证明） | 0.25 | 是
3.2.3 |  | 梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值）≥100T/m/s（提供Datasheet证明） | 0.25 | 是
3.2.4 |  | 梯度放大器最大输出电压 ≥1350V（提供Datasheet证明） | 0.25 | 是
3.2.5 |  | 梯度放大器最大输出电流 ≥150A（提供Datasheet证明） | 0.25 | 是
3.2.6 |  | 最短爬升时间(从0爬升到最大梯度场强） ≤0.3ms，工作周期中的最大占空比≥100% | 0.25 | 否
3.2.7 |  | 梯度线圈与整机为同一生产商，梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式：数字化传输 | 1 | 否
3.3.1 | 射频系统 | 射频发射频率稳定性 ≤ ±2 x 10-10 | 1 | 否
3.3.2 |  | 频率控制精度 ≤ 0.015 Hz | 0.25 | 否
3.3.3 |  | 相位控制精度 ≤ 0.006° | 0.25 | 否
3.3.4 |  | 射频发射带宽 ≥500kHz，射频接收带宽 ≥1MHz，接收机动态范围 ≥160dB，MR信号模数转换器采样率≥80MHz | 0.25 | 否
3.3.5 |  | 射频放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 | 0.25 | 否
3.3.6 |  | 射频接收系统通道数≥ 96（以产品DATASHEET中数值为准） | 1 | 是
3.3.7 |  | 同时可连接的线圈数量 ≥ 4，可同时接收信号并参与成像的线圈数量≥ 4 | 0.25 | 否
3.3.8 |  | 系统线圈接口总数量 ≥ 6 | 0.25 | 否
3.3.9 |  | 所有线圈均支持线圈与人体相对位置自动检测技术 | 1 | 否
3.3.10 |  | 线圈与人体相对位置显示在扫描界面中，具备自动线圈单元选择技术，所有线圈接口都位于患者床上 | 1 | 否
3.4.1 | 线圈配置要求 | 头颈线圈（头线圈）1套（原厂） ≥16通道 | 0.25 | 否
3.4.2 |  | 体部矩阵线圈1套（原厂） ≥12通道 | 0.25 | 否
3.4.3 |  | 脊柱线圈1套（原厂） ≥9通道 | 0.25 | 否
3.4.5 |  | 指关节线圈1套 ≥4通道 | 0.25 | 否
3.4.6 |  | 腕关节线圈1套 ≥8通道 | 0.25 | 否
3.4.7 |  | 踝关节线圈1套 ≥10通道 | 0.25 | 否
3.4.8 |  | 膝关节线圈 1套 ≥6通道 | 0.25 | 否
3.4.9 |  | 肩关节线圈 1套 ≥6通道 | 0.25 | 否
3.4.10 |  | 多功能柔性线圈 (大号)1套（原厂） ≥4通道 | 0.25 | 否
3.4.11 |  | 多功能柔性线圈 (小号)1套（原厂） ≥4通道 | 0.25 | 否
3.5.1 | 静音技术 | 具备全静音平台可用于SWI对比 | 0.25 | 否
3.5.2 |  | 具备全静音平台可用于DWI序列 | 0.25 | 否
3.5.3 |  | 提供全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列，满足ZTE或UTE | 0.25 | 否
3.6.1 | 主控计算机系统 | 主计算机操作系统 Linux或Windows系统 | 0.25 | 否
3.6.2 |  | CPU核心 ≥6个 | 0.25 | 否
3.6.3 |  | CPU位数 ≥64位，主频大小 ≥3.6GHz，内存大小 ≥64GB | 0.25 | 否
3.6.4 |  | 计算机显示器 ≥24英寸彩色LCD，显示器分辨率 ≥1920×1200，硬盘容量 ≥480GB，图像重建速度(256X256, 100% FOV) ≥11000幅/秒，超快速计算机处理技术(256×256，25%FOV) 图像重建速度≥ 47000幅/秒 | 0.25 | 否
3.7.1 | 扫描参数 | 最小二维层厚 ≤0.1mm，最小三维层厚 ≤0.05mm，最大扫描视野 ≥50cm，最小扫描视野 ≤0.5cm，快速自旋回波最大回波链 ≥512，2D GRE最短TR（256×256矩阵） ≤1.27ms，2D GRE最短TE（256×256矩阵） ≤0.30ms | 1 | 否
3.7.2 |  | 自旋回波最短TR（256 x 256矩阵） ≤7.5ms，自旋回波最短TE（256 x 256矩阵） ≤2.3ms，EPI序列最短TR (256x256矩阵) ≤10ms，EPI序列最短TE (256x256矩阵) ≤3.1ms | 0.25 | 否
3.7.3 |  | 单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵≤ 54ms，多b值成像最大b值数量 ≥16 | 1 | 否
3.8.1 | 高级原厂影像后处理工作站 | 最新版本后处理工作站 | 0.25 | 否
3.8.2 |  | 内存 ≥8 GB，主频 ≥1.5GHz | 0.25 | 否
3.8.3 |  | 硬盘容量 ≥128G，显示器 ≥24″LCD，具备MIP,MPR,SSD等，具备DICOM图像转换成JPG格式，具备图像分析系统（测量、反转、滤波），具备联网图像传输，具备Dicom3.0软硬接口 | 0.25 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.头颈部相控阵线圈（头线圈）1套 2.腹部矩阵线圈 1套 3.脊柱线圈 1套 4.专用指关节专用线圈 1套 5.专用踝关节专用线圈 1套 6.膝关节线圈 1套 7.肩关节线圈 1套 8.多功能柔性线圈 (大号) 1套 9.多功能柔性线圈 (小号) 1套 10.专用线腕关节线圈 1套 11.可移动线圈储藏柜 1套 12.最新版本原厂独立图像后处理工作站 1套 13.后处理工作站操作台 1套 14.主操作工作站操作台 1套 15.符合人体力学移动座椅 2套 16.计算机系统UPS 1套 17.冷水机1套（单机组或双机组冷水机；满足 1.5T MRI 正常兼容及正常运作。） 18.MR(核磁)专用高压注射器 1套（1.全数字化、可编程序的双筒注射器，用于MRI扫描时可多时相、程序控制注射造影剂和生理盐水；2.主机与注射头采用蓝牙无线连接，中间无需电缆，在已建成的核磁共振室中也可以快速安装，无需做其它改动；3.注射头具备独立的触屏控制装置，可在机房、控制室完成注射工作；4.可使用200ml针筒，备有可转换65ml针筒的适配器。） 19.MR智能铁磁探测器系统 1套（双柱，探测含铁磁质的物体，且能探测铁磁质的非金属物体，实时、可视化智能报警，语音报警（支持普通话等），且对无磁性金属不报警） 20.手持式金属探测器 1套 21.核磁专用监控系统CCTV 1套（1.核磁室专用监视系统；2.1套 2 镜头；3.可存储回放。） 22.精密空调 1套；23.无磁转运床 1套（最大承重量≥220kg） 24.无磁轮椅 1套（最大承重≥150kg）；25.无磁消毒灯 1套；26.无磁降噪耳机 1套；27.电源线（根据现场需要）1套 28.医用会诊大屏 1套（尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，色彩度≥30bit）；29.头部线圈大口径 1套（单通道大口径正交线圈）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 1、投标方派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行现场定期培训≥2次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导，安排工程师进驻采购单位 1、签订科研协议。 2、协助完成相关课题项目申报及指导。 3、共享临床成果（学术论文、临床数据等）。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.可提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，有投标公司必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.自合同签订生效之日起60天内完成设备交付。 3.质量保证期≥2年，提供设备整机(≥24个月原厂)、所有第三方配套设备(≥24个月)免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 4.质保期为全保服务包含此次招标所有产品（原厂产品和第三方产品），含人工、所有配件包含磁体、氦压机、水冷机、吸附器、氦管、线圈、AW工作站、水冷机、精密空调等，无限次紧急现场维修服务和零备件更换。 5.投标方应在保修期内提供 MRI 系统正常运作所需要的液氦补充，并负责液氦的存储、运输和添充，添充液氦应在 MRI 非工作时间，并无额外附加费用。 6.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 7.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 8.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 9.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 10.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。 11.投标方必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，投标方需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。投标方承担医院HIS、PACS等接口费用。 12.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质量保证期满后整机年保修价格、周期维护保养计划内容与次数、质量保证期满后每次维修的工时的单价，材料费及工时费均按投标方市场价的7.5折价格给予招标方，在此次投标文件中必须提供和承诺保修价格和内容。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以市场价75%的优惠价供应维修零配件。