## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：X射线计算机体层摄影设备
采购编号：0025-W00009386 预算总价： 1500万元
预算单价： 1500万元 采购数量： 1台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于骨骼检查，心脏检查，神经系统疾病检查，肿瘤筛查, 呼吸系统疾病筛查等全身扫描
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
2.1★ | 探测器排数：单组探测器≥256排或双组探测器≥2×96排或双层探测器≥2×128排 |  | / | 是
2.2★ | 最大管电流（非等效）≥1000mA |  | / | 是
2.3★ | 高压发生器功率（非等效）≥108kW |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | 球管电流总输出（非等效）≥1600mA |  | 2 | 是
3.2 | 球管最小焦点尺寸≤0.2mm² |  | 2 | 是
3.3 | 球管电压档位≥9档 |  | 2 | 是
3.4 | 图像最薄层厚≤0.5mm |  | 2 | 是
3.5 | 最快扫描速度≥700mm/s |  | 2 | 是
3.6 | 螺旋扫描最大螺距≥3.0 |  | 2 | 是
3.7 | X-Y轴空间分辨率（MTF=10%）≥ 30Lp/cm |  | 2 | 是
3.8 | Z轴空间分辨率（MTF=0%）≥ 30Lp/cm |  | 2 | 是
3.9 | 扫描机架、球管、探测器均要求为投标设备同一制造商生产制造 |  | 2 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 18
四、一般技术参数
4.1 | 机架转速≤0.25s/360° |  | 1 | 是
4.2 | 机架内部冷却方式：水冷（非风冷） |  | 0.5 | 是
4.3 | 最大重建视野≥75cm |  | 1 | 是
4.4 | 扫描床最大水平移动速度≥600mm/s |  | 0.5 | 是
4.5 | 螺旋扫描和轴扫最薄采集层厚≤0.6mm |  | 1 | 是
4.6 | 扩展CT值范围包含-10000Hu 至 +30000Hu |  | 0.5 | 是
4.7 | 最大管电压≥140kV |  | 1 | 是
4.8 | 最小管电压≤70kV |  | 1 | 是
4.9 | 球管最大焦点尺寸≤0.9mm² |  | 1 | 是
4.1 | 螺旋扫描螺距范围包含0.35-3.0 |  | 0.5 | 是
4.11 | 图像重建速度≥70幅/秒 |  | 0.5 | 是
4.12 | X-Y轴空间分辨率（MTF=0%）≥ 30Lp/cm |  | 1 | 是
4.13 | X-Y轴空间分辨率（MTF=2%）≥ 30Lp/cm |  | 1 | 是
4.14 | X-Y轴空间分辨率（MTF=50%）≥ 25Lp/cm |  | 1 | 是
4.15 | Z轴空间分辨率（MTF=10%）≥ 15Lp/cm |  | 1 | 是
4.16 | Z轴空间分辨率（MTF=50%）≥ 10Lp/cm |  | 1 | 是
4.17 | 动态成像采集范围≥80cm |  | 1 | 是
4.18 | 心脏采集最大螺距≥3.0 |  | 0.5 | 是
4.19 | 单扇区心脏重建轴面物理时间分辨率（非等效） ≤100ms/180° |  | 0.5 | 是
4.2 | 70kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1300mA |  | 0.5 | 是
4.21 | 80kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1300mA |  | 0.5 | 是
4.22 | 90kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1200mA |  | 0.5 | 是
4.23 | 100kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1200mA |  | 0.5 | 是
4.24 | 110kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1000mA |  | 0.5 | 是
4.25 | 120kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥1000mA |  | 0.5 | 是
4.26 | 140kV条件下球管最高输出电流（非等效） ≥800mA |  | 0.5 | 是
4.27 | 具备主机多任务并行处理功能，包括：重建、显示、图像传输、后处理、自动照相、打印等任务并行处理 |  | 0.5 | 否
4.28 | 具备基础后处理软件,包括：多平面重建、最大密度投影、最小密度投影、容积漫游、血管造影软件 |  | 0.5 | 否
4.29 | 具备血管相关后处理软件，包括：半自动血管跟踪软件、手动血管跟踪软件、血管中心线编辑软件、钙化去除软件、血管导航软件、CPR病变定位软件、狭窄定量测量软件、血管长度定量测量软件、血管直径定量测量软件、管腔轮廓编辑软件、像素透镜灰阶值测量软件 |  | 1 | 否
4.3 | 具备冠脉相关后处理软件，包括：心脏分离、心脏血池自动去除、冠脉束一键自动提取、心脏长轴自动识别、心脏短轴自动识别、心脏平面用户自定义、心脏投影角度显示、冠脉自动最佳平面显示 |  | 1 | 否
一般技术参数得分小计 |  |  | 22
技术参数得分总分 |  |  | 40
伴随服务
1 | 产品配置要求 | 高压注射器1套 大型设备运行监测装置1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责，免费提供与PACS信息系统对接
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥12个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务按7折折扣收取零件费，单次维修人工费用≤2000元。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
3 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修。