## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 磁共振成像系统（3.0T)
采购编号：0025-W00009387 预算总价：1300万元
预算单价：1300万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 设备用途：3.0T磁共振成像系统1套，用于我院门急诊患者磁共振全身扫描的临床应用，设备需配备快速成像技术，以满足我院多种关节疾病患者检查需求
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | ★主磁场场强≥3.0T |  | / | 是
2 | ★磁体检查孔径≥60cm |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 磁场均匀度，VRMS测量法，50cm DSV Typical（典型值）≤1.8ppm |  | 2 | 是
2 | 磁体长度（不含外壳）≤175cm |  | 3 | 是
3 | 五高斯线范围（Z轴×X轴×Y轴）≤5.2m×3.0m×3.0m |  | 2 | 是
4 | 原厂头颈联合线圈通道数≥20通道（非组合） |  | 3 | 是
| 重要技术参数得分 |  | 10
四、一般技术参数
1 | 高阶匀场通道数（二阶）≥5 |  | 1 | 是
2 | 液氦容积≤1600L |  | 1 | 是
3 | 磁体重量（含液氦）≤7吨 |  | 1 | 是
4 | 最大单轴梯度场强（非等效值）≥45mT/m |  | 1 | 是
5 | 最大单轴梯度切换率（非等效值）≥200T/m/s |  | 1 | 是
6 | 最短梯度爬升时间≤0.225ms |  | 1 | 是
7 | 最大扫描视野（X、Y、Z轴）≥50cm |  | 1 | 是
8 | 最薄二维扫描层厚≤0.1mm |  | 1 | 是
9 | 最大扫描B值≥10000 |  | 1 | 是
10 | 独立射频放大器个数≥2个 |  | 1 | 是
11 | 射频放大器功率≥36kW |  | 1 | 是
12 | 单视野不移床同时射频接收通道数≥30通道 |  | 1 | 是
13 | 接收动态范围（1Hz带宽）≥165dB |  | 1 | 否
14 | 原厂脊柱线圈（非组合）≥40通道 |  | 1 | 是
15 | 原厂通用大柔性线圈（非组合）≥8通道 |  | 1 | 否
16 | 原厂通用大小柔性线圈（非组合）≥8通道 |  | 1 | 否
17 | 原厂膝关节专用线圈≥18通道 |  | 1 | 是
18 | 检查床线圈接口数≥3个 |  | 1 | 否
19 | 图像重建速度（256*256，100%FOV）≥40,000幅/秒 |  | 1 | 否
20 | 患者检查床最低床位高度≤55cm |  | 1 | 是
21 | 提供基于人工智能深度学习的磁共振加速技术 |  | 1 | 是
22 | 人工智能深度学习的磁共振加速技术支持二维成像 |  | 1 | 是
23 | 人工智能深度学习的磁共振加速技术支持单次屏气全心电影成像 |  | 1 | 否
24 | 人工智能深度学习的磁共振加速技术支持单次屏气全心黑血成像 |  | 1 | 否
25 | 提供静音专用成像序列，支持FSE、GRE、DWI、SWI等序列 |  | 1 | 否
26 | 提供不打药肾动脉成像 |  | 1 | 否
27 | 提供去金属伪影成像技术、去运动伪影成像技术 |  | 1 | 否
28 | 提供磁共振波谱成像技术，支持颅脑、前列腺等部位 |  | 1 | 是
29 | 提供基于K空间底层数据监控的运动监测技术 |  | 1 | 否
30 | 提供原厂后处理工作站1套 |  | 1 | 否
| 一般技术参数得分 |  | 30
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 1、主机、后处理工作站操作台、椅子各1套 2、防磁线圈柜或线圈存储车1个 3、设备运行状态监测器1套 4、高压注射器1套 5、磁共振精密空调和水冷机各1套 6、自助胶片报告打印机1台
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥24个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修