## Sheet1
上海市第九人民医院医疗设备采购需求（包件2）
设备名称：电动综合手术床
采购编号：0025-W00018181 预算总价：1,040,000元
预算单价：260,000元/台 采购数量：4 台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 电动综合手术床主要用于手术过程中的病人承载及体位调整使用。
二、主要技术参数
2.1 | 腿板采用电动升降。（提供证明材料） |  | 3 | 是
2.2 | 配有电动腰桥（非折刀位），腰桥升距≥110mm。（提供使用说明书证明） |  | 3 | 是
2.3 | 手术床运动过程中具备识别保护功能，防止手术床自身和地面碰撞，及腿板与坚硬物体碰撞。（提供证明材料） |  | 4 | 是
2.4 | 配置无线控制器带3.5寸液晶屏，显示关键运动姿态及角度信息，线控器按键具备背景光功能，可以满足线控器在腔镜手术室的微光条件下高效使用。（提供证明文件） |  | 4 | 是
2.5 | 手术床倾具备大角度提示功能，倾角过大时至少有两种颜色提示。（提供证明材料） |  | 4 | 是
2.6 | 手术床可前后平移，头端平移≥180mm，脚端平移≥160mm （提供证明材料） |  | 4 | 是
2.7 | 手术床不小于承载重量：≥450kg（提供检测报告证明） 检测报告 |  | 3 | 是
25
三、一般技术参数
3.1 | 手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线 |  | 1 | 否
3.2 | 动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、解锁锁定 |  | 1 | 否
3.3 | 床面为可透视材质制成 , 床面可平移至少340MM且全部为可透视材质制成。台面最低≤600MM。 |  | 1 | 是
3.4 | 头、脚板互换功能，并有正反方向体位设置功能。（提供证明材料） |  | 1 | 是
3.5 | 手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，厚度为≥70mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。(提供厚度测量照片证明)。手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试。（提供检测报告证明） |  | 1 | 是
3.6 | 手术床外壳防护等级符合IPX5。（提供检测证明材料） |  | 1 | 是
3.7 | 4个万向转向轮设计，可方便移动手术床，便于及时应对特殊情况。(提供证明材料) |  | 1 | 是
3.8 | 手术床升降距离≥490mm（提供检测报告证明) |  | 1 | 是
3.9 | 手术床内置蓄电池，另在底座上配置电池电量指示灯，能够分四级直观显示电池当前电量，电池单次充满电可满足1周手术需要。（提供电池电量显示证明） |  | 1 | 是
3.10 | 薄型底座且重心居中设计，底座厚度不超过130mm，底罩采用304不锈钢材料，表面纯平，无缝隙、无凹凸设计 。（提供底座测量照片以及不锈钢材质检测报告） |  | 1 | 是
3.11 | 手术床可拆卸模块的安装关节处均采用一键快插式连接结构，即可在不按操作按钮的情况下可将模块快速安装至手术床或者其他模块上，降低医护人员操作难度。(提供证明材料说明) |  | 1 | 是
3.12 | 技术参数
3.12.1 | 纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）≥30°（提供检测报告及使用说明书证明) |  | 1 | 是
3.12.2 | 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）≥20°（提供检测报告证明) |  | 1 | 是
3.12.3 | 背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥85°，下折≥40°（提供检测报告证明) |  | 1 | 是
3.12.4 | 腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥15°；下折≥85°（提供检测报告证明) |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备配置要求（每台） | 电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板*1，备用面板*1，无线遥控器*1，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器）*1，支肩架*1、支身架*1、托腿架*1
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起96个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无