## 包一
上海中医药大学附属龙华医院医疗设备采购需求（第一包）
设备名称： 液相色谱串联质谱系统
采购编号：0025-W00016203 预算总价：2200000.00
预算单价：2200000 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类： £面向大、中、小、微的各类供应商采购 R专门面向中小企业采购 £ 专门面向小微企业采购
是否进口产品：£是 R否
液相色谱串联质谱检测系统需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 运用于内分泌、维生素、治疗药物检测和毒理学等领域
二、关键技术参数（★要求，影响设备目标的实现，不满足即为废标）
1 | ★质量范围m/z：5-2000amu ，可分析小分子有机化合物及大分子多肽蛋白质。（须提供工作软件的质量数范围截图作为佐证） |  | / | 是
2 | ★离子源接口：采用无毛细管式（半径小于1mm，无需金属毛细管、加热毛细管、DL管等接口装置的更换）的锥孔设计，无需卸真空，无后续耗材，维护方便。如采用毛细管式设计，须额外提供100根金属毛细管或加热毛细管或DL管备用。（须提供离子源接口的实物结构图作为佐证） |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 液相色谱部分：标配二元高压泵，流速范围： 0.001ml/min-10.000ml/min，递增率0.001ml/min。（须提供最大流速下软件工作截图并加盖制造商公章佐证，否则不予加分） |  | 3分 | 是
2 | 液相色谱部分：标配大体积柱温箱，卡位可放置八根或八根以上色谱柱，便于不同应用方法学的快速切换。（须提供柱温箱的实物腔体图作为佐证，否则不予加分） |  | 3分 | 是
3 | 质谱仪部分：标配ESI和APCI源，且离子源辅助加热气温度大于700°C，保证良好的去溶剂效果和离子化效率。（须提供在最高温度下工作的软件截图并加盖制造商公章佐证，否则不予加分） |  | 3分 | 是
4 | 质谱仪部分：弯曲碰撞室：采用180°弯曲碰撞室且具有先行加速技术，有效去除生物样本中中性粒子的干扰，并能使离子快速通过碰撞池，减少维护时间和频率。（提供碰撞反应池的弯曲结构图佐证，否则不予加分） |  | 2分 | 是
5 | 配套：为保证使用合规性和后期使用的便利性，仪器厂家需提供同品牌不少于5个规格的二类注册色谱柱。（须提供色谱柱独立的医疗器械注册证附件产品技术要求佐证，否则不予加分） |  | 2分 | 是
四、一般技术参数
1 | 二元泵操作压力 | 最大操作压力：≥10000psi | 1分 | 是
2 | 在线脱气机 | 标配多通道脱气机，在线脱气机路数≥4路 | 1分 | 是
3 | 自动进样器进样范围 | 进样量范围：至少满足1uL–50 uL，且可以扩展 | 1分 | 是
4 | 自动进样器进样位数 | 进样位数不少于96位，且可兼容96孔板或384孔板 | 1分 | 是
5 | 进样器温控范围 | 温控范围4-40°C | 1分 | 是
6 | 废气排放装置 | 离子源内有外接管路的主动负压废气排放装置，需要防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，要有效降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。 | 1分 | 是
7 | 离子传输系统 | 离子传输系统拥有高压离子聚焦技术或类似技术，确保良好的离子聚焦效果和离子传输效率, 有效消除“记忆效应”和“交叉污染” | 1分 | 是
8 | ESI和APCI流速范围 | 确保灵敏度不损失的前提下，无需分流，离子源流速可达到2.8 mL/min以上。（须提供软件工作截图佐证，否则不予加分） | 2分 | 是
9 | 四极杆材质 | 四极杆采用陶瓷镀金或钼制或其他材质，需要具有良好的热稳定性、导电性和化学惰性 | 1分 | 是
10 | 质量轴稳定性 | 保障全质量范围内高灵敏度表现，质量轴稳定性优于0.1Da/24hr | 1分 | 是
11 | 雾化气和碰撞气 | 仅需氮气作为仪器所需的雾化气和碰撞气。使用便捷，且无需额外购买高纯氩气增加支出。（提供硬件气体供应结构图佐证，否则不予加分） | 2分 | 是
12 | 仪器硬件灵敏度（ESI+模式） | ESI+模式：实际柱上进样1pg利血平，信噪比≥500,000:1。 ESI-模式: 实际柱上进样1pg氯霉素，信噪比≥500,000:1。 | 1分 | 是
13 | 应用灵敏度-他克莫司 | 检测人血浆样本他克莫司具有能满足临床参考范围下限要求的灵敏度，线性范围下限能达到1ng/ml. （提供对应试剂产品的检测试剂盒注册证附件产品技术要求和说明书作为证明材料） | 2分 | 是
14 | 应用灵敏度-脂溶性维生素K1 | 检测人血清样本脂溶性维生素K1具有能满足临床参考范围下限要求的灵敏度，线性范围下限能达到0.5ng/ml. （提供对应试剂产品的检测试剂盒注册证附件产品技术要求和说明书作为证明材料） | 2分 | 是
15 | 应用灵敏度-胆汁酸 | 检测人血清样本胆汁酸具有能满足临床参考范围下限要求的灵敏度，线性范围下限能达到3ng/ml. （提供对应试剂产品的检测试剂盒注册证附件产品技术要求和说明书作为证明材料） | 3分 | 是
16 | 检测器 | 高性能电子倍增检测器或类似技术的高性能检测器，满足长期大量复杂基质样本定量分析的数据可靠性和重复性 | 1分 | 是
17 | 扫描模式 | 扫描模式:具有全扫描；子离子扫描；母离子扫描；中性丢失扫描；选择离子扫描；选择反应监测扫描;多反应同时监测扫描等功能 | 1分 | 是
18 | 质量控制软件 | 配套提供临床质谱实验室相应的质量控制软件，软件功能至少要包含室内质控、方法验证、室间质评等功能区，并进行后期运营服务 | 2分 | 是
19 | 试剂配套方案 | 为了减少实验批间差异，所提供试剂种类中须满足：类固醇激素≥11项、血/尿儿茶酚胺6项、脂溶性维生素5项、胆汁酸亚型15项（提供对应试剂产品的备案证书/注册证书和说明书）等。 | 2分 | 是
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 液相色谱串联质谱检测系统*1套：超高效液相色谱仪*1台，三重四极杆质谱仪*1台，质谱软件系统*1套，液晶显示器*1台，电脑工作站主机*1台。 质谱系统运行配套设备：氮气发生器*1台，高速冷冻离心机*1台，氮吹仪*1台，通风柜*1个，涡旋振荡器*1台，磁珠提取仪*1台，96孔涡旋仪*1台，电热恒温干燥箱*1台、恒温水浴箱*1台，不间断电源*1台 供应商应按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如不能满足采购人要求，则采购人有权向供应商提出退换或索赔的要求。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 随机工具、提供所投产品的终身免费软件升级。
3 | 安装 | R需要 ¨不需要
1.投标方确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。投标方还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.投标方负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、操作手册、质量保证文件等，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等。供应商应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册。提供完整的使用和保养中文手册。 供应商派专业技术人员免费对采购单位指定人员（临床操作、工程师维修等）进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
7 | 验收方案 | 双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准鉴定设备安装调试工作的完成，设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到采购文件的要求，双方即签署验收文件，在双方的《验收合格证》 上签字确认，设备被视为验收通过。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 1.须提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时的365天，≤1小时响应，≤24小时到达现场并给出解决方案，供应商单位必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。如不能及时修复机器，会及时提供备用机进行替换使用。3.具有固定的售后服务机构。
2 | 服务内容与计划 | 1.提供整机全保(含配件、易耗品)≥5年。2.设备使用期间每年免费上门维护保养:2次。3.质保期内出现问题，所产生的维修费用(包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担;出保后，年度保修费用不高于成交总价的5%，供应商对仪器应提供终身维修，仅收取零件更换费用，免收任何人工费用。
3 | 维保内容与价格 | 1.提供整机全保(含配件、易耗品)≥5年，提供证明文件。2.设备使用期间每年免费上门维护保养:2次。3.质保期内出现问题，所产生的维修费用(包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担;出保后，年度保修费用不高于成交总价的5%，供应商对仪器应提供终身维修，仅收取零件更换费用，免收任何人工费用。4.质保期内提供免费仪器校准服务（出具校准报告）
4 | 备品备件供货与价格 | 供应商负责仪器的终身维修并应继续提供优质的服务，储备十年以上的零配件备库，保修期满后，以不高于8折的优惠价供应维修零配件，无消耗品。
5 | 信息支持 | 承担投标产品与LIS接口的安装费用。并负责与LIS服务商对接，提供相应的传输文件，配合做好连接、传输工作，保证新设备的数据传输工作顺利进行。