## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：数字乳腺X射线摄影系统
采购编号：0025-W00017324 预算总价：2,850,000元
预算单价：2,850,000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 功能需求：用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，支持三维断层扫描，C形臂可实现电动摆位。
二、重要技术参数
2.1 | 源像距≥70cm |  |  | 5 | 是
2.2 | 探测器像素尺寸≤70um |  |  | 3 | 是
2.3 | 空间分辨率≥10.0 lp/mm |  |  | 5 | 是
2.4 | 高分辨率采集矩阵≥3500x4600 |  |  | 3 | 是
2.5 | C臂探测中心离地最小距离≤65cm |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 核心部件
3.1.1 | 高压发生器最大输出电流≥200mA |  |  | 1 | 是
3.1.2 | 高压发生器最大毫安秒≥600mAs |  |  | 1 | 是
3.1.3 | 高压发生器管电压可调范围≥20KV～49KV |  |  | 1 | 是
3.1.4 | X射线球管阳极热容量≥300KHU |  |  | 1 | 是
3.1.5 | 双靶角设计，双靶角≤10°/16° |  |  | 1 | 是
3.1.6 | 阳极旋转转速≥10800RPM |  |  | 2 | 是
3.1.7 | 平板探测器材料：硅板或硒板，量子探测效率≥70% |  |  | 1 | 是
3.2 | 机架系统 |  |  |  | 是
3.2.1 | C臂探测中心离地最大距离≥148cm |  |  | 1 | 是
3.2.2 | C形臂机架旋转角度≥+190°/-150° |  |  | 1 | 是
3.2.3 | 机架具备左、右乳腺拍摄指示灯功能 |  |  | 1 | 是
3.3 | 采集和后处理工作站 |  |  |  | 是
3.3.1 | 配备图像采集工作站，内存≥32GB，硬盘≥7TB |  |  | 1 | 是
3.3.2 | 配备乳腺专用后处理工作站 |  |  | 1 | 是
3.3.3 | 配置2个医用显示器，医用显示器屏幕分辨率≥580万像素（5.8MP） |  |  | 1 | 是
3.4 | 三维断层 |  |  |  | 是
3.4.1 | 常规压迫板≥2个，且小压迫板尺寸≤18×24cm，大压迫板尺寸≥24×29cm |  |  | 1 | 是
3.4.2 | 支持断层图像1-10mm的自定义层厚融合功能，并有不同重建算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度 |  |  | 1 | 是
3.4.3 | 支持一次拍摄得到三种图像模式：二维图像、DBT图像、二维合成图像 |  |  | 1 | 是
3.4.4 | 断层扫描同时具备两种不同扫描角度，大角度≥40°，小角度≤15° |  |  | 1 | 是
3.4.5 | 单个体位断层摄影最大投照次数≥20次 |  |  | 1 | 是
3.4.6 | 单个体位断层摄影最小投照次数≤15次 |  |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 机架 |  | 1套
|  | 2 | 高压发生器 |  | 1套
|  | 3 | 球管 |  | 1套
|  | 4 | 平板探测器 |  | 1套
|  | 5 | 限束器 |  | 1套
|  | 6 | 滤线栅 |  | 1套
|  | 7 | 压迫器组件 |  | 1套
|  | 8 | 运动控制脚闸套装 |  | 1套
|  | 9 | 多功能控制盒 |  | 1套
|  | 10 | 采集工作站 |  | 1套
|  | 11 | 数字乳腺断层合成功能包 |  | 1套
|  | 12 | 融合2D功能包 |  | 1套
|  | 13 | 多模态乳腺后处理工作站 |  | 1套
|  | 14 | 乳腺5.8MP彩色医用显示器 |  | 2套
|  | 15 | ≥0.5mmpb当量X射线防护服（含防护帽、防护围脖、防护围裙等） |  | 3套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供切实可行的应急方案或措施，包括但不限于提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的7%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院(祝桥院区)
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于36个月。（加分项，从第4年开始每增加1年加1分，满分3分）
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。