## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：数字化X射线透视摄影系统
采购编号：0025-W00017325 预算总价：2,500,000元
预算单价：2,500,000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（数字化X射线透视摄影系统）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影及骨科长骨拼接检查等常规放射学诊断及治疗的需要。
一、重要技术参数
2.1 | 配置一体化岛屿式升降床体，床体高度可升降范围≥50cm，床面最低高度≤50cm |  |  | 4 | 是
2.2 | 动态平板探测器像素大小≤140um |  |  | 4 | 是
2.3 | 最大栅控脉冲透视≥30fps |  |  | 4 | 是
2.4 | X射线球管为整机制造商生产 |  |  | 4 | 是
2.5 | 具备长骨拼接功能，一次扫描，拼接全脊柱、全下肢图像，可拼接长度≥140cm |  |  | 4 | 是
2.6 | 高压发生器最大标称功率≥80kw |  |  | 4 | 是
2.7 | 床体倾斜角度≥±90° |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 28
二、一般技术参数
3.1 | 最大管电流≥1000mA |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 摄影电压≥150kV |  |  | 0.5 | 否
3.3 | 球管阳极热容量≥750kHu |  |  | 0.5 | 是
3.4 | 球管焦点≥2个，小焦点≥0.7mm，大焦点≥1.2mm |  |  | 0.5 | 否
3.5 | 球管小焦点功率≥50kW |  |  | 0.5 | 是
3.6 | 球管大焦点功率≥100kW |  |  | 1 | 是
3.7 | 床面横向运动范围≥25cm |  |  | 0.5 | 否
3.8 | 影像系统垂直运动范围≥160cm |  |  | 0.5 | 否
3.9 | 影像系统覆盖范围(不移动床体)≥200cm |  |  | 1 | 否
3.1 | 最大SID≥150cm |  |  | 0.5 | 否
3.11 | 任意位置床体承重≥200kg |  |  | 0.5 | 否
3.12 | 动态平板探测器空间分辨率≥3.6 lp/m |  |  | 1 | 否
3.13 | 动态平板探测器有效视野≥ 17英寸x17英寸 |  |  | 1 | 否
3.14 | 动态平板探测器视野可变≥ 5 视野 |  |  | 0.5 | 否
3.15 | 动态平板探测器像素矩阵≥3000ｘ3000 |  |  | 1 | 是
3.16 | 监视器台数≥2台 |  |  | 0.5 | 否
3.17 | 长骨拼接功能扫描时间≤12s |  |  | 0.5 | 是
3.18 | 扫描体位立和卧位 |  |  | 0.5 | 否
3.19 | 拼接方式：全自动无缝拼接 |  |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 12
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 高压发生器 |  | 1套
|  | 2 | 床体 |  | 1套
|  | 3 | 双向对讲系统 |  | 1个
|  | 4 | 显示器 |  | 2台
|  | 5 | 球管 |  | 1个
|  | 6 | 平板探测器 |  | 1套
|  | 7 | 束光器 |  | 1套
|  | 8 | 图像处理系统 |  | 1套
|  | 9 | 握把 |  | 1套
|  | 10 | 脚踏台 |  | 1套
|  | 11 | 操作台 |  | 1套
|  | 12 | ≥0.5mmpb当量X射线防护服（含防护帽、防护围脖、防护围裙等） |  | 3套
|  | 13 | 压迫带 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供切实可行的应急方案或措施，包括但不限于提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。