## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：x线骨密度仪
采购编号：0025-W00017328 预算总价：1,000,000元
预算单价：1,000,000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
x线骨密度仪需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于人体骨骼及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床及科研，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。
一、重要技术参数
1 | X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5° |  |  | 4 | 是
2 | 光子计数探测器，探测器材质LYSO |  |  | 4 | 是
3 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个 |  |  | 4 | 是
4 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 （请提供软件界面截图以及国内外核心期刊发表文章证明） |  |  | 4 | 是
5 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。 |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数
1 | X线源
1.1 | K缘过滤，同时产生高低双能X线 |  |  | 1 | 是
1.2 | 采集成像方式：连续扫描式 |  |  | 0.2 | 否
1.3 | 自动智能扫描 |  |  | 0.2 | 否
1.4 | 无需预扫描, 配置激光定位系统 |  |  | 0.2 | 否
1.5 | 具备根据骨骼结构，适形扫描，自动调整扫描宽度功能 |  |  | 0.2 | 否
2 | 探测器系统
2.1 | 探测器通道数量：≥16个 |  |  | 0.2 | 否
3 | 扫描
3.1 | 适用于全身的扫描床，长度：≥260cm |  |  | 1 | 是
3.2 | 适用于全身的扫描床，宽度：≥105cm |  |  | 0.2 | 否
3.3 | 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm |  |  | 0.2 | 否
3.4 | 最大病人承重：≥155kg |  |  | 0.2 | 否
3.5 | 标准扫描时间：
3.5.1 | 腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟 |  |  | 1 | 是
3.5.2 | 全身：≤5分钟 |  |  | 0.2 | 否
3.6 | 精确激光定位灯 |  |  | 0.2 | 否
3.7 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |  |  | 0.2 | 否
3.8 | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% |  |  | 0.2 | 否
3.9 | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差)
3.9.1 | 腰椎、股骨: ≤1.0% |  |  | 0.2 | 否
3.9.2 | 双侧股骨：≤0.6% |  |  | 0.2 | 否
3.9.3 | 全身脂肪含量：≤1.2% |  |  | 0.2 | 否
3.9.4 | 全身肌肉组织：≤0.7% |  |  | 0.2 | 否
3.10 | 多视角影像重建技术 |  |  | 1 | 是
3.11 | 提供高清晰度骨骼影像 |  |  | 0.2 | 否
3.12 | 具备扫描检查功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议（提供软件界面截图或报告）。 |  |  | 0.2 | 是
4 | 扫描部位及临床应用功能
4.1 | 正位腰椎扫描、评估 |  |  | 0.2 | 否
4.2 | 单侧股骨扫描、评估 |  |  | 0.2 | 否
4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估
4.3.1 | 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 |  |  | 0.2 | 否
4.3.2 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 |  |  | 0.2 | 否
4.4 | 前臂测量和分析 |  |  | 0.2 | 否
4.5 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 |  |  | 0.2 | 否
4.6 | WHO体重指数评估 |  |  | 0.2 | 否
4.7 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比（请厂家提供临床影像以及腹臀脂肪比测量值） |  |  | 0.2 | 是
4.8 | 双能脊柱评估功能
4.8.1 | 双能脊柱椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度 |  |  | 1 | 是
4.8.2 | 提供的影像均为双能剪影图，需去除软组织图像（提供双能图像证明） |  |  | 0.2 | 是
4.8.3 | 同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估 |  |  | 0.2 | 否
4.8.4 | 计算机辅助标定椎体畸形 |  |  | 0.2 | 否
4.8.5 | 侧位腰椎骨密度扫描、评估 |  |  | 0.2 | 否
4.9 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估
4.9.1 | 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 |  |  | 0.2 | 否
4.10 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |  |  | 1 | 是
4.11 | 骨折风险评估软件 |  |  | 0.2 | 否
4.12 | 计算机自动辅助诊断分析软件 |  |  | 0.4 | 否
4.13 | 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。 |  |  | 0.2 | 否
4.14 | 具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具 |  |  | 0.2 | 否
4.15 | 针对各部位扫描后分析的数据可自定义公式、阈值和趋势分析 |  |  | 0.2 | 否
5 | 临床应用软件包
5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 |  |  | 0.2 | 否
5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告 |  |  | 0.2 | 否
5.3 | 骨密度计算软件包 |  |  | 0.2 | 否
5.4 | 标准骨密度参照数据库 |  |  | 0.2 | 否
5.5 | 智能自动确定骨边缘软件 |  |  | 0.2 | 否
5.6 | 与前一次扫描结果对比分析 |  |  | 0.2 | 否
5.7 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |  |  | 0.2 | 否
5.8 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |  |  | 0.2 | 否
5.9 | 体重/种族差异校正软件 |  |  | 0.2 | 否
5.10 | T值和Z值分析软件 |  |  | 0.2 | 否
5.11 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |  |  | 0.2 | 否
5.12 | 检测结果趋势分析功能 |  |  | 0.2 | 否
5.13 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |  |  | 0.2 | 否
5.14 | 自动化报告编辑书写软件 |  |  | 0.2 | 否
5.15 | DICOM协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） |  |  | 0.2 | 否
5.16 | PACS协议接口 |  |  | 0.2 | 否
6 | 放射剂量
6.1 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤37μGy |  |  | 1 | 是
6.2 | 全身扫描放射剂量：≤0.4μGy |  |  | 0.2 | 否
6.3 | 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤6μSv/Hr |  |  | 0.2 | 否
7 | 主控工作站及打印系统
7.1 | 主控计算机 |  |  | 0.2 | 否
7.1.1 | CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz |  |  | 0.2 | 否
7.1.2 | 内存：≥4GB |  |  | 0.2 | 否
7.1.3 | 硬盘：≥500GB |  |  | 0.2 | 否
7.1.4 | DVD刻录光驱 |  |  | 0.2 | 否
7.2 | 显示器：≥23英寸液晶显示器 |  |  | 0.2 | 否
7.3 | 彩色打印机 |  |  | 0.2 | 否
8 | 校准系统
8.1 | 自动质控测试程序 |  |  | 0.2 | 否
8.2 | 自动质控趋势分析 |  |  | 0.2 | 否
8.3 | 质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告） |  |  | 0.2 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 主机系统 |  | 1套
|  | 2 | 主控工作站及打印系统 |  | 1套
|  | 3 | 临床应用软件包 |  | 1套
|  | 4 | 矫形髋关节软件 |  | 1套
|  | 5 | 前臂骨密度测量 |  | 1套
|  | 6 | DICOM协议接口 |  | 1套
|  | 7 | ≥0.5mmpb当量X射线防护服（含防护帽、防护围脖、防护围裙等） |  | 3套
|  | 8 | PACS协议接口 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供切实可行的应急方案或措施，包括但不限于提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）。