## 包件一
牙科综合治疗台A采购需求
设备名称： 牙科综合治疗台1
预算总价：4,200,000元
预算单价：140,000元 采购数量：30台
所属医疗设备类别：□第一类 P第二类 □第三类
面向企业分类：P 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 P否
牙科综合治疗台需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次采购的牙科综合治疗台为我院祝桥院区使用，须满足口腔各科各类口腔病患者的日常诊治需要，使用科室包括但不限于牙体牙髓、牙周病科、口腔黏膜病科、口腔颅颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、口腔综合科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔第二门诊、口腔特需、儿童口腔及口腔预防。
2★ | 卖方应承诺所投产品按照最新行业标准口腔门诊医院感染管理标准（WS/T 842-2024）进行设计和制造，采购人按此标准对产品进行验收。
3★ | 卖方须在设备质保期内提供驻院工程师，人数≥1人。须提供人员名单和最近一个季度任意一个月缴纳社保的证明。
一、重要技术指标（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
患者椅
1 | 牙椅设计采用数字化电控系统 |  |  | 4 | 是
2 | 牙科椅可向外水平旋转30°，方便患者上下牙科椅使用。 |  |  | 4 | 是
医师单元
3 | 牙椅控制单元为数控设计，具备有线和无线网络接口，可链接至网络，实现牙椅设备和功能的控制管理，并拥有数字化远程客户端。 |  |  | 4 | 是
4 | 手机工作具备定速巡航功能 |  |  | 4 | 是
助手单元
5 | 痰盂具备电动防撞避让功能，当痰盂处于牙椅上方干涉位置，安全系统会锁定牙椅同时发出报警提示，报警解除后恢复正常。 |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术指标（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 患者椅
1.1 | 座垫面离地面高度：最低≤410mm，最高≥690mm |  |  | 0.5 | 是
1.2 | 椅位载重量：≥150KG |  |  | 0.5 | 是
1.3 | 头枕采用多关节头托，能伸缩，活动范围≥150mm。单把手调节，前后可调，能同时满足儿童、成人、轮椅位等多治疗体位使用。 |  |  | 0.5 | 是
1.4 | 靠背活动角度范围≥70°，靠背后倾角：≥0°。 |  |  | 0.5 | 是
1.5 | 采用高品质皮革，可选择缝制裙边皮或无缝光面皮，质地柔软、舒适，提高患者就诊舒适度。 |  |  | 0.5 | 否
1.6 | 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。 |  |  | 0.5 | 是
1.7 | 左右扶手皆可活动打开，手感更舒适，扶手均可向外≥90°打开，方便患者从座椅上下。 |  |  | 0.5 | 否
1.8 | 主控板上能文字显示当前操作的具体故障信息，并具有故障信息清除功能。 |  |  | 0.5 | 是
1.9 | 牙椅升降具备防挤压安全保护功能，牙椅在下降过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升。 |  |  | 0.5 | 是
1.10 | 靠背背板为铸铝材质，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接 |  |  | 0.5 | 是
2 | 医师单元
2.1 | 下挂式器械盘，配置有≥5个器械位，配有三用枪一把，二个高速，一套低速，四孔手机管。预留洁牙机位，方便功能升级，可加装电动马达。 |  |  | 0.5 | 否
2.2 | 医生操作台配有≥7寸触控式液晶显示屏，安卓界面，包括：加热键、口腔灯键、冲盂键、漱口水键、痰位键、管路消毒键、呼叫铃键、闹钟键、急救位键、参数设置键、复位键、医生选择键、牙椅升、降、俯、仰键、3组医生椅位记忆按键（每组可独立设置3个记忆椅位） |  |  | 0.5 | 是
2.3 | 器械盘右下方带有水气总开关，防止夜晚意外发生，消除安全隐患。 |  |  | 0.5 | 是
2.4 | 带有内窥镜系统；系统采用高清晰度CCD进行图像采集，并具有自动对焦功能；支持定格/储存，全屏/四分屏，查看上一张，下一张，删除功能。 |  |  | 0.5 | 是
2.5 | 医生位器械盘尺寸≥400mm*320mm，可承载≥1.5千克。配有硅胶垫，可135度高温高压蒸汽灭菌，保护台面干净，避免交叉感染。具备感应刹车控制，可精准、轻松调节器械盘高度。一体式五联枪架，采用光电开关无接触控制，枪架可旋转30°，方便医生调整器械取放角度。 |  |  | 0.5 | 是
2.6 | 主箱体内部采用双水瓶设计，避免污染，加水方便 |  |  | 0.5 | 否
2.7 | 具备一键全自动智能消毒和一键全自动清洗两种模式消毒抑菌。消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机。护士位三用枪及漱口水等器械。消毒记录可追溯。 |  |  | 0.5 | 是
2.8 | 参数设置要求全面，在设置界面中，包含但不限于对以下功能进行设置：漱口水参数设置、冲盂时间设置、光纤手机灯亮度设置、椅位设置、观片灯延时设置、联动状态设置、系统设置、故障信息查看、故障清除等界面。 |  |  | 0.5 | 是
2.9 | 具备通过人机语音智能交互实现设备控制及音乐播放和切换功能。 |  |  | 0.5 | 是
2.10 | 主箱体配有≥2个USB 数据接口，可用于手机等电子产品提供电源。 |  |  | 0.5 | 是
2.11 | 具备刷卡识别功能，使用者通过刷卡识别有效身份，进入设备使用功能界面。 |  |  | 0.5 | 是
3 | 助手单元
3.1 | 可插拔式强弱吸管方便拆卸清洗消毒。 |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 痰盂采用陶瓷制成，无需工具，可直接取下清洁和消毒。 |  |  | 0.5 | 是
3.3 | 痰盂可旋转，有痰盂避让功能：痰盂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；恢复起始位置后，牙椅椅面恢复正常动作。 |  |  | 0.5 | 是
3.4 | 三关节旋转式助手架，具有避让功能：当助手架转臂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；恢复起始位置后，牙椅椅面恢复，正常运动，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。 |  |  | 0.5 | 是
3.5 | 水路管道具备可持续释放消毒因子达到抗菌和抑制生物膜形成的作用，参照ISO 22196:2011标准，抗菌效果显著，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌活性值≥4.4（提供证明抗菌效果的第三方检测报告） |  |  | 0.5 | 是
3.6 | 具备管路自动消毒功能，无需值守，可实时显示消毒进度。消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一键启动，可自动实现整个消毒过程。 |  |  | 0.5 | 是
3.7 | 助手位设有感应触摸按键：具有口腔灯、观片灯、漱口水、冲盂水、加热水、呼叫铃键、急救位键、痰位键、复位键以及牙科椅升、降、俯、仰、医生椅位记忆按键相关功能，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。 |  |  | 0.5 | 是
3.8 | 助手操作台面尺寸≥220mm*150mm，可承载≥1千克，配有硅胶垫。助手单元有≥4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），采用光电开关无接触控制，满足助手配合治疗的操作需求。 |  |  | 0.5 | 是
4 | 口腔灯
4.1 | 多功能LED感应口腔灯，带中置摄像功能。 |  |  | 0.5 | 是
4.2 | 口腔灯照度：3000lux—35000lux；色温：5000K； |  |  | 0.5 | 是
4.3 | 口腔灯手柄可拆卸，高温消毒 |  |  | 0.5 | 否
4.4 | 灯开关控制位置≥4个。 |  |  | 0.5 | 是
4.5 | 口腔灯椅具备联动功能，当椅子运动到预置位置，手术灯亮，但手术灯不会由亮变灭；按下复位键时手术灯自动熄灭，但不会由灭变亮；按痰位键手术灯灭后椅背俯起到极限位置，再按痰位键椅背恢复到原位置后手术灯亮。只按升降俯仰键，手术灯不会亮灭。 |  |  | 0.5 | 是
5 | 脚踏
5.1 | 配备一体式多功能脚踏，需同时具备椅位控制和治疗功能。 |  |  | 0.5 | 是
5.2 | 椅位控制功能包括可控制椅位的升、降、俯、仰运动。 |  |  | 0.5 | 是
5.3 | 可控制手机转速，实现高速手机干、湿转及吹屑气、器械给水。 手术灯开启及关闭。 |  |  | 0.5 | 是
5.4 | 可控制≥4个记忆椅位。 |  |  | 0.5 | 是
5.5 | 可控制手术灯开启及关闭。 |  |  | 0.5 | 是
6 | 侧箱和患者椅采用落地式结构 |  |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1★ | 产品配置要求 | 每套牙科综合治疗台配置如下，共30套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 牙科综合治疗台（电动升降椅，具备牙椅及配套设备数据集成、采集开放接口） |  | 1套
|  | 2 | ≥5挂架位医生单元 |  | 1套
|  | 3 | 标准护士单元（含强吸*1、弱吸*1） |  | 1套
|  | 4 | 全光纤高速手机管线和LED快接头 |  | 2套
|  | 5 | 多功能三用枪 |  | 2把
|  | 6 | 大器械盘 |  | 1套
|  | 7 | 外置式LED光固化灯（含口腔各科多种模式） |  | 1套
|  | 8 | 漱口水加热系统 |  | 1套
|  | 9 | 深度管路消毒系统（含持续消毒系统） |  | 1套
|  | 10 | 同品牌医生、护士座椅 |  | 1套
|  | 11 | 外置式口腔治疗仪（或超声洁牙机+喷砂洁牙机） |  | 1套
|  | 12 | 电马达及带光纤管线 （含根管功能需单独配）及转接口 |  | 2套
|  | 13 | 高品质高速光纤手机（具备防回吸装置） |  | 10支
|  | 14 | 高品质电动低速光纤直、弯手机（具备防回吸装置） |  | 6支
|  | 15 | 口腔内窥镜系统 |  | 1套
|  | 16 | 多功能显示屏（电脑一体机，含显微镜、口腔内窥镜、口内扫描仪、CAD\CAM等接口） |  | 1套
|  | 17 | 治疗照明灯（多功能或手术无影灯模式，带中置摄像功能） |  | 1套
|  | 18 | 负压湿抽装置 |  | 1套
|  | 19 | 具备水气过滤系统 |  | 1套
牙椅需配置的第三方设备
|  | 1 | 超声骨切割系统 |  | 1套
|  | 2 | 根管预备机 |  | 4套
|  | 3 | 藻酸盐搅拌机 |  | 10台
|  | 4 | 儿童束缚装置 |  | 2套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | P需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、其他要求
1★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或医疗器械注册证等证明材料）。

## 包件二
牙科综合治疗台A采购需求
设备名称：牙科综合治疗台2
预算总价：3,500,000元
预算单价：140,000元 采购数量：25台
所属医疗设备类别：□第一类 P第二类 □第三类
面向企业分类：P 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 P否
牙科综合治疗台需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次采购的牙科综合治疗台为我院祝桥院区使用，须满足口腔各科各类口腔病患者的日常诊治需要，使用科室包括但不限于牙体牙髓、牙周病科、口腔黏膜病科、口腔颅颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、口腔综合科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔第二门诊、口腔特需、儿童口腔及口腔预防。
2★ | 卖方应承诺所投产品按照最新行业标准口腔门诊医院感染管理标准（WS/T 842-2024）进行设计和制造，采购人按此标准对产品进行验收。
3★ | 卖方须在设备质保期内提供驻院工程师，人数≥1人。须提供人员名单和最近一个季度任意一个月缴纳社保的证明。
一、重要技术参数（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
患者椅
1 | 牙椅设计采用数字化电控系统 |  |  | 4 | 是
2 | 牙科椅可向外水平旋转30°，方便患者上下牙科椅使用。 |  |  | 4 | 是
医师单元
3 | 牙椅控制单元为数控设计，具备有线和无线网络接口，可链接至网络，实现牙椅设备和功能的控制管理，并拥有数字化远程客户端。 |  |  | 4 | 是
4 | 手机工作具备定速巡航功能 |  |  | 4 | 是
助手单元
5 | 痰盂具备电动防撞避让功能，当痰盂处于牙椅上方干涉位置，安全系统会锁定牙椅同时发出报警提示，报警解除后恢复正常。 |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 患者椅
1.1 | 座垫面离地面高度：最低≤410mm，最高≥690mm |  |  | 0.5 | 是
1.2 | 椅位载重量：≥150KG |  |  | 0.5 | 是
1.3 | 头枕采用多关节头托，能伸缩，活动范围≥150mm。单把手调节，前后可调，能同时满足儿童、成人、轮椅位等多治疗体位使用。 |  |  | 0.5 | 是
1.4 | 靠背活动角度范围≥70°，靠背后倾角：≥0°。 |  |  | 0.5 | 是
1.5 | 采用高品质皮革，可选择缝制裙边皮或无缝光面皮，质地柔软、舒适，提高患者就诊舒适度。 |  |  | 0.5 | 否
1.6 | 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。 |  |  | 0.5 | 是
1.7 | 左右扶手皆可活动打开，手感更舒适，扶手均可向外≥90°打开，方便患者从座椅上下。 |  |  | 0.5 | 否
1.8 | 主控板上能文字显示当前操作的具体故障信息，并具有故障信息清除功能。 |  |  | 0.5 | 是
1.9 | 牙椅升降具备防挤压安全保护功能，牙椅在下降过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升。 |  |  | 0.5 | 是
1.10 | 靠背背板为铸铝材质，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接 |  |  | 0.5 | 是
2 | 医师单元
2.1 | 下挂式器械盘，配置有≥5个器械位，配有三用枪一把，二个高速，一套低速，四孔手机管。预留洁牙机位，方便功能升级，可加装电动马达。 |  |  | 0.5 | 否
2.2 | 医生操作台配有≥7寸触控式液晶显示屏，安卓界面，包括：加热键、口腔灯键、冲盂键、漱口水键、痰位键、管路消毒键、呼叫铃键、闹钟键、急救位键、参数设置键、复位键、医生选择键、牙椅升、降、俯、仰键、3组医生椅位记忆按键（每组可独立设置3个记忆椅位） |  |  | 0.5 | 是
2.3 | 器械盘右下方带有水气总开关，防止夜晚意外发生，消除安全隐患。 |  |  | 0.5 | 是
2.4 | 带有内窥镜系统；系统采用高清晰度CCD进行图像采集，并具有自动对焦功能；支持定格/储存，全屏/四分屏，查看上一张，下一张，删除功能。 |  |  | 0.5 | 是
2.5 | 医生位器械盘尺寸≥400mm*320mm，可承载≥1.5千克。配有硅胶垫，可135度高温高压蒸汽灭菌，保护台面干净，避免交叉感染。具备感应刹车控制，可精准、轻松调节器械盘高度。一体式五联枪架，采用光电开关无接触控制，枪架可旋转30°，方便医生调整器械取放角度。 |  |  | 0.5 | 是
2.6 | 主箱体内部采用双水瓶设计，避免污染，加水方便 |  |  | 0.5 | 否
2.7 | 具备一键全自动智能消毒和一键全自动清洗两种模式消毒抑菌。消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机。护士位三用枪及漱口水等器械。消毒记录可追溯。 |  |  | 0.5 | 是
2.8 | 参数设置要求全面，在设置界面中，包含但不限于对以下功能进行设置：漱口水参数设置、冲盂时间设置、光纤手机灯亮度设置、椅位设置、观片灯延时设置、联动状态设置、系统设置、故障信息查看、故障清除等界面。 |  |  | 0.5 | 是
2.9 | 具备通过人机语音智能交互实现设备控制及音乐播放和切换功能。 |  |  | 0.5 | 是
2.10 | 主箱体配有≥2个USB 数据接口，可用于手机等电子产品提供电源。 |  |  | 0.5 | 是
2.11 | 具备刷卡识别功能，使用者通过刷卡识别有效身份，进入设备使用功能界面。 |  |  | 0.5 | 是
3 | 助手单元
3.1 | 可插拔式强弱吸管方便拆卸清洗消毒。 |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 痰盂采用陶瓷制成，无需工具，可直接取下清洁和消毒。 |  |  | 0.5 | 是
3.3 | 痰盂可旋转，有痰盂避让功能：痰盂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；恢复起始位置后，牙椅椅面恢复正常动作。 |  |  | 0.5 | 是
3.4 | 三关节旋转式助手架，具有避让功能：当助手架转臂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；恢复起始位置后，牙椅椅面恢复，正常运动，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。 |  |  | 0.5 | 是
3.5 | 水路管道具备可持续释放消毒因子达到抗菌和抑制生物膜形成的作用，参照ISO 22196:2011标准，抗菌效果显著，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌活性值≥4.4（提供证明抗菌效果的第三方检测报告） |  |  | 0.5 | 是
3.6 | 具备管路自动消毒功能，无需值守，可实时显示消毒进度。消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一键启动，可自动实现整个消毒过程。 |  |  | 0.5 | 是
3.7 | 助手位设有感应触摸按键：具有口腔灯、观片灯、漱口水、冲盂水、加热水、呼叫铃键、急救位键、痰位键、复位键以及牙科椅升、降、俯、仰、医生椅位记忆按键相关功能，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。 |  |  | 0.5 | 是
3.8 | 助手操作台面尺寸≥220mm*150mm，可承载≥1千克，配有硅胶垫。助手单元有≥4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），采用光电开关无接触控制，满足助手配合治疗的操作需求。 |  |  | 0.5 | 是
4 | 口腔灯
4.1 | 多功能LED感应口腔灯，带中置摄像功能。 |  |  | 0.5 | 是
4.2 | 口腔灯照度：3000lux—35000lux；色温：5000K； |  |  | 0.5 | 是
4.3 | 口腔灯手柄可拆卸，高温消毒 |  |  | 0.5 | 否
4.4 | 灯开关控制位置≥4个。 |  |  | 0.5 | 是
4.5 | 口腔灯椅具备联动功能，当椅子运动到预置位置，手术灯亮，但手术灯不会由亮变灭；按下复位键时手术灯自动熄灭，但不会由灭变亮；按痰位键手术灯灭后椅背俯起到极限位置，再按痰位键椅背恢复到原位置后手术灯亮。只按升降俯仰键，手术灯不会亮灭。 |  |  | 0.5 | 是
5 | 脚踏
5.1 | 配备一体式多功能脚踏，需同时具备椅位控制和治疗功能。 |  |  | 0.5 | 是
5.2 | 椅位控制功能包括可控制椅位的升、降、俯、仰运动。 |  |  | 0.5 | 是
5.3 | 可控制手机转速，实现高速手机干、湿转及吹屑气、器械给水。 手术灯开启及关闭。 |  |  | 0.5 | 是
5.4 | 可控制≥4个记忆椅位。 |  |  | 0.5 | 是
5.5 | 可控制手术灯开启及关闭。 |  |  | 0.5 | 是
6 | 侧箱和患者椅采用落地式结构 |  |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1★ | 产品配置要求 | 每套牙科综合治疗台配置如下，共25套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 牙科综合治疗台（电动升降椅，具备牙椅及配套设备数据集成、采集开放接口） |  | 1套
|  | 2 | ≥5挂架位医生单元 |  | 1套
|  | 3 | 标准护士单元（含强吸*1、弱吸*1） |  | 1套
|  | 4 | 全光纤高速手机管线和LED快接头 |  | 2套
|  | 5 | 多功能三用枪 |  | 2把
|  | 6 | 大器械盘 |  | 1套
|  | 7 | 外置式LED光固化灯（含口腔各科多种模式） |  | 1套
|  | 8 | 漱口水加热系统 |  | 1套
|  | 9 | 深度管路消毒系统（含持续消毒系统） |  | 1套
|  | 10 | 同品牌医生、护士座椅 |  | 1套
|  | 11 | 外置式口腔治疗仪（或超声洁牙机+喷砂洁牙机） |  | 1套
|  | 12 | 电马达及带光纤管线 （含根管功能需单独配）及转接口 |  | 2套
|  | 13 | 高品质高速光纤手机（具备防回吸装置） |  | 10支
|  | 14 | 高品质电动低速光纤直、弯手机（具备防回吸装置） |  | 6支
|  | 15 | 口腔内窥镜系统 |  | 1套
|  | 16 | 多功能显示屏（电脑一体机，含显微镜、口腔内窥镜、口内扫描仪、CAD\CAM等接口） |  | 1套
|  | 17 | 治疗照明灯（多功能或手术无影灯模式，带中置摄像功能） |  | 1套
|  | 18 | 负压湿抽装置 |  | 1套
|  | 19 | 具备水气过滤系统 |  | 1套
牙椅需配置的第三方设备
|  | 1 | 口腔高频电刀 |  | 2台
|  | 2 | 超声骨切割系统 |  | 1套
|  | 3 | 根管预备机 |  | 1套
|  | 4 | 儿童束缚装置 |  | 2套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | P需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、其他要求
1★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或医疗器械注册证等证明材料）。

## 包件三
牙科综合治疗台A采购需求
设备名称： 牙科综合治疗台3
预算总价：3,500,000元
预算单价：140,000元 采购数量：25台
所属医疗设备类别：□第一类 P第二类 □第三类
面向企业分类：P 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 P否
牙科综合治疗台需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次采购的牙科综合治疗台为我院祝桥院区使用，须满足口腔各科各类口腔病患者的日常诊治需要，使用科室包括但不限于牙体牙髓、牙周病科、口腔黏膜病科、口腔颅颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、口腔综合科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔第二门诊、口腔特需、儿童口腔及口腔预防。
2★ | 卖方应承诺所投产品按照最新行业标准口腔门诊医院感染管理标准（WS/T 842-2024）进行设计和制造，采购人按此标准对产品进行验收。
3★ | 卖方须在设备质保期内提供驻院工程师，人数≥1人。须提供人员名单和最近一个季度任意一个月缴纳社保的证明。
一、重要技术参数（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
患者椅
1 | 牙椅设计采用数字化电控系统 |  |  | 4 | 是
2 | 牙科椅可向外水平旋转30°，方便患者上下牙科椅使用。 |  |  | 4 | 是
医师单元
3 | 牙椅控制单元为数控设计，具备有线和无线网络接口，可链接至网络，实现牙椅设备和功能的控制管理，并拥有数字化远程客户端。 |  |  | 4 | 是
4 | 手机工作具备定速巡航功能 |  |  | 4 | 是
助手单元
5 | 痰盂具备电动防撞避让功能，当痰盂处于牙椅上方干涉位置，安全系统会锁定牙椅同时发出报警提示，报警解除后恢复正常。 |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 患者椅
1.1 | 座垫面离地面高度：最低≤410mm，最高≥690mm |  |  | 0.5 | 是
1.2 | 椅位载重量：≥150KG |  |  | 0.5 | 是
1.3 | 头枕采用多关节头托，能伸缩，活动范围≥150mm。单把手调节，前后可调，能同时满足儿童、成人、轮椅位等多治疗体位使用。 |  |  | 0.5 | 是
1.4 | 靠背活动角度范围≥70°，靠背后倾角：≥0°。 |  |  | 0.5 | 是
1.5 | 采用高品质皮革，可选择缝制裙边皮或无缝光面皮，质地柔软、舒适，提高患者就诊舒适度。 |  |  | 0.5 | 否
1.6 | 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。 |  |  | 0.5 | 是
1.7 | 左右扶手皆可活动打开，手感更舒适，扶手均可向外≥90°打开，方便患者从座椅上下。 |  |  | 0.5 | 否
1.8 | 主控板上能文字显示当前操作的具体故障信息，并具有故障信息清除功能。 |  |  | 0.5 | 是
1.9 | 牙椅升降具备防挤压安全保护功能，牙椅在下降过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升。 |  |  | 0.5 | 是
1.10 | 靠背背板为铸铝材质，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接 |  |  | 0.5 | 是
2 | 医师单元
2.1 | 下挂式器械盘，配置有≥5个器械位，配有三用枪一把，二个高速，一套低速，四孔手机管。预留洁牙机位，方便功能升级，可加装电动马达。 |  |  | 0.5 | 否
2.2 | 医生操作台配有≥7寸触控式液晶显示屏，安卓界面，包括：加热键、口腔灯键、冲盂键、漱口水键、痰位键、管路消毒键、呼叫铃键、闹钟键、急救位键、参数设置键、复位键、医生选择键、牙椅升、降、俯、仰键、3组医生椅位记忆按键（每组可独立设置3个记忆椅位） |  |  | 0.5 | 是
2.3 | 器械盘右下方带有水气总开关，防止夜晚意外发生，消除安全隐患。 |  |  | 0.5 | 是
2.4 | 带有内窥镜系统；系统采用高清晰度CCD进行图像采集，并具有自动对焦功能；支持定格/储存，全屏/四分屏，查看上一张，下一张，删除功能。 |  |  | 0.5 | 是
2.5 | 医生位器械盘尺寸≥400mm*320mm，可承载≥1.5千克。配有硅胶垫，可135度高温高压蒸汽灭菌，保护台面干净，避免交叉感染。具备感应刹车控制，可精准、轻松调节器械盘高度。一体式五联枪架，采用光电开关无接触控制，枪架可旋转30°，方便医生调整器械取放角度。 |  |  | 0.5 | 是
2.6 | 主箱体内部采用双水瓶设计，避免污染，加水方便 |  |  | 0.5 | 否
2.7 | 具备一键全自动智能消毒和一键全自动清洗两种模式消毒抑菌。消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机。护士位三用枪及漱口水等器械。消毒记录可追溯。 |  |  | 0.5 | 是
2.8 | 参数设置要求全面，在设置界面中，包含但不限于对以下功能进行设置：漱口水参数设置、冲盂时间设置、光纤手机灯亮度设置、椅位设置、观片灯延时设置、联动状态设置、系统设置、故障信息查看、故障清除等界面。 |  |  | 0.5 | 是
2.9 | 具备通过人机语音智能交互实现设备控制及音乐播放和切换功能。 |  |  | 0.5 | 是
2.10 | 主箱体配有≥2个USB 数据接口，可用于手机等电子产品提供电源。 |  |  | 0.5 | 是
2.11 | 具备刷卡识别功能，使用者通过刷卡识别有效身份，进入设备使用功能界面。 |  |  | 0.5 | 是
3 | 助手单元
3.1 | 可插拔式强弱吸管方便拆卸清洗消毒。 |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 痰盂采用陶瓷制成，无需工具，可直接取下清洁和消毒。 |  |  | 0.5 | 是
3.3 | 痰盂可旋转，有痰盂避让功能：痰盂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；恢复起始位置后，牙椅椅面恢复正常动作。 |  |  | 0.5 | 是
3.4 | 三关节旋转式助手架，具有避让功能：当助手架转臂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；恢复起始位置后，牙椅椅面恢复，正常运动，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。 |  |  | 0.5 | 是
3.5 | 水路管道具备可持续释放消毒因子达到抗菌和抑制生物膜形成的作用，参照ISO 22196:2011标准，抗菌效果显著，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌活性值≥4.4（提供证明抗菌效果的第三方检测报告） |  |  | 0.5 | 是
3.6 | 具备管路自动消毒功能，无需值守，可实时显示消毒进度。消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一键启动，可自动实现整个消毒过程。 |  |  | 0.5 | 是
3.7 | 助手位设有感应触摸按键：具有口腔灯、观片灯、漱口水、冲盂水、加热水、呼叫铃键、急救位键、痰位键、复位键以及牙科椅升、降、俯、仰、医生椅位记忆按键相关功能，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。 |  |  | 0.5 | 是
3.8 | 助手操作台面尺寸≥220mm*150mm，可承载≥1千克，配有硅胶垫。助手单元有≥4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），采用光电开关无接触控制，满足助手配合治疗的操作需求。 |  |  | 0.5 | 是
4 | 口腔灯
4.1 | 多功能LED感应口腔灯，带中置摄像功能。 |  |  | 0.5 | 是
4.2 | 口腔灯照度：3000lux—35000lux；色温：5000K； |  |  | 0.5 | 是
4.3 | 口腔灯手柄可拆卸，高温消毒 |  |  | 0.5 | 否
4.4 | 灯开关控制位置≥4个。 |  |  | 0.5 | 是
4.5 | 口腔灯椅具备联动功能，当椅子运动到预置位置，手术灯亮，但手术灯不会由亮变灭；按下复位键时手术灯自动熄灭，但不会由灭变亮；按痰位键手术灯灭后椅背俯起到极限位置，再按痰位键椅背恢复到原位置后手术灯亮。只按升降俯仰键，手术灯不会亮灭。 |  |  | 0.5 | 是
5 | 脚踏
5.1 | 配备一体式多功能脚踏，需同时具备椅位控制和治疗功能。 |  |  | 0.5 | 是
5.2 | 椅位控制功能包括可控制椅位的升、降、俯、仰运动。 |  |  | 0.5 | 是
5.3 | 可控制手机转速，实现高速手机干、湿转及吹屑气、器械给水。 手术灯开启及关闭。 |  |  | 0.5 | 是
5.4 | 可控制≥4个记忆椅位。 |  |  | 0.5 | 是
5.5 | 可控制手术灯开启及关闭。 |  |  | 0.5 | 是
6 | 侧箱和患者椅采用落地式结构 |  |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1★ | 产品配置要求 | 每套牙科综合治疗台配置如下，共25套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 牙科综合治疗台（电动升降椅，具备牙椅及配套设备数据集成、采集开放接口） |  | 1套
|  | 2 | ≥5挂架位医生单元 |  | 1套
|  | 3 | 标准护士单元（含强吸*1、弱吸*1） |  | 1套
|  | 4 | 全光纤高速手机管线和LED快接头 |  | 2套
|  | 5 | 多功能三用枪 |  | 2把
|  | 6 | 大器械盘 |  | 1套
|  | 7 | 外置式LED光固化灯（含口腔各科多种模式） |  | 1套
|  | 8 | 漱口水加热系统 |  | 1套
|  | 9 | 深度管路消毒系统（含持续消毒系统） |  | 1套
|  | 10 | 同品牌医生、护士座椅 |  | 1套
|  | 11 | 外置式口腔治疗仪（或超声洁牙机+喷砂洁牙机） |  | 1套
|  | 12 | 电马达及带光纤管线 （含根管功能需单独配）及转接口 |  | 2套
|  | 13 | 高品质高速光纤手机（具备防回吸装置） |  | 10支
|  | 14 | 高品质电动低速光纤直、弯手机（具备防回吸装置） |  | 6支
|  | 15 | 口腔内窥镜系统 |  | 1套
|  | 16 | 多功能显示屏（电脑一体机，含显微镜、口腔内窥镜、口内扫描仪、CAD\CAM等接口） |  | 1套
|  | 17 | 治疗照明灯（多功能或手术无影灯模式，带中置摄像功能） |  | 1套
|  | 18 | 负压湿抽装置 |  | 1套
|  | 19 | 具备水气过滤系统 |  | 1套
牙椅需配置的第三方设备
|  | 1 | 超声骨切割系统 |  | 1套
|  | 2 | 根管预备机 |  | 5套
|  | 3 | 儿童束缚装置 |  | 2套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | P需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、其他要求
1★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或医疗器械注册证等证明材料）。

## 包件四
牙科综合治疗台A采购需求
设备名称： 牙科综合治疗台4
预算总价：2,940,000元
预算单价：140,000元 采购数量：21台
所属医疗设备类别：□第一类 P第二类 □第三类
面向企业分类：P 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 P否
牙科综合治疗台需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 本次采购的牙科综合治疗台为我院祝桥院区使用，须满足口腔各科各类口腔病患者的日常诊治需要，使用科室包括但不限于牙体牙髓、牙周病科、口腔黏膜病科、口腔颅颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口腔外科、口腔综合科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔第二门诊、口腔特需、儿童口腔及口腔预防。
2★ | 卖方应承诺所投产品按照最新行业标准口腔门诊医院感染管理标准（WS/T 842-2024）进行设计和制造，采购人按此标准对产品进行验收。
3★ | 卖方须在设备质保期内提供驻院工程师，人数≥1人。须提供人员名单和最近一个季度任意一个月缴纳社保的证明。
一、重要技术参数（影响设备档次，体现先进性和创新性，20分）
患者椅
1 | 牙椅设计采用数字化电控系统 |  |  | 4 | 是
2 | 牙科椅可向外水平旋转30°，方便患者上下牙科椅使用。 |  |  | 4 | 是
医师单元
3 | 牙椅控制单元为数控设计，具备有线和无线网络接口，可链接至网络，实现牙椅设备和功能的控制管理，并拥有数字化远程客户端。 |  |  | 4 | 是
4 | 手机工作具备定速巡航功能 |  |  | 4 | 是
助手单元
5 | 痰盂具备电动防撞避让功能，当痰盂处于牙椅上方干涉位置，安全系统会锁定牙椅同时发出报警提示，报警解除后恢复正常。 |  |  | 4 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 20
二、一般技术参数（设备功能能否实现及实现程度，20分之间）
1 | 患者椅
1.1 | 座垫面离地面高度：最低≤410mm，最高≥690mm |  |  | 0.5 | 是
1.2 | 椅位载重量：≥150KG |  |  | 0.5 | 是
1.3 | 头枕采用多关节头托，能伸缩，活动范围≥150mm。单把手调节，前后可调，能同时满足儿童、成人、轮椅位等多治疗体位使用。 |  |  | 0.5 | 是
1.4 | 靠背活动角度范围≥70°，靠背后倾角：≥0°。 |  |  | 0.5 | 是
1.5 | 采用高品质皮革，可选择缝制裙边皮或无缝光面皮，质地柔软、舒适，提高患者就诊舒适度。 |  |  | 0.5 | 否
1.6 | 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。 |  |  | 0.5 | 是
1.7 | 左右扶手皆可活动打开，手感更舒适，扶手均可向外≥90°打开，方便患者从座椅上下。 |  |  | 0.5 | 否
1.8 | 主控板上能文字显示当前操作的具体故障信息，并具有故障信息清除功能。 |  |  | 0.5 | 是
1.9 | 牙椅升降具备防挤压安全保护功能，牙椅在下降过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升。 |  |  | 0.5 | 是
1.10 | 靠背背板为铸铝材质，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接 |  |  | 0.5 | 是
2 | 医师单元
2.1 | 下挂式器械盘，配置有≥5个器械位，配有三用枪一把，二个高速，一套低速，四孔手机管。预留洁牙机位，方便功能升级，可加装电动马达。 |  |  | 0.5 | 否
2.2 | 医生操作台配有≥7寸触控式液晶显示屏，安卓界面，包括：加热键、口腔灯键、冲盂键、漱口水键、痰位键、管路消毒键、呼叫铃键、闹钟键、急救位键、参数设置键、复位键、医生选择键、牙椅升、降、俯、仰键、3组医生椅位记忆按键（每组可独立设置3个记忆椅位） |  |  | 0.5 | 是
2.3 | 器械盘右下方带有水气总开关，防止夜晚意外发生，消除安全隐患。 |  |  | 0.5 | 是
2.4 | 带有内窥镜系统；系统采用高清晰度CCD进行图像采集，并具有自动对焦功能；支持定格/储存，全屏/四分屏，查看上一张，下一张，删除功能。 |  |  | 0.5 | 是
2.5 | 医生位器械盘尺寸≥400mm*320mm，可承载≥1.5千克。配有硅胶垫，可135度高温高压蒸汽灭菌，保护台面干净，避免交叉感染。具备感应刹车控制，可精准、轻松调节器械盘高度。一体式五联枪架，采用光电开关无接触控制，枪架可旋转30°，方便医生调整器械取放角度。 |  |  | 0.5 | 是
2.6 | 主箱体内部采用双水瓶设计，避免污染，加水方便 |  |  | 0.5 | 否
2.7 | 具备一键全自动智能消毒和一键全自动清洗两种模式消毒抑菌。消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机。护士位三用枪及漱口水等器械。消毒记录可追溯。 |  |  | 0.5 | 是
2.8 | 参数设置要求全面，在设置界面中，包含但不限于对以下功能进行设置：漱口水参数设置、冲盂时间设置、光纤手机灯亮度设置、椅位设置、观片灯延时设置、联动状态设置、系统设置、故障信息查看、故障清除等界面。 |  |  | 0.5 | 是
2.9 | 具备通过人机语音智能交互实现设备控制及音乐播放和切换功能。 |  |  | 0.5 | 是
2.10 | 主箱体配有≥2个USB 数据接口，可用于手机等电子产品提供电源。 |  |  | 0.5 | 是
2.11 | 具备刷卡识别功能，使用者通过刷卡识别有效身份，进入设备使用功能界面。 |  |  | 0.5 | 是
3 | 助手单元
3.1 | 可插拔式强弱吸管方便拆卸清洗消毒。 |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 痰盂采用陶瓷制成，无需工具，可直接取下清洁和消毒。 |  |  | 0.5 | 是
3.3 | 痰盂可旋转，有痰盂避让功能：痰盂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；恢复起始位置后，牙椅椅面恢复正常动作。 |  |  | 0.5 | 是
3.4 | 三关节旋转式助手架，具有避让功能：当助手架转臂向椅侧旋转一定角度，牙椅开始椅面锁定，不再上升；恢复起始位置后，牙椅椅面恢复，正常运动，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。 |  |  | 0.5 | 是
3.5 | 水路管道具备可持续释放消毒因子达到抗菌和抑制生物膜形成的作用，参照ISO 22196:2011标准，抗菌效果显著，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌活性值≥4.4（提供证明抗菌效果的第三方检测报告） |  |  | 0.5 | 是
3.6 | 具备管路自动消毒功能，无需值守，可实时显示消毒进度。消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一键启动，可自动实现整个消毒过程。 |  |  | 0.5 | 是
3.7 | 助手位设有感应触摸按键：具有口腔灯、观片灯、漱口水、冲盂水、加热水、呼叫铃键、急救位键、痰位键、复位键以及牙科椅升、降、俯、仰、医生椅位记忆按键相关功能，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。 |  |  | 0.5 | 是
3.8 | 助手操作台面尺寸≥220mm*150mm，可承载≥1千克，配有硅胶垫。助手单元有≥4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），采用光电开关无接触控制，满足助手配合治疗的操作需求。 |  |  | 0.5 | 是
4 | 口腔灯
4.1 | 多功能LED感应口腔灯，带中置摄像功能。 |  |  | 0.5 | 是
4.2 | 口腔灯照度：3000lux—35000lux；色温：5000K； |  |  | 0.5 | 是
4.3 | 口腔灯手柄可拆卸，高温消毒 |  |  | 0.5 | 否
4.4 | 灯开关控制位置≥4个。 |  |  | 0.5 | 是
4.5 | 口腔灯椅具备联动功能，当椅子运动到预置位置，手术灯亮，但手术灯不会由亮变灭；按下复位键时手术灯自动熄灭，但不会由灭变亮；按痰位键手术灯灭后椅背俯起到极限位置，再按痰位键椅背恢复到原位置后手术灯亮。只按升降俯仰键，手术灯不会亮灭。 |  |  | 0.5 | 是
5 | 脚踏
5.1 | 配备一体式多功能脚踏，需同时具备椅位控制和治疗功能。 |  |  | 0.5 | 是
5.2 | 椅位控制功能包括可控制椅位的升、降、俯、仰运动。 |  |  | 0.5 | 是
5.3 | 可控制手机转速，实现高速手机干、湿转及吹屑气、器械给水。 手术灯开启及关闭。 |  |  | 0.5 | 是
5.4 | 可控制≥4个记忆椅位； |  |  | 0.5 | 是
5.5 | 可控制手术灯开启及关闭。 |  |  | 0.5 | 是
6 | 侧箱和患者椅采用落地式结构 |  |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1★ | 产品附件要求 | 每套牙科综合治疗台配置如下，共21套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 牙科综合治疗台（电动升降椅，具备牙椅及配套设备数据集成、采集开放接口） |  | 1套
|  | 2 | ≥5挂架位医生单元 |  | 1套
|  | 3 | 标准护士单元（含强吸*1、弱吸*1） |  | 1套
|  | 4 | 全光纤高速手机管线和LED快接头 |  | 2套
|  | 5 | 多功能三用枪 |  | 2把
|  | 6 | 大器械盘 |  | 1套
|  | 7 | 外置式LED光固化灯（含口腔各科多种模式） |  | 1套
|  | 8 | 漱口水加热系统 |  | 1套
|  | 9 | 深度管路消毒系统（含持续消毒系统） |  | 1套
|  | 10 | 同品牌医生、护士座椅 |  | 1套
|  | 11 | 外置式口腔治疗仪（或超声洁牙机+喷砂洁牙机） |  | 1套
|  | 12 | 电马达及带光纤管线 （含根管功能需单独配）及转接口 |  | 2套
|  | 13 | 高品质高速光纤手机（具备防回吸装置） |  | 10支
|  | 14 | 高品质电动低速光纤直、弯手机（具备防回吸装置） |  | 6支
|  | 15 | 口腔内窥镜系统 |  | 1套
|  | 16 | 多功能显示屏（电脑一体机，含显微镜、口腔内窥镜、口内扫描仪、CAD\CAM等接口） |  | 1套
|  | 17 | 治疗照明灯（多功能或手术无影灯模式，带中置摄像功能） |  | 1套
|  | 18 | 负压湿抽装置 |  | 1套
|  | 19 | 具备水气过滤系统 |  | 1套
牙椅需配置的第三方设备
|  | 1 | 口腔高频电刀 |  | 10台
|  | 2 | 根管预备机 |  | 2套
|  | 3 | 儿童束缚装置 |  | 2套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | P需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、其他要求
1★ | 其他 | 设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或医疗器械注册证等证明材料）。