## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：电动病床
采购数量：28张
预算总价：140万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 电动病床用于辅助重症患者的早期康复治疗并可预防褥疮及避免呼吸机相关肺炎的发生。具有四片式分段护栏，控制按键内置于两侧护栏。具有背部升降，膝部升降，水平升降，头低脚高位，头高脚低位；电动防压疮床垫可以有效降低呼吸机相关肺炎发病率，改善患者肺部呼吸质量。 |  |  |  | 修改建议： | 调整：
二、主要技术参数
2.1 | 电动病床床体长度≥2100mm，床体宽度：护栏完全拉起状态≥990mm；护栏降至最低状态≥1000mm |  | 2 | 是 | 电动病床床体长度≥2190mm 过于精确有指向性 建议调整 | 电动病床床体长度≥2100mm，床体宽度：护栏完全拉起状态≥990mm；护栏降至最低状态≥1000mm 提供第三方权威机构出具的检测报告（含有CMA认证或CNAS认证）
2.2 | 显示方式:LCD触摸屏操作面板,显示屏尺寸≥4英寸，分辨率≥750x450，显示亮度大于等于400cd/㎡，背光≥13白色LED,色彩≥15M，需提供原厂技术证明文件。 |  | 3 | 是
2.3 | 电动病床外壳及零配件机械强度：外壳或外壳部件及其所有零配件能承受≥45N |  | 3 | 是
2.4 | 电动防压疮垫电动防压疮垫具有小气候微循环功能，通过床垫头部通气口实现排汽。并通风口具有防止进水的翻盖。 |  | 3 | 是
2.5 | 病床的安全工作载荷应在使用说明书中列出并且≥1700N |  | 3 | 是
2.6 | 电动防压疮垫需至少具备：翻身持续时间为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、120分钟六档可选，需提供产品注册证的附件技术要求。 |  | 3 | 是
2.7 | 床面最高≥760mm，最低 ≤460mm。 |  | 2 | 是 | 过于精确有指向性 建议调整 | 床面最高≥760mm，最低 ≤460mm。 提供第三方权威机构出具的检测报告（含有CMA认证或CNAS认证）
2.8 | 在表面床罩与气囊之间具有3D织物层，3D织物层厚度≥5mm，3D织物层，3D织物采用防水材料和拉链与气囊分开，请提供实物照片及技术说明文件。 |  | 3 | 是
2.9 | 首次充气时间≤5 分钟，使床垫气压达到 4kPa，以便临床开展工作，需提供产品注册证的附件技术要求。 |  | 2 | 是
2.10、 | 电动防压疮垫执行连续翻身功时，充气时间≤2分钟达到 15°～30°，需提供产品注册证的附件技术要求。 |  | 2 | 是
2.11 | 机身表面具备独立，LED信息指示器，指示器颜色≥3种。指示器显示具备信息指示器，显示产品工作、故障和报警等状态，需提供产品注册证的附件技术要求。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 病床工作噪声 ≤65dB。 | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 气垫可设置病人体重范围至少包含30-150公斤，且分为≥4个档位。 | 1 | 是
3.1.3 |  | 电动防压疮垫具有液晶可触摸操作面板：可对连续侧方旋转、辅助翻身、最大充气、气垫放气等功能进行设定和操作。 | 1 | 是
3.1.4 |  | 电动防压疮垫连续侧方旋转：可单独对左右两侧翻身充气量、保持时间进行独立设置。可对平放位置保持时间独立进行设置。气床垫左、右最大侧身角度≥15°且≤ 30° | 0.5 | 是
3.1.5 |  | 电动防压疮垫充气泵出口充气压力可调，最大压力≥ 12kPa; 气床垫在最大工作载荷下，其最大压力≥ 4kPa ；工作时噪声≤ 45dB。 | 0.5 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 病床头端床板具备CPR操作手柄。 | 0.5 | 是
3.2.2 |  | 病床足端两侧脚轮具有中控刹车踏板。 | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 病床病床分段升降护栏。 | 0.5 | 是
3.2.4 |  | 电动防压疮垫具有快速放气功能，气床垫的 CPR 控制装置应清晰可见，拉开 CPR ，气床垫可以快速放气。同时具有USB维修端口 | 0.5 | 是
3.2.5 |  | 病床最大的起重负荷≥200kg。 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 床头板不设置锁定装置，可以在迅速拔出，满足急救要求。 | 0.5 | 是
3.3.2 |  | 病床具有按键锁定功能。 | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 四块式床板，背板、腿部床板均具备透气孔，数量≥26，圆孔直径≥38mm | 1 | 是
3.3.4 |  | 电动防压疮垫具有辅助翻身模式，帮助将患者暂时翻到左侧或右侧。可持续三十分钟以上，到时气囊放气，自动返回平放位置。 | 1 | 是
3.3.5 |  | 病床前倾倾斜度:≥12°，后倾倾斜度:≥12°。 | 0.5 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 下肢血管位;通过腿板抬高实现下肢血管位，需提供原厂技术白皮书 | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 电动病床头部床段倾斜度:≥65°，电动病床膝部床段倾斜度:≥25°。 | 1 | 是
3.4.3 |  | 病床头端护栏内外侧的医患操作键分开。 | 0.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 电动病床*28套；电动防止压疮垫*1张；电动防压疮垫主机*1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
提供场地安装要求图，根据医院要求摆放到指定地点
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 由设备生产厂家工程师提供设备的安装、调试、维修及售后技术支持。 |  |  | 电动病床的证明材料均需提供第三方权威机构出具的检测报告（含有CMA认证或CNAS认证）。 电动防压疮垫提供原厂技术白皮书证明参数准确性，且提供样机验证。
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥2次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修5年，不含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤合同价格的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70% |  |  | 质保期要求延长至少5年
第一类
第二类
第三类