## 血液净化系统
上海交通大学医学院附属瑞金医院血液净化系统采购需求
设备名称：血液净化系统
采购编号：0025-W00008977、0025-W00009010 预算总价：2000000元
采购数量： 8套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于对患者进行连续性肾脏替代治疗、血浆置换治疗和血液灌流治疗。可选择的CRRT治疗方式包含：连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）、前+后稀释CVVH/CVVHDF治疗；缓慢持续超滤（SCUF）；血液灌流（HP）；血浆置换（TPE）。
二、主要技术参数
血液净化系统A：（核心产品）
2.1 | 具备脱水量自动补偿功能，CRRT达成剂量为处方剂量99.8%以上。 |  | 4 | 是
2.2 | 配有≥6个独立的治疗泵：至少包含血泵、透析液泵、肝素泵、置换液泵、血泵前泵、废液泵。 |  | 3 | 是
2.3 | 具备儿童和成人治疗模式及耗材。 |  | 3 | 是
2.4 | 置换液 + 透析液 + 血泵前补液+滤出液≤10000 毫升/小时。 |  | 3 | 是
血液净化系统B：
2.5 | 具有连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）、双重血浆置换(DFPP)治疗功能。 |  | 4 | 是
2.6 | ≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，操作更简便。 |  | 3 | 是
2.7 | 具有碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。 |  | 3 | 是
2.8 | 血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。置换液流量范围：1～250mL/min，精度：≤±0.1 mL/min。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 26
三、一般技术参数
血液净化系统A：（核心产品）
3.1 | 具备 ≥5个独立高精度电子秤。单个电子秤承重≥11公斤，5个独立电子秤总承重≥55公斤。 |  | 1 | 是
3.2 | 预冲自检：预充完成后和治疗中至少每2小时一次启动自动自检功能，以保障病人安全；快速自动预充程序≤5 分钟。上机自动视觉检测配套部件安装是否到位。 |  | 0.5 | 是
3.3 | 配备≥4个夹管阀 ，2个用于治疗中前后稀释置换液的转换，使一个配套可以用于所有治疗模式。 |  | 0.5 | 是
3.4 | 输入设定精度： 连续输入设定精度 : 0.1毫升/小时， ± 0.6 毫升/小时； 间断输入设定精度: 0.1 毫升 ± 0.5 毫升； |  | 1 | 是
3.5 | 内置剂量计算器，帮助操作者制定治疗处方，可实时结算。 具备报警功能，可采用声音提示和灯光提示方式，安全保护系统至少包含更换液袋提示、滤器凝血预警、静脉压检测、超声空气探测器、漏血探测器。 |  | 0.5 | 是
3.6 | 静脉壶液位传感器，自动维持液面高度。 |  | 0.5 | 是
3.7 | 抗凝系统：设备配置可供连续或者间断输入抗凝剂使用的补液泵。肝素泵注射器使用20毫升到 50毫升可选；在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝治疗时，肝素泵可作为钙泵直接进行自动化补钙。 |  | 0.5 | 是
3.8 | 流速： 血泵流速范围：至少包含10-450ml/min, 增量1ml/min或更优； 置换液流速范围：至少包含0-8000ml/h, 增量10ml/h或更优； 透析液流速范围：至少包含0-8000ml/h, 增量10ml/h或更优； 血泵前泵PBP：0，10-4000ml/h, 增量2ml/h或更优； 脱水量：0，10-2000ml/h, 增量5ml/h或更优； |  | 1 | 是
3.9 | 压力监测范围: 输入压: 至少包含(-) 250 mmHg 到 (+) 450mmHg， 精准度 ±15mmHg或更优； 回输压 : 至少包含(-) 50 mmHg 到 (+) 350mmHg, 精准度 ±15mmHg或更优； 滤器压 : 至少包含(-) 50mmHg 到 (+) 450 mmHg, 精准度 ±15mmHg或更优； 废液压 : 至少包含(-) 350 mmHg 到 (+) 400 mmHg, 精准度 ±15mmHg或更优。 |  | 1 | 是
3.1 | 血液加温仪与血液净化系统联动控制。设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准血液加温。精确控制回血温度至少满足35-38℃，有助于降低连续性血液净化的低体温发生率。设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准血液加温；血液加温仪直接加热血液，不受治疗流速影响，治疗中断期间加热不中断，可避免含碳酸氢盐液体加温引起的沉淀问题。 |  | 0.5 | 是
血液净化系统B：
3.11 | 采用中文引导式互动操作界面，图文并茂的操作指引。 |  | 0.5 | 是
3.12 | 一体化管路配套，管路可兼容多种品牌的血液滤过器、血浆分离器和灌流器等。 |  | 0.5 | 是
3.13 | 透析液流量范围：1～200mL/min，精度：≤±0.1 mL/min。 废液流量范围：1～200mL/min/h，精度：≤±0.1 mL/min。 脱水范围为0～3000mL/h。 |  | 0.5 | 是
3.14 | 高精度液体平衡称≥3个，单个称的最大称重范围：≥12kg，精度：≤±5g。压力传感器≥5个。 |  | 0.5 | 是
3.15 | 动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg，精度≤±5 mmHg。 |  | 0.5 | 是
3.16 | 静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg，精度≤±5 mmHg。 |  | 0.5 | 是
3.17 | 跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg，精度≤±5 mmHg。 |  | 0.5 | 是
3.18 | 滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg，精度≤±5 mmHg。 |  | 0.5 | 是
3.19 | 一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg，精度≤±5 mmHg。 |  | 0.5 | 是
3.2 | 二级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg，精度≤±5 mmHg。 |  | 0.5 | 是
3.21 | 气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。漏血监测：可检测≤0.35mL/min（HCT 32%）。 |  | 0.5 | 是
3.22 | 注射泵可选择的注射器型号： 10ml、20ml、30ml、50ml；流量范围：0mL/h ～10 mL/h，精度：≤±0.2mL /h；快速注射流量：10ml/h～2000 mL/h |  | 0.5 | 是
3.23 | 具有枸橼酸抗凝功能，血泵与枸橼酸泵和钙输入泵联动调节，可根据血液流速自动匹配枸橼酸溶液、钙溶液输入速率。 |  | 0.5 | 是
3.24 | 内置一体化双面加热器，置换液加温，温度范围：33℃～40℃ ，精度：±1℃。 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 14
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 血液净化系统A：主机×5、主机操作手册×5、血液加温仪×5、加温器支架×5、秤调教套件×5 血液净化系统B：主机×3、注射泵×3、血泵×3、补液泵×3、分流泵×3、废液泵×3、补液秤×3、废液秤×3、辅助补液秤×3、阻断夹 ×3、加热器×3
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 大型组织脱水机
上海交通大学医学院附属瑞金医院大型组织脱水机采购需求
设备名称：大型组织脱水机
采购编号：0025-W00008964 预算总价：1700000元
采购数量：2套
所属医疗设备类别：■第一类 □第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于病理分析前脱去人体组织中的水分。
二、主要技术参数
2.1 | 可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行，满足用户分类处理不同类型、不同大小组织的需求 |  | 3 | 是
2.2 | 双脱水缸可独立运行，并具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置 |  | 3 | 是
2.3 | 设备液位传感器数≥4个，即每个脱水缸均具备两个液位传感器。低位液位传感器，可监测双样品篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。 |  | 3 | 是
2.4 | 设备具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个，即每个脱水缸1个 |  | 3 | 是
2.5 | 具备试剂管理系统，可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理 |  | 3 | 是
2.6 | 试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计，确保足够试剂和石蜡使用 |  | 3 | 是
2.7 | 试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个；试剂瓶容量≥3.8L |  | 3 | 是
2.8 | 脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排 |  | 3 | 是
2.9 | 液滴收集盘容量>3.8L |  | 3 | 是
2.10 | 支持活检等小组织样本快速脱水≤2小时 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 试剂瓶具备半透明设计，且内置8种彩色编码且耐受试剂标签 |  | 0.5 | 是
3.2 | 试剂瓶具备防溢出设计 |  | 0.5 | 是
3.3 | 石蜡熔化时长≤ 3.5小时 |  | 0.5 | 是
3.4 | 试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯开启/关闭，直观指示试剂瓶连接状态 |  | 0.5 | 是
3.5 | 具备声音提示及确认功能，以安全提示试剂瓶与连接点准确对接 |  | 0.5 | 是
3.6 | 脱水缸底部滤网设计 |  | 0.5 | 是
3.7 | 包埋盒样品篮采用不锈钢材质和内置弹簧设计 |  | 0.5 | 是
3.8 | 提供蓝色和黑色样品篮夹并印有条形码，以实现特定样品篮与特定程序链接 |  | 0.5 | 是
3.9 | 石蜡缸：≥4个，蜡缸容量 ≥ 3.9L; 蜡缸温度：50℃~71℃。蜡缸间需气流相同，压力相同 |  | 0.5 | 是
3.10 | 脱水缸温度范围35~85℃，其中石蜡58~85℃，脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃ |  | 0.5 | 是
3.11 | 访问级别≥5级 |  | 0.5 | 是
3.12 | 中文彩色LCD触摸屏，且可旋转及翻转，可进行文件的拷贝和下载 |  | 0.5 | 是
3.13 | 具备智能错误处理功能，以保护样本 |  | 0.5 | 是
3.14 | 可自由配置程序数≥20个，预装4个脱水程序及1个快速清洁程序。预置二甲苯程序及非二甲苯程序。脱水程序可含10种试剂和3个石蜡脱水步骤。每个步骤设置时间:0-5000分钟，延迟时间≥1000小时 |  | 0.5 | 是
3.15 | 包埋盒样品篮内置蓝色二维码卡片及黑色二维码卡片 |  | 0.5 | 是
3.16 | 具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统 |  | 0.5 | 是
3.17 | 具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和热石蜡 |  | 0.5 | 是
3.18 | 清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流） |  | 0.5 | 是
3.19 | 具备两个外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警 |  | 0.5 | 是
3.2 | 具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 脱水机主机4台、样品篮钩4个、包埋盒样品篮16个、活性炭滤盒4个、石蜡刮刀4个、液滴收集盘4个、
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修