## 包件1
荣誉军人疗养院医疗设备采购需求
设备名称：X射线计算机体层摄影设备
预算总价：8000000元
采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | ★用途：要求64排以上CT，用于全身扫描，适用于病人影像检查及CT增强扫描等
关键技术参数
1 | ★球管最小焦点尺寸（IEC 60336）≤0.5mm² |  | / | 是
2 | ★球管阳极实际热容量（不含等效概念）： ≥7MHU |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 探测器排列方式为等距排列且Z轴上每排的最小像素尺寸≤0.6mm |  | 4 | 是
2.2 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥900个 |  | 4 | 是
2.3 | 单圈断层扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6mm |  | 4 | 是
2.4 | 最小球管电压：≤70KV |  | 4 | 是
2.5 | 螺旋扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6mm |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 数据采集系统 | 探测器物理单元总数≥70000个 | 1 | 否
3.1.2 |  | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm | 1 | 否
3.1.3 |  | 最薄重建层厚≤0.6mm | 1 | 是
3.1.4 |  | 机架最快旋转扫描时间/360 ° : ≤0.35 秒/360 ° | 1 | 是
3.2.1 | 球管和高压 | 球管电压范围≥70~140千伏 | 1 | 是
3.2.2 |  | 球管最大焦点尺寸（IEC 60336）≤1.0mm² | 1 | 是
3.2.3 |  | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥100kW | 1 | 否
3.2.4 |  | 球管阳极最大散热率：≥1300kHU/min | 1 | 否
3.2.5 |  | 最大螺距：≥1.8，最小螺距：≤0.2 | 1 | 否
3.2.6 |  | 球管最大电流：≥800mA | 1 | 否
3.2.7 |  | 球管最小电流：≤10mA | 1 | 否
3.2.8 |  | 球管电压可选值：70千伏，80千伏，100千伏，120千伏，140千伏 | 1 | 否
3.2.9 |  | 70KV肺部低剂量扫描模式：具备 | 1 | 否
3.3.1 | 扫描机架和扫描床 | 机架孔径≥70cm | 1 | 是
3.3.2 |  | 机架倾角≥±30° | 1 | 否
3.4.1 | 图像质量 | X-Y轴空间分辨率：≥20LP/CM@0%MTF | 1 | 否
3.4.2 |  | Z轴空间分辨率@0%MTF≥20 LP/CM | 1 | 否
3.4.3 |  | 密度分辨率：≤3mm@0.3% | 1 | 否
3.5.1 | 主控制台计算机系统 | 显示器≥24英寸，CPU≥4核，内存≥24GB，硬盘≥1TB，具备DICOM 3.0接口功能，用于与PACS联接进行存贮、传输、查询、工作单管理、打印 | 1 | 否
3.6.1 | 独立图像后处理工作站 | 独立图像后处理工作站*1套：显示器≥24英寸，CPU≥4核，内存≥32GB，硬盘≥3TB，具备DVD刻录功能，具备DICOM 3.0接口功能 | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | CT主机，包含： CT探测器 一套 CT球管 一套 CT高压发生器 一套 CT主控台 一套 肺结节AI人工智能
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ¢需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线，设备维修密码和设备安装手册。提供远程阅片服务
4.6 | 培训 | 根据用户要求应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
4.8 | 机房 | 此项目包含机房的屏蔽，装修工程以及预控评检测。
4.9 | PACS | 此项目包含云PACS报告业务系统服务
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，7天24小时响应 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥36个月 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的 10 %，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 包件2
荣誉军人疗养院医疗设备采购需求
设备名称：DR（双立柱DR和移动DR）
预算总价： 2000000元
采购数量： 2
所属医疗设备类别：
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
双立柱DR需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统，落地立柱式，非悬吊式。
二、重要技术参数
2.1 | ★配备17×17英寸无线平板探测器1块，像素尺寸≤140um |  |  | / | 是
2.2 | ★摄影床和胸片架具备物理电离室（非软件式实现）自动曝光≥3探测点 |  |  | / | 是
三、主要技术参数
3.1 | 高频逆变式高压发生器频率≥250KHZ，最长曝光时间≥10s |  |  | 2 | 是
3.2 | 胸片架探测器中心到地面最小高度≤34cm，纵向活动范围≥145cm |  |  | 2 | 是
3.3 | 具备采集系统嵌入式胸片智能质控软件包，可对图像进行质控分析分析，质控监测点数目≥4（如肺野不全、中线偏移、肩胛骨未打开、识别非医源性异物等）（提供厂家出具盖章版证明文件） |  |  | 3 | 是
3.4 | 平板探测器供电方式为锂离子电容类电池技术,非锂电池供电 |  |  | 3 | 是
3.5 | 胸片架与球管垂直运动采用电动调节与手动应急操作双模式，并配备独立控制按键，确保操作灵活性与系统可靠性（提供按键组图片证明） |  |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 13
四、一般技术参数
4.1 | 高压发生器功率≥65kW，球管热容量≥300KHU |  |  | 0.5 | 是
4.2 | 配备近台操控系统，且支持摆位图示化引导提示、大小焦点快速切换和滤线栅状态提示。 |  |  | 0.5 | 是
4.3 | 球管支架可通过一键隔室遥控，实现卧位到立位的转换 |  |  | 0.5 | 是
4.4 | 球管可与床下探测器及胸片架内探测器实现自动对中与跟随 |  |  | 0.5 | 是
4.5 | 摄影床和胸片架配备滤线栅，无需工具可插拔（提供实物照片证明） |  |  | 0.5 | 是
4.6 | 具备剂量控制功能，可显示每次曝光指数EI（Exposure Index ）以及相应的DAP（Dose Area Product）值 |  |  | 0.5 | 是
4.7 | 配尘肺筛查检查协议功能，需提供软件功能界面截图证明 |  |  | 1 | 是
4.8 | 提供采集系统嵌入式回顾式质控管理工具，对过往所摄影像片进行回溯分析，并生成多维度质控评估报告（提供厂家出具盖章版证明文件） |  |  | 2 | 是
4.9 | 具备设备整机原厂立位全自动长骨拼接功能，采用球管旋转式单焦点采集模式，立位拼接最大拍摄范围≥140cm |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 7
移动DR需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。
二、重要技术参数
2.1 | ★X射线球管热容量≥300KHU |  |  | / | 是
2.2 | ★平板尺寸≥14×17英寸 |  |  | / | 是
三、主要技术参数
3.1 | 最大曝光时间≥12s |  |  | 3 | 是
3.2 | 机架结构：升降式立柱-伸缩臂，非关节臂或折叠臂 |  |  | 3 | 是
3.3 | X射线管横向移动范围≥550mm |  |  | 3 | 是
3.4 | 平板探测器像素尺寸≤125um，探测器重量≤3.1kg |  |  | 3 | 是
3.5 | 机身最小宽度≤47cm，机身重量≤350kg |  |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 15
四、一般技术参数
4.1 | 最大毫安秒≥630mAs |  |  | 0.5 | 是
4.2 | 球管焦点≤0.6/1.2mm，阳极靶角≥14° |  |  | 0.5 | 是
4.3 | 最大上坡角度≥13° |  |  | 0.5 | 是
4.4 | 系统图像管理软件，平板探测器，X线球管为同一品牌 |  | 2 | 0.5 | 是
4.5 | 球管焦点距离地面最大高度≥2000mm |  |  | 0.5 | 是
4.6 | 设备整机通行最小高度≤1300mm |  |  | 0.5 | 是
4.7 | 设备整机通行最小长度≤1230mm |  |  | 0.5 | 是
4.8 | 电池充满时间≤3h，可持续使用≥80公里 |  |  | 0.5 | 是
4.9 | 具备双激光线定位功能，可通过双激光定位线重合来识别1米SID距离，须提供相关照片证明 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 5
四、伴随服务要求
1.1 | 产品配置要求1双立柱DR | 无线移动式平板探测器 1 X线球管系统 1 束光器 1 高压发生器 1 系统控制及影像采集工作站 1 24寸液晶显示器 1 胸片架 1 固定式摄影床 1 立柱式球管支架 1 多功能控制盒 1 标准DICOM软件包1 近台触控屏 1 平板/球管跟踪功能1 质控平台 1
1.2 | 产品配置要求2移动DR | 高压发生器 1 X射线球管 1 限束器 1 升降立柱-伸缩臂机架系统 1 电动助力系统 1 图像采集工作站 1 图像采集软件系统 1 有线曝光手闸 1 剂量面积显示 1 机械角度仪 1 无线平板探测器 1 无线曝光遥控器 1
2 | 随机工具、产品的升级要求
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线，设备维修密码和设备安装手册。提供远程阅片服务
6 | 培训 | 根据用户要求应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，7天24小时响应 保修期内免费更换零配件和免人工费。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
3 | 质保期外维保内容 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥36个月 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的 10 %，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修
第一类
第二类
第三类
第一类
第二类
第三类
第一类
第二类
第三类
第一类
第二类
第三类

## 包件3
荣誉军人疗养院医疗设备采购需求
设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪
采购数量：2
预算总价：200万
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿等全身应用，系统需为最新版本机型
二、主要技术参数
2.1 | 灰阶血流成像：非多普勒原理，非造影技术，无需造影剂直接显示红细胞运动，具有不受流速和角度限制、无血流外溢现象、无取样框、不会降低帧频等优点, 可选择去除组织背景、仅显示血流模式 |  | 2 | 是
2.2 | 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头 |  | 2 | 是
2.3 | 空间复合成像技术：支持梯形成像，至少具有三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥8线发射 |  | 2 | 是
2.4 | 相控阵探头扫描角度≥115°（附图） |  | 2 | 是
2.5 | 触摸屏快捷手势键：触摸屏上可自定义至少四个快捷手势键并赋予相应功能，通过手指上下左右滑动触摸屏即可实现该功能。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 泌尿系统测量与分析，具有膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积 | 1 | 是
3.1.2 |  | 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数 | 1 | 是
3.1.3 |  | 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图，具有M型+彩色多普勒模式 | 1 | 是
3.1.4 |  | 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面、且无需180°旋转切面方向的状态下先后自动测量血管前后壁的内中膜厚度，每次可自动测量≥6种参数值 | 1 | 是
3.1.5 |  | 乳腺病灶自动测量，系统自动识别乳腺病灶位置及轮廓，自动包络并测量相关数据 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 智能一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，扫查过程中可以实时动态优化灰阶图、彩色多普勒、频谱多普勒图像 | 1 | 是
3.2.2 |  | 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量 | 1 | 是
3.2.3 |  | 自动记忆功能：系统自动记录自装机使用以来的最常用的探头及检查条件，并按照使用频率进行排序，显示在触摸屏右侧以便操作医生第一时间看到并选择。选择一个条件之后，触摸屏上立即显示在该条件下最常用的三个功能键，以便节省操作时间 | 1 | 是
3.2.4 |  | 触摸屏快捷手势键：触摸屏上可自定义至少四个快捷手势键并赋予相应功能，通过手指上下左右滑动触摸屏即可实现该功能。 | 1 | 是
3.2.5 |  | 具有可以明确提示发射声束方向的指示线，可调节发射声束角度，≥8档角度可调，使声束方向尽可能与进针方向垂直，从而减少或避免穿刺针的多重反射伪像，使穿刺针显示更加清晰 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz | 2 | 是
3.3.2 |  | 电子线阵：可视可调中心频率3.6—12.0 MHz | 2 | 是
3.3.3 |  | 相控阵探头：可视可调中心频率1.7—4.0 MHz | 2 | 是
3.3.4 |  | 腔内微凸探头：可视可调中心频率5.0—10.0 MHz | 2 | 是
3.3.5 |  | 相控阵探头90°视角，18cm深度时，帧频≥60帧 | 2 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 高分辨率LED液晶显示器≥21英寸，≥12英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下左右调整 | 1 | 是
3.4.2 |  | 激活探头接口≥4个 | 1 | 是
3.4.3 |  | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，可自定义建立多个预设条件 | 1 | 是
3.4.4 |  | 系统动态范围≥270 dB | 1 | 是
3.4.5 |  | 超声系统最大探查深度≥30cm | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 同屏一体化智能剪贴板,可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像 | 1 | 是
3.5.2 |  | USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中 | 1 | 是
3.5.3 |  | 输入、输出接口：以太网、USB、HDMI等 | 1 | 是
3.5.4 |  | 系统固态硬盘SSD≥500GB | 1 | 是
3.5.5 |  | DICOM3.0接口部件 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 30
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 按产品配置提供
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 不含特殊工具 软件免费升级
4.3 | 安装 | ☑需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，投标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 厂家负责产品调试，调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
4.5 | 提供技术援助 | 投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； 远程应用支持：投标产品生产厂家在国内建有远程应用支持中心，可与用户之间建立语音、视频联系，以便厂方应用医生随时为用户提供在线、实时的技术指导。提供远程阅片服务
4.6 | 培训 | 在设备进行安装或调试期间，应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。保证使用人员正常操作设备的各种功能，以医院设备培训记录单及培训考核表为准。
4.7 | 验收方案 | 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求规定一次验收合格。
4.8 | 机房 | 此项目包含机房的屏蔽、装修工程以及预控评检测。
4.9 | PACS | 此项目包含云PACS报告业务系统服务
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，7天24小时响应 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级 提供配置清单 原厂售后
5.3 | 维保内容与价格 | 1、原厂保修≥36个月 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的10%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入必须的备件，并保证10年以上的供应期 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修
第一类
第二类
第三类