## 心腔内超声设备
上海交通大学医学院附属瑞金医院心腔内超声设备采购需求
设备名称：心腔内超声设备
采购编号：0025-W00008973 预算总价：2000000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 兼容心腔内超声（ICE），用于心脏电生理治疗、瓣膜病微创治疗、心脏起搏治疗以及先天性心脏病封堵治疗术中监测等领域，同时在复杂的结构性心脏病术前诊断。
二、主要技术参数
2.1 | 兼容ViewFlex心腔内超声导管，64位相控阵技术，可开展心腔内超声检查，显示器械及心腔结构的相对位置，指导手术治疗 |  | 4 | 是
2.2 | 与心腔内超声导管联用时，可自动锁定转向，支持单手操作，支持远端≥90°四方向调整，从而获得最佳观察平面 |  | 4 | 是
2.3 | 具备≥3个探头接口，能够根据临床需要快速切换探头 |  | 4 | 是
2.4 | 具备域扫描成像技术，通过≥8个区域扫描得到的回波信号，形成一帧图像，回波信号采集速度比传统线扫描技术快≥8倍 |  | 2 | 是
2.5 | 具备全域聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致 |  | 2 | 是
2.6 | 具备声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（ZSI值）在屏幕上显示 |  | 2 | 是
2.7 | 具备全造影成像技术，造影连续采集时间≥600秒 |  | 2 | 否
2.8 | 探头规格
2.8.1 | 探头频率：超宽频、变频探头, 中心频率≥5组，频率范围≥1-20MHz |  | 1 | 否
2.8.2 | 探头类型：凸阵，线阵，相控阵，微凸阵 |  | 1 | 否
2.8.3 | 探头最大穿透深度 ：≥40cm |  | 1 | 否
2.8.4 | 无针触点式探头接口，探头接口通用 |  | 1 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 系统通用功能：
3.1.1 | 医用液晶高分辨率显示器≥19″, 可折叠、平移、旋转及升降 |  | 2 | 否
3.2 | 二维灰阶显像主要参数：
3.2.1 | 扫描：电子相控阵频率范围≥1.0—4.0MHz；电子凸阵频率范围≥2.0—6.0MHz；电子线阵频率范围≥5.0—14.0MHz |  | 1 | 否
3.2.2 | 扫描速率：最高帧频≥1000帧/秒 |  | 1 | 否
3.2.3 | 扫描方式：域扫描成像 |  | 1 | 否
3.2.4 | 发射、接收的动态处理通道≥100000 |  | 1 | 否
3.2.5 | 系统动态范围: ≥200dB |  | 1 | 否
3.2.6 | 谐波成像基波频率个数≥2 |  | 1 | 否
3.2.7 | 动态图像存储：可支持前瞻性存储和回顾性存储 |  | 1 | 否
3.2.8 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件（包括声速度值），减少操作时的调节时间。 |  | 1 | 否
3.2.9 | 增益调节：B/M/D/CFM可独立调节，STC分段≥8 |  | 1 | 否
3.3 | 频谱多普勒：最大测量速度（PWD）≥7.6m/s，最低测量速度≤1mm/s(非噪声信号) |  | 2 | 否
3.4 | 彩色多普勒显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示；彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示域帧频≥10帧/s |  | 2 | 否
3.5 | 系统开、关机时间≤30秒 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机*1台、经胸成像探头*1把，浅表血管成像探头*1把、经食道成像探头*1把、心腔内超声导管兼容模块*1把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 手术显微镜
上海交通大学医学院附属瑞金医院手术显微镜采购需求
设备名称：手术显微镜
采购编号：0025-W00008993 预算总价：1200000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于骨肿瘤手术里准确界定边界保护正常组织、脊柱手术中清晰观察减压及辅助内固定定位、关节手术中精细修复病变组织、先天性畸形矫正时精细分离和重建组织等治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 变焦系统：内置原厂一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围不小于 F=200mm- 600mm，具备一键自动对焦功能 |  | 5 | 是
2.2 | 增倍器：加增倍器倍数可达45倍以上 |  | 4 | 是
2.3 | 光源: 集成真色彩 LED 照明系统，色温 5500K，CRI≥90 ,照度≥100000 Lux |  | 3 | 是
2.4 | 内置4K超高清影像摄录系统：分辨率3840x2160 |  | 3 | 是
2.5 | 配备对手镜系统，预留升级三人六目接口 |  | 4 | 是
2.6 | 六电磁锁控制系统：按钮控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动，可单独解锁/锁定镜头部分。 |  | 4 | 是
2.7 | 内置血管荧光功能 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 产品使用期限≥15年 |  | 2 | 是
3.2 | 显微镜光学玻璃采用多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度 |  | 1 | 是
3.3 | 双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于 55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于 1mm。高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D。 |  | 1 | 是
3.4 | 电动连续变倍系统，F=250mm 条件下,放大倍数至少覆盖 2 倍-18 倍，手动连续变倍模式可选 |  | 1 | 是
3.5 | 多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；照明亮度调节、一键开关内置辅助照明；调焦速度多档可调 |  | 2 | 是
3.6 | LCD 显示：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED 光源亮度等参数 |  | 1 | 是
3.7 | 配置增强照明系统：光亮度与放大倍数联动，最大放大倍率时自动增加 30％的强度 |  | 2 | 是
3.8 | 目镜视场直径范围不小于 12mm~165mm |  | 1 | 是
3.9 | 配置消光功能:偏光消反光，还原真实的细 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主镜1套、落地式支架1个、广角目镜2个、180°倾角可调双目镜筒1个、大变焦物镜1个、多功能手柄2个，显示器及立柱抱箍支架1套，内置血管荧光模块1个，对手镜系统1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修