## Sheet1
上海临床研究中心医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：计算机断层摄影CT（模拟定位）
采购编号：0025-00008689-000-000 预算总价： 600万元
采购数量：1 套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
本次采购 计算机断层摄影CT（模拟定位）1套 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 本次招标为一台先进的放疗用大孔径多排螺旋CT模拟定位机，可以开展放射治疗模拟定位、4DCT扫描、专用放疗定位床系统，具备功能齐全、操作简单、与相关放疗产品兼容性好的特点
二、主要技术参数
2.1 | CT扫描孔径≥85cm |  | 4 | 是
2.2 | 每旋转360°采集：≥64层 |  | 6 | 是
2.3 | 球管阳极等效热容量≥25MHU或球管阳极热容量（非等效）：≥8MHU |  | 5 | 是
2.4 | 最大螺距：≥1.75，并支持自动调节 |  | 5 | 是
2.5 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥80KW |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 机架系统 | 焦点到等中心的距离≥645mm | 1 | 是
3.1.2 |  | 滑环数据传输速度：≥2Gbs | 1 | 是
3.1.3 |  | 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.44秒/360° | 1 | 是
3.2.1 | X线球管及高压发生器 | 球管最小电压：≤70kV | 1 | 是
3.2.2 |  | 球管大焦点：≤1.0mm×1.0mm | 1 | 是
3.2.3 |  | 球管小焦点：≤0.5mm×1.0 mm | 1 | 是
3.2.4 |  | 电压调节范围： ≥ 5 档 | 1 | 是
3.3.1 | 探测器 | 探测器Z轴物理排数：≥32排 | 1 | 是
3.3.2 |  | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥900个/排 | 1 | 是
3.4.1 | 扫描床 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤53cm | 1 | 是
3.4.2 |  | 扫描床承重量：≥300kg | 1 | 是
3.4.3 |  | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s | 1 | 是
3.5.1 | 扫描参数 | 扫描采集视野（sFOV）：≥60cm | 1 | 是
3.5.2 |  | 拓展视野（EFOV）：≥80cm | 1 | 是
3.5.3 |  | 最大重建矩阵：≥1024×1024 | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 提供中文手册1套、球管1套、高压发生器1套、主控台1套、工作站1套、移动激光灯1套、高压注射器1套（提供二类医疗器械注册证）、座椅1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供合同内要求的产品软件的升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
供货方负责将设备放置到院方指定的地方，并免费提供设备的安装服务。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，应由供货方派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到院方指定的地方，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线。
4.6 | 培训 | 设备安装完成后，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性，并保障正常开机运行。
五、售后服务要求
5.1 | 质保期内服务要求 | （1）设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。保修期内免费更换零配件和免人工费。 （2）年度定期预防性维护保养次数，不少于2次，并提供相关维保记录。
5.2 | 签署保修合同的服务要求 | （1）由制造商出具保修承诺书：年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的8%，并报价。该报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。 （2）其余服务要求参照质保期内服务要求执行。 （3）由制造商出具承诺书：上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。
5.3 | 未签署保修合同的服务要求 | （1）由制造商出具承诺书：维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费其他费用。 （2）提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等。 （3）由制造商出具承诺书：上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。
Note on F14: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 主要参数一般5-6分一个，5-6条，35以内
Note on G14: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 主要参数，技术支持资料填“是”，资料类型（国检证书 技术白皮书 彩页等）根据厂家相关参数参考文件为准，国检证书为优选
Note on F21: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 控制在10条以内，分值1-2分内
Note on G21: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 一般技术参数该栏目填”否“