## Sheet1
上海临床研究中心医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：正电子发射计算机断层显像设备
采购编号： 0025-00001865 预算总价： 8000万 元
采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
本次采购1台正电子发射计算机断层显像设备 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | PET/CT将PET和CT功能一体化融合，具有灵敏、准确、特异及定位精确等特点，可一目了然的了解全身整体状况，达到早期发现病灶和诊断疾病的目的。PET/CT是最高档PET扫描仪和先进螺旋CT设备功能的一体化融合，临床主要应用于肿瘤、脑和心脏等领域重大疾病的早期发现和诊断。同时超长轴向PET-CT设备因其性能优势还可助力临床及科研在全身系统性疾病诊疗、新药研发等领域的探索，助力医学转化，推动疑难重症机理研究。
二、主要技术参数
2.1 | PET环数≥500环 |  |  | 6 | 是
2.2 | PET单床位轴向视野≥145cm |  |  | 6 | 是
2.3 | 系统灵敏度（cps/kBq）（3D采集，NEMA）≥170 （不接受等效灵敏度） |  |  | 6 | 是
2.4 | 具备TOF方式图像重建条件下的时间分辨率（ps）≤385 |  |  | 6 | 是
2.5 | CT探测器排数及层数≥80排/160层 |  |  | 6 | 是
2.6 | 晶体数量≥40万块 |  |  | 5.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 35.5
三、一般技术参数
3.1 | PET结构 | 探测器-晶体模块
3.1.1 |  | 材料：LYSO或LSO或LBS |  | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 晶体模块尺寸≤3.95mm×5.3mm |  | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 光电转化器类型：数字化SiPM或DPC |  | 0.5 | 是
3.2 | CT结构 | 探测器
|  | 探测器Z轴覆盖范围（mm）≥40 |  | 0.5 | 是
3.3 |  | 球管与高压发生器
3.3.5 |  | 高压发生器功率（kW）≥80 |  | 0.5 | 是
5.1 | 扫描床 | 最大扫描长度（cm）≥195 |  | 0.5 | 是
8.1 | PET性能指标（NEMA） | 扫描参数
8.1.4 |  | 系统空间分辨率（FWHM mm，NEMA标准） 横向（距中心1cm）≤4.0mm |  | 0.5 | 是
9.1 | CT性能指标 | 扫描参数
9.1.1 |  | 最大扫描速度（s/360°）≤0.33 |  | 0.5 | 是
9.1.3 |  | 螺旋连续扫描能力（s）≥100 |  | 0.5 | 是
一般参数总计分值 |  |  |  | 4.5
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 |  | CT探测器1套、检查床1套、球管1套、主控台1台、高压发生器1套、PET探测器1套、PET控制板1套、水冷机1套、后处理工作站1套、多媒体电子展示屏1套（不小于21m*16m）、血管机专用一体化医用屏2套每套不小于55寸，医用血管造影机1套（提供三类医疗器械注册证）、高压注射器一套（提供二类医疗器械注册证）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 |  | ■需要 □不需要
供货方负责将设备放置到院方指定的地方，并免费提供设备的安装服务。
4.4 | 调试 |  | 货物送达用户指定地点后，应由供货方派销售员及有经验的工程师到现场，负责指挥卸货、搬运、验收，并放置到院方指定的地方，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 |  | 提供免费技术服务热线。
4.6 | 培训 |  | 设备安装完成后，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 |  | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性，并保障正常开机运行。
五、售后服务要求
5.1 | 质保期内服务要求 |  | （1）设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。保修期内免费更换零配件和免人工费。 （2）年度定期预防性维护保养次数，不少于2次，并提供相关维保记录。
5.2 | 签署保修合同的服务要求 |  | （1）由制造商出具保修承诺书：年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的8%，并报价。 （2）其余服务要求参照质保期内服务要求执行。 （3）由制造商出具承诺书：上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。
5.3 | 未签署保修合同的服务要求 |  | （1）由制造商出具承诺书：维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费其他费用。 （2）提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等。 （3）由制造商出具承诺书：上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。
Note on G14: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 主要参数一般5-6分一个，5-6条，35以内
Note on G23: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 控制在10条以内，分值1-2分内
Note on H14: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 主要参数，技术支持资料填“是”，资料类型（国检证书 技术白皮书 彩页等）根据厂家相关参数参考文件为准，国检证书为优选
Note on H23: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 一般技术参数该栏目填”否“