## Sheet1
上海市老年医学中心医疗设备采购需求
设备名称：流式细胞仪
采购编号：0025-W00015856 预算总价：150万元
预算单价：150万元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 ¨第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£是 R否
（流式细胞分析仪）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
适用范围：能在功能水平上对单细胞或其余生物颗粒进行定量或定性的分析，在极短的时间内高速分析上万个甚至是几十万个细胞，并能同时从一个细胞中测得多个参数。
二、主要技术参数
1 | 配置488nm,638nm,405nm 3根固态激光器，可同时激发和检测至少11色荧光。 |  | 4 | 是
2 | 本设备要求采用高功率激光器，488nm ≥50mW, 638nm ≥50mW,405nm ≥80mW |  | 4 | 是
3 | 采用APD雪崩光电二极管检测器，在488nm波长激发染料时，经APD检测器的光电转化效率不低于70% |  | 4 | 是
4 | 荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度≤30MESF，PE的荧光灵敏度≤10 MESF |  | 4 | 是
5 | 为保证对弱信号检测能力的需要，确保各个荧光通道均能完整分出8个独立的信号峰，可提供蓝光和红光、紫光所有荧光通道8峰微球图。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
1 | 电子信号处理精度≥24bit |  | 2 | 是
2 | 细胞分析速度≥30,000细胞/秒 |  | 2 | 是
3 | 荧光分辨率：CV≤2% |  | 2 | 是
4 | 荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析 |  | 2 | 是
5 | 配套30位以上自动上样器，可实现单管涡旋震荡混匀 |  | 3 | 是
6 | 上样速度：除常见低、中、高速外，用户可连续自定义样本进样速度，可调节范围为10 uL/min to 240 uL/min |  | 2 | 是
7 | 液流系统日常维护简单、清洗简便， 开关机和质控程序均可自动完成 |  | 1 | 是
8 | 具有原厂中文界面的操作及分析软件，可自动打印中文模板报告。 |  | 1 | 是
9 | 可提供原厂同品牌配套试剂，能组合成免疫精细分型方案和血液病免疫分型方案 |  | 2 | 是
10 | 自动进样器及配套检测试剂、机器质控、全血质控品等在国家食品药品监督管理局注册并有医疗器械注册证（提供CFDA证复印件）。 |  | 3 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1、流式细胞仪主机一台； 2、30管以上自动进样器一套； 3、工作站一套； 3、数据处理系统一套 4、分析软件一套； 5、装机试剂一批。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为2次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保要求 | 要求供应商提供自货物按合同规定验收合格之日起不短于84个月的免费质保期
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率

## Sheet2
高达107的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上