## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求
设备名称：高档彩色超声诊断仪
采购编号：0025-000169064 预算总价：2500000元
预算单价：2500000元/台 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（超声诊断仪）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、早孕检查、经阴道子宫输卵管超声造影、新生儿肺超声等领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断，新生儿危重症救治超声检查的临床需求。
二、主要技术参数
2.1 | 智能产筛切面识别：遵循常规孕中期胎儿超声扫描实践指南，自动检测识别≥21个标准切面。支持自动注释及测量。系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，以确保其符合临床标准。 |  | 4 | 是
2.2 | 容积凸阵探头可以支持连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量 |  | 4 | 是
2.3 | 具备智能先心病筛查技术：智能胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。 |  | 4 | 是
2.4 | 具备智能中枢神经系统检查：通过自动寻找成像切面位置，显示容积数据中检查胎儿大脑的推荐切面和测量。 自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD, HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后角6组生物指标。 |  | 4 | 是
2.5 | 具备二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无需彩色取样框，不需要造影剂，就可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 |  | 4 | 是
2.6 | 二维成像扫描深度大于等于48厘米，角度大于等于90度。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1.1 | 主要功能 | 具备胎心容积导航技术，基于时间空间相关技术的容积数据自动获取，包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 具备二维立体血流成像，支持腹部及腔内探头 | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 具有支持弹性成像和弹性分析功能 | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 具有扫描助手，遵循主要超声协会的指南，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制 | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率 | 0.5 | 否
3.1.6 |  | 具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，无需转动探头，最大偏转角度至少可达±60度 | 0.5 | 否
3.1.7 |  | 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 | 0.5 | 否
3.1.8 |  | 对3D图像具有剪切功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除 | 0.5 | 否
3.1.9 |  | 具有容积对比成像或厚度成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。所有容积探头均支持此技术，支持3D/4D两种模式 | 0.5 | 否
3.1.10 |  | 具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线四种切割方法 | 0.5 | 否
3.1.11 |  | 具有计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于常规卵泡、窦卵泡、脑室、积水等液性区域的体积测量。具有专门的窦卵泡测量功能按钮 | 0.5 | 否
3.1.12 |  | 具有时间空间相关成像技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，可应用于容积腹部、容积腔内探头 | 0.5 | 否
3.1.13 |  | 智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。 | 0.5 | 否
3.1.14 |  | 容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求，具有盆底测量软件包，满足IUGA(国际妇科泌尿协会)的指南要求 | 0.5 | 否
3.1.15 |  | 具备ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）, ESGE（欧洲妇科内镜学会）和ASRM（美国生殖医学会）指南的子宫畸形分类法，方便判断子宫畸形分类 | 0.5 | 否
3.1.16 |  | 具备基于二维斑点追踪技术同时对左右心室进行24段定量分析功能，对胎儿心脏的大小、形状、收缩力进行自动测量及分析，可显示直观全面的评估报告。 | 0.5 | 否
3.1.17 |  | 具有对比谐波造影功能，支持线阵探头和经阴道容积容积，支持经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性 | 0.5 | 否
3.2.1 | 图像管理 | 具备超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在屏幕上，能以轨迹球调用 | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 具备一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 | 0.5 | 否
3.2.3 |  | 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式 | 0.5 | 否
3.2.4 |  | 具备DICOM 3.0接口 | 0.5 | 否
3.2.5 |  | 具备超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像） | 0.5 | 否
3.2.6 |  | 具备硬盘≥1TB | 0.5 | 否
3.3.1 | 系统通用功能及探头规格 | 监视器：≥23英寸，彩色全高清液晶显示器，全方位关节臂旋转 | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 探头接口：≥4个，具备探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入到扫描状态 | 0.5 | 否
3.3.3 |  | ≥15英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作 | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 探头频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种 | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 探头频率至少包含以下范围： 腔内微凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz 腹部凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz 腹部容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz | 0.5 | 否
3.3.6 |  | 扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒，容积探头实时扫描速率达42容积/秒 | 0.5 | 否
3.3.7 |  | 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线 | 0.5 | 否
3.3.8 |  | 腔内探头扫描角度≥180度，容积经阴道探头容积角度≥120度 | 0.5 | 否
3.3.9 |  | 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围≥265dB | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 配置清单： 1.高档四维彩色多普勒超声波诊断仪主机1台 2.腹部凸阵探头1把 3.腹部容积探头1把 4.腔内微凸阵探头1把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市奉贤区望河路168号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取